
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕНОТЕСТИРОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ФИРМЫ ROCHE В 2026 ГОДУ 

	№п/п
	Наименование раздела
	Описание требования

	1.
	Объект закупки
	На закупку услуг по техническому обслуживанию системы генотестирования донорской крови фирмы Roche в 2026 году

	2.
	ОКПД2
	33.13.12.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (медицинской техники)

	3.
	КТРУ
	Отсутствует

	4.
	Сроки (график) оказания услуг 
	4.1. Согласно графику (Приложение № 3).
4.2. Время и конкретная дата проведения ТО согласуется с представителем Заказчика в целях обеспечения осуществления непрерывной медицинской деятельности.

	5.
	Место оказания услуги
	197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, литера А. Конкретный адрес указывается в заявке Заказчика.
Оказание услуг осуществляется по месту нахождения МИ. Исполнитель самостоятельно покрывает командировочные расходы специалистов (перелет, проезд, проживание и проч.), необходимые для оказания услуг.

	6.
	Требование к качеству, безопасности
	6.1. Не допускается оказание услуг с привлечением субподрядных организаций.

	
	
	6.2. Услуга должна соответствовать обязательным требованиям качества, безопасности и иным требованиям, установленным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

	
	
	6.4. Исполнитель проводит ТО согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя), которая должна быть у Исполнителя.

	
	
	6.5. Исполнитель при проведении ТО использует запасные части, в том числе расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя).

	
	
	6.6. Виды и объем работ, требования к выполняемым работам установлены в соответствии с Приложением №1 к ТЗ.

	7.
	Требования к квалификации персонала Исполнителя
	7.1. К работе допускаются квалифицированные специалисты, имеющие сертификаты фирмы Roche на право обслуживать данные анализаторы.

	8.
	Требования к  контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию
	8.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ.


	9.
	Документы, подтверждающие соответствие исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки
	9.1. Наличие у Исполнителя собственной лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники
в части осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники:
- медицинские изделия для in vitro диагностики;
(на Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 469 и Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 года N 2129).



	10.
	Требование к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества
	10. Гарантийный период на заменяемые запасные части 3 месяца, но не менее гарантийного срока завода-изготовителя. Гарантия на выполненные работы 6 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
В случае обнаружения дефектов, после приёмки работ – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.

	11.
	Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий
	11.1. Требования к периодическому техническому обслуживанию МИ
	11.1.1.  ТО проводится согласно регламенту производителя МИ с использованием средств и инструментов, рекомендованных производителем
11.1.2. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию: Приложение №1 к ТЗ
11.1.3. Периодичность проведения и график выполнения работ согласно Приложению №3 к ТЗ

	
	
	11.2. Требования к техническому диагностированию МИ
	11.2.1. Исполнитель направляет технического специалиста к Заказчику для диагностики неисправности не позднее 3 (трех) дней с момента получения заявки, в случае, если причина неисправности не позволяет Заказчику использовать Оборудование.
11.2.2. Исполнитель выполняет техническую модернизацию Оборудования в случаях, когда такая модернизация инициирована и осуществляется за счет производителя Оборудования.
11.2.3. Исполнитель оказывает уполномоченным представителям Заказчика телефонные консультации по вопросам использования и обслуживания Оборудования.

	
	
	11.3. Требования к документации
	11.2.1. Наличие у Исполнителя комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО (Приложение №1 к ТЗ)

	
	
	11.4. Требование по проведению инструктажа сотрудников
	11.4.1. Исполнитель проводит инструктаж специалистов Заказчика по безопасной эксплуатации и о необходимых регламентных работах соответствующего МИ с отметкой в сервисном (техническом) акте (Приложение №5) и в журнале ТО.

	
	
	11.5. Требования к заполнению Исполнителем журнала ТО МИ
	11.5.1. Ведение журнала ТО является обязанностью Заказчика, в обязанности Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах.
11.5.2. В журнале технического обслуживания отражается: вид технического обслуживания, перечень оказанных услуг, в том числе и ремонтных, использованные запасные части, материалы, решение о дальнейшей эксплуатации, проведение инструктажей медицинского персонала безопасной эксплуатации изделия (с обязательным указанием даты проведения инструктажа, ФИО, должности инструктируемого и инструктора, наличие личной подписи инструктора и инструктируемого обязательно)

	
	
	11.6. Экологические и санитарные требования
	11.6.1. Исполнитель обязан в ходе исполнения Контракта соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
11.6.2. Исполнитель является образователем и собственником отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности Исполнителя при исполнении Контракта. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.011.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Федерального закона от 11.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Исполнитель, как образователь и собственник отходов, несёт ответственность за обращение с отходами и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов"

	
	
	11.7. Требования к результатам технического обслуживания
	11.7.1. По результатам проведенных работ Исполнитель составляет технический (сервисный акт) на бланке Исполнителя или по форме, приведенной в Приложении №6, в котором указывает перечень выполненных работ, список замененных запасных частей и, в случае обнаружения, выявленные неисправности с приведением необходимого перечня работ и списком запасных частей, подлежащих замене. Также делается отметка в журнале ТО (п.11.5.)

	12.
	Приложения к техническому заданию  
	К настоящему ТЗ прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
1. Виды работ и требования к выполняемым работам;
2. Перечень МИ, подлежащих ТО;
3. Периодичность проведения ТО;
4. Термины и сокращения, используемые в настоящем ТЗ;
5. Форма технического акта;













Приложение №1 к Техническому заданию

Виды выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование МИ
	Виды работ и требования к выполняемым работам 

	1
	Система для генотестирования донорской крови (инв. № 0001389469, 2014) в составе:
1) прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов Cobas AmpliPrep (сер. № 395379, инв. № 0001389469/5, 2014);
2) анализатор Cobas TaqMan (сер. № 393203, № 0001389469/8, 2014);
3) прибор автоматического пипетирования Hamilton Microlab STAR IVD (сер. № 7431, № 0001389469/1, 2014),
4) Стыковочная станция Cobas Ampliprep-Cobas TaqMan (сер. № 400095, инв. № 0001389469/11, 2014);
5) Сервер (сер. № 50704, инв. № 0001389472, 2014).
	1. Система для генотестирования донорской крови (инв. № 0001389469, 2014) в составе:
1) прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов Cobas AmpliPrep (сер. № 395379, инв. № 0001389469/5, 2014);
2) анализатор Cobas TaqMan (сер. № 393203, № 0001389469/8, 2014);
3) прибор автоматического пипетирования Hamilton Microlab STAR IVD (сер. № 7431, № 0001389469/1, 2014),
4) Стыковочная станция Cobas Ampliprep-Cobas TaqMan (сер. № 400095, инв. № 0001389469/11, 2014);
5) Сервер (сер. № 50704, инв. № 0001389472, 2014).
1. В стоимость технического обслуживания входит неограниченное количество мотивированных вызовов сервисного инженера для диагностики оборудования, а также ремонт оборудования 
2. Профилактическое обслуживание (1 раз в год):
· Профилактическое обслуживание прибора для преаналитической подготовки ПЦР-анализов Cobas AmpliPrep (сер. № 395379, инв. № 0001389469/5, 2014): 
1.1. Очистка подводящих трубок резервуара для промывочного раствора, а также трубок резервуара для отработанных жидкостей.
1.2. Очистка правой и левой моющих станций для пипетирующих устройств.
1.3. Очистка фильтрующего элемента помпы, отводящей конденсат от охлаждающего устройства.                                                                                                                                                1.4. Чистка и смазка механизмов шприцов.
1.5. Очистка фильтрующего элемента охлаждающего устройства.
1.6. Очистка фильтрующего элемента блока питания прибора.
1.7. Очистка демпфирующих блоков устройства перемешивания реагентов.
1.8. Чистка и смазка подшипников устройства перемешивания реагентов.
1.9. Чистка и смазка осей и механизмов роботорезированного манипулятора для переноса расходных материалов и пипетирования реагентов.
1.10. Смазка осей воздушных помп роботорезированного манипулятора для переноса расходных материалов и пипетирования реагентов.
1.11. Смазка рельс роботорезированного манипулятора для переноса расходных материалов и пипетирования реагентов по осям X и Y.
1.12. Очистка фронтальной части переносчика пробирок для образцов.
1.13. Очистка уплотнительных колец устройства для переноса наконечников.
1.14. По завершению работ необходимо выполнить тест “RunIn” и убедиться в корректной работе агрегатов и узлов.
· Годовое профилактическое обслуживание анализатора Cobas TaqMan (сер. № 393203, инв. № 0001389469/8, 2014) – КПК,  ЦКДЛ, ул. Аккуратова, д.2:
1.1. Произвести периодическое пользовательское обслуживание.
[bookmark: P22_671]1.2. Удалить крышку, закрывающую оптические кабели и очистить всю доступную после этого зону спиртом. 
1.3. Проверить K-штативы: визуально проверить все используемые К-штативы на предмет наличия повреждений, загрязнения и т.п. 
1.4. Проверить и очистить воздушный фильтр на боксе с электронными платами.
[bookmark: P28_1118][bookmark: P28_1154]1.5. Проверить и очистить фильтр на блоке питания прибора. 
1.6. Очистить нижнюю часть переносчика пробирок. 
[bookmark: P37_1347][bookmark: P40_1424]1.7. Очистить и смазать Z-оси трансфера. 
1.8. Очистить и смазать “червячные пары” Z-осей. 
[bookmark: P31_1303]1.9. Проверить счетчик использования лампы (в программе амплилинк).
1.10. Проверить и при необходимости прочистить направляющие термоциклеров
1.11. Очистка и смазка рельс роботизированного переносчика пробирок по Y.
1.12. Проверка натяжения ремней привода роботизированного переносчика пробирок по Y (частота  40 +-3 Гц).
1.13. Визуальный осмотр (при помощи Thermal Cycler Observation Tool) ячеек термоциклеров, при необходимости их очистка.
· Профилактическое обслуживание прибора автоматического пипетирования Hamilton Microlab STAR IVD (сер. № 7431, № 0001389469/1, 2014):
1.1. Очистить и обработать деконтаминирующим раствором:
а) Поверхность рабочей зоны внутри прибора.
б) Позиции загрузки штативов на приставных полках загрузки.
в) Крышки прибора.
г) Ремень защиты автоматического загрузчика.
д) Зону сброса отработанных наконечников.
1.2. Проверить все соединения электрических управляющих кабелей на X – руке.
1.3. Смазать металлические направляющие X-руки.
1.4. Смазать направляющие Y-движения пипетирующих каналов.
1.5. Проверить натяжения возвратных пружин пипетирующих головок.
1.6. Очистить уплотнительные кольца пипетирующих головок.
1.7. Очистить “Стоп-диски” пипетирующих головок.
1.8. Проверить направляющие сброса наконечников пипетирующих головок.
1.9. Смазать движущиеся части пипетирующих головок.
1.10. Провести процедуру контроля работоспособности считывателя штрихкодов.
1.11. Провести процедуру проверки трансфера (X-Y-Z настройку). 
1.12. Провести процедуру контроля пипетирующих головок путем измерения обьема пипетирования.




Приложение №2 к Техническому заданию

Перечень МИ, подлежащих ТО
Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

	№ п/п
	Наименование МИ
	Модель (марка) МИ
	Наименование изготовителя
	Год выпуска
	Зав. № (инв.№)
	Место 
размещения

	1
	Прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов
	Cobas AmpliPrep
	Roche
	2014
	сер. № 395379, инв. № 0001389469/5
	КДЛ ГКК9, СПб, ул. Аккуратова, д.2,  литера А

	2
	Анализатор
	Cobas TaqMan
	Roche
	2014
	сер. № 393203, инв. № 0001389469/8
	КДЛ ГКК9, СПб, ул. Аккуратова, д.2,  литера А

	3
	Прибор автоматического пипетирования 
	Hamilton Microlab STAR IVD
	Roche
	2014
	сер. № 7431, инв. № 0001389469/1
	КДЛ ГКК9, СПб, ул. Аккуратова, д.2,  литера А



Приложение №3 к Техническому заданию

Периодичность проведения ТО и график выполнения работ
	№ п/п
	Наименование медицинской техники
	Периодичность проведения 
работ
	Вид работ
	График выполнения работ

	1
	Прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов Cobas AmpliPrep (сер. № 395379, инв. № 0001389469/5, 2014);
	1
	ТО
	Июль 2026

	2
	Анализатор Cobas TaqMan (сер. № 393203, № 0001389469/8, 2014);
	1
	ТО
	Июль 2026

	3
	Прибор автоматического пипетирования Hamilton Microlab STAR IVD (сер. № 7431, № 0001389469/1, 2014),
	1
	ТО
	Июль 2026





Приложение №4 к Техническому заданию

Термины и сокращения, используемые в настоящем ТЗ[footnoteRef:1] [1: В соответствии с  ГОСТ Р 57501-2017. «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».] 

Медицинские изделия (МИ): Любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем (изготовителем) для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Наряду с термином "медицинские изделия" могут  применяться термины "медицинская техника" и "медицинское оборудование", являющиеся частными по отношению к термину "медицинские изделия".
Принадлежность МИ: аппараты, приборы, оборудование и прочие изделия, не являющиеся самостоятельными МИ, необходимые для использования конкретных МИ по назначению.
Запасная часть: составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия.
Расходные материалы: материалы и изделия, предназначенные для периодической замены, через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, а также для обслуживания и поддержания исправности МИ.
Нормативная документация: документы, регламентирующие требования безопасности, качества, а также предполагаемую эффективность предусмотренного применения и методы контроля соответствия МИ этим требованиям.
Техническая документация (техническая документация производителя (изготовителя)): документы, регламентирующие конструкцию медицинского изделия, устанавливающие технические требования и содержащие данные для его разработки, производства, применения, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, утилизации или уничтожения.
Эксплуатационная документация (эксплуатационная документация производителя (изготовителя)): документы, предназначенные для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, регламентирующие условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортировка), гарантированные производителем (изготовителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия, гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации или уничтожении.
Эксплуатационные документы прилагаются к МИ при поставке и, как правило, включают в себя паспорт (формуляр или этикетку), руководство по эксплуатации, инструкцию по применению и др. Комплектность эксплуатационных документов определяется назначением конкретного МИ.
Техническое обслуживание; ТО: комплекс регламентированных нормативной, технической и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности или исправности МИ при их использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).
Периодическое техническое обслуживание (плановое, регламентное): техническое обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени.
Внеплановое техническое обслуживание: часть мероприятий по техническому обслуживанию МИ, которая выполняется до сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости.
Техническая диагностика: определение технического состояния МИ.
Ремонт: комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.
Изготовитель (производитель): физическое или юридическое лицо, несущее ответственность за разработку, производство, упаковку и маркировку изделия, прежде чем оно займет место на рынке под собственным наименованием независимо от того, выполняются эти действия данным лицом непосредственно или привлеченным третьим лицом.
Исполнитель: субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо или физическое лицо), которому в установленном порядке разрешено осуществлять деятельность по ТО МИ, являющийся исполняющей стороной контракта/договора оказания услуг по ТО МИ.










































Приложение №5 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ № ____
	г. Санкт-Петербург
	"___"_________ 202__ г.
	
	

	
	
	

	        Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
	
	

	России в лице
	
	
	

	
	
	

	(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
	
	

	с одной стороны,  и представитель исполнителя
	
	
	

	
	(наименование организации)
	
	

	в лице
	
	
	

	
	
	

	
	(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
	
	

	с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",  во исполнение 
	□ контракта  □ договора
	
	

	
	(выбрать нужное)
	
	

	№
	
	от
	         .        .
	202
	
	г.
	составили настоящий Акт о нижеследующем:
	

	
	
	

	1. Исполнителем выполнены работы: 
	□ техническое обслуживание  □ ремонт 
	
	

	
	(выбрать нужное)
	
	
	

	следующего оборудования:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(указать вид, наименование оборудования, количество, шт.)
	
	

	
	
	
	

	Дата начала работ:
	
	Дата окончания работ:
	
	
	

	
	
	

	Место выполнения работ:
	
	

	□ г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
□ г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 12
□ г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 21 к. 2
□ г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко д. 15 
□ п. Солнечное ул. Средняя, д. 6.
□ по месту нахождения Исполнителя
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	(выбрать нужное)
	(указать подразделение Заказчика)
	
	

	
	
	
	

	2. Исполнителем устранены неисправности:
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(указать вид, наименование оборудования, неисправность)
	
	

	
	
	

	3. В ходе выполнения работ 

	□ запасные части, расходные материалы не устанавливались
□ установлены запасные части, расходные материалы:
□ новые 
□ б/у
	
	

	
	(выбрать нужное)
	
	

	
	
	
	



	
	Вид, наименование оборудования
	Запасные части, расходные материалы
	Количество, шт.
	Цена запасной части, расходного материала, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	4. Заказчику рекомендовано:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	5. Инструктаж персонала Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования и правилам его 

	
	безопасного использования
	□ не требуется  □ проведен:
	

	
	
	(выбрать нужное)
	

	
	

	Ф.И.О. 
инструктора
	Тема, вопросы инструктажа
	Ф.И.О. 
проинструктированного сотрудника Заказчика
	Подпись 
проинструктированного лица

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	6. Работы выполнены в объёме: 
	□ в полном     □ не в полном
	

	
	(выбрать нужное)
	

	

	7. По факту выполненных работ оборудование в эксплуатацию 
	□ введено         □ не введено

	
	(выбрать нужное)

	

	8. Заказчик к выполненным работам претензий 
	□ не имеет         □ имеет
	

	
	(выбрать нужное)
	

	

	9. Претензии, замечания Заказчика:

	

	

	

	10. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Фото-, видеоотчет о проведении работ   □ прилагается   □ не прилагается

	
	(выбрать нужное)

	
	

	Подписи Сторон

	

	Заказчик:
	
	Исполнитель:




 

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕНОТЕСТИРОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ФИРМЫ  ROCHE   В 2026 ГОДУ     

№п/ п  Наименование раздела  Описание требования  

1.  Объект закупки  На закупку услуг по техническому обслуживанию системы генотестирования донорской крови фирмы  Roche   в 2026 году  

2.  ОКПД2  33.13.12.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (медицинской  техники)  

3.  КТРУ  Отсутствует  

4.  Сроки (график)  оказания услуг   4.1. Согласно графику (Приложение № 3).   4.2. Время и конкретная дата проведения ТО согласуется с представителем Заказчика в целях обеспечения  осуществления непрерывной медицинской деятельности.  

5.  Место оказания услуги  197341, Санкт - Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, литера А.   Конкретный адрес указывается в заявке Заказчика.   Оказание услуг осуществляется по месту нахождения МИ. Исполнитель самостоятельно покрывает  командировочные расходы специалистов (перелет, проезд, проживание и проч.), необходимые для оказания услуг.  

6.  Требование к качеству,  безопасности  6.1. Не допускается оказание услуг с привлечением субподрядных организаций.  

6.2. Услуга должна соответствовать обязательным требованиям качества, безопасности и иным требованиям,  установленным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.   

6.4. Исполнитель проводит ТО согласно действующей технической и эксплуатационной документации  изготовителя (производителя), которая должна быть у Исполнителя.  

6.5. Исполнитель при проведении ТО использует запасные части, в том числе расходные материалы,  предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя).  

6.6. Виды и объем работ, требования к выполняемым работам установлены в соответствии с Приложением №1 к  ТЗ.  

7.  Требования к  квалификации  персонала Исполнителя  7.1. К работе допускаются квалифицированные специалисты, имеющие сертификаты фирмы Roche на право  обслуживать данные анализаторы.  

8.  Требования к   контрольно - измерительному и  технологическому  испытательному  оборудованию  8.1. Контрольно - измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение  всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ.    

9.  Документы,  подтверждающие  соответствие 9.1.  Наличие у Исполнителя собственной лицензии на осуществление деятельности по производству и  техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для  обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 

