| № п/п | КТРУ | Кол-во | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение (описание) характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.110-00005119 | 5 | Шунт вентрикулоперитонеальный | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для выведения излишков спинномозговой жидкости (СМЖ) из желудочков головного мозга в брюшную полость, где она может поглотиться организмом, в качестве лечения повышенного внутричерепного давления (например, вызванного гидроцефалией). Как правило, состоит из трех основных частей: 1) интрацеребрального вентрикулярного катетера, через который проходит СМЖ; 2) механического клапана шунта, который обычно открывается при заданном уровне давления; и 3) перитонеального катетера, по которому СМЖ проходит в перитонеальную полость. Изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов; могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. | Клапан постоянного давления с плоским дном для хирургического лечения гидроцефалии. Давление открытия клапана - 20 мм H2O, давление закрытия клапана - 80 мм H2O, низкий диапазон. Механизм клапана представляет собой силиконовую мембрану, обеспечивающую дозированное сопротивление току ликвора. Клапан имеет рентгеноконтрастные танталовые метки, указывающие направление тока ликвора. Интегрированный резервуар для дистальной и проксимальной промывок, а также для забора проб ликвора и введения лекарственных препаратов. Высота профиля клапана - 7,5 мм, длина клапана без коннекторов - 26 мм, длина клапана с коннекторами - 40 мм, ширина клапана - 19 мм. Вентрикулярный катетер длиной - 20 см, внутренним диаметром - 1,3 мм, наружным диаметром - 2,5 мм. Количество входных отверстий - 16 шт., 4 ряда по 4 отверстия на проксимальном конце вентрикулярного катетера. Последнее дренажное отверстие на расстоянии 2,2 см от проксимального конца вентрикулярного катетера. Количество маркеров длины вентрикулярного катетера - 3 шт., шаг маркировки длины - 5 см. Перитонеальный катетер длиной - 100 см, внутренним диаметром - 1,3 мм, наружным диаметром - 2,5 мм. Количество щелевых отверстий на проксимальном конце перитонеального катетера - 4 шт. Катетеры импрегнированы барием, рентгенконтрастны, КТ и МРТ совместимы. Материал изготовления катетеров и корпуса клапана - силикон, без примеси латекса. В состав набора входят: клапан постоянного давления, вентрикулярный катетер, стилет вентрикулярного катетера длиной - 22 см из нержавеющей стали, направляющая вентрикулярного катетера под углом 90°, перитонеальный катетер. Набор стерилизован этиленоксидом, поставляется в двойной стерильной упаковке. | шт. |
| 2 | 32.50.13.110-00005119 | 5 | Шунт вентрикулоперитонеальный | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для выведения излишков спинномозговой жидкости (СМЖ) из желудочков головного мозга в брюшную полость, где она может поглотиться организмом, в качестве лечения повышенного внутричерепного давления (например, вызванного гидроцефалией). Как правило, состоит из трех основных частей: 1) интрацеребрального вентрикулярного катетера, через который проходит СМЖ; 2) механического клапана шунта, который обычно открывается при заданном уровне давления; и 3) перитонеального катетера, по которому СМЖ проходит в перитонеальную полость. Изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов; могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. | Клапан постоянного давления с плоским дном для хирургического лечения гидроцефалии. Давление открытия клапана - 60 мм H2O, давление закрытия клапана - 140 мм H2O, средний диапазон. Механизм клапана представляет собой силиконовую мембрану, обеспечивающую дозированное сопротивление току ликвора. Клапан имеет рентгеноконтрастные танталовые метки, указывающие направление тока ликвора. Интегрированный резервуар для дистальной и проксимальной промывок, а также для забора проб ликвора и введения лекарственных препаратов. Высота профиля клапана - 7,5 мм, длина клапана без коннекторов - 26 мм, длина клапана с коннекторами - 40 мм, ширина клапана - 19 мм. Вентрикулярный катетер длиной - 20 см, внутренним диаметром - 1,3 мм, наружным диаметром - 2,5 мм. Количество входных отверстий - 16 шт., 4 ряда по 4 отверстия на проксимальном конце вентрикулярного катетера. Последнее дренажное отверстие на расстоянии 2,2 см от проксимального конца вентрикулярного катетера. Количество маркеров длины вентрикулярного катетера - 3 шт., шаг маркировки длины - 5 см. Перитонеальный катетер длиной - 100 см, внутренним диаметром - 1,3 мм, наружным диаметром - 2,5 мм. Количество щелевых отверстий на проксимальном конце перитонеального катетера - 4 шт. Катетеры импрегнированы барием, рентгенконтрастны, КТ и МРТ совместимы. Материал изготовления катетеров и корпуса клапана - силикон, без примеси латекса. В состав набора входят: клапан постоянного давления, вентрикулярный катетер, стилет вентрикулярного катетера длиной - 22 см из нержавеющей стали, направляющая вентрикулярного катетера под углом 90°, перитонеальный катетер. Набор стерилизован этиленоксидом, поставляется в двойной стерильной упаковке. | шт. |
| 3 | 32.50.13.110-00005119 | 5 | Шунт вентрикулоперитонеальный | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для выведения излишков спинномозговой жидкости (СМЖ) из желудочков головного мозга в брюшную полость, где она может поглотиться организмом, в качестве лечения повышенного внутричерепного давления (например, вызванного гидроцефалией). Как правило, состоит из трех основных частей: 1) интрацеребрального вентрикулярного катетера, через который проходит СМЖ; 2) механического клапана шунта, который обычно открывается при заданном уровне давления; и 3) перитонеального катетера, по которому СМЖ проходит в перитонеальную полость. Изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов; могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. | Клапан постоянного давления с плоским дном для хирургического лечения гидроцефалии. Давление открытия клапана - 120 мм H2O, давление закрытия клапана - 200 мм H2O, высокий диапазон. Механизм клапана представляет собой силиконовую мембрану, обеспечивающую дозированное сопротивление току ликвора. Клапан имеет рентгеноконтрастные танталовые метки, указывающие направление тока ликвора. Интегрированный резервуар для дистальной и проксимальной промывок, а также для забора проб ликвора и введения лекарственных препаратов. Высота профиля клапана - 7,5 мм, длина клапана без коннекторов - 26 мм, длина клапана с коннекторами - 40 мм, ширина клапана - 19 мм. Вентрикулярный катетер длиной - 20 см, внутренним диаметром - 1,3 мм, наружным диаметром - 2,5 мм. Количество входных отверстий - 16 шт., 4 ряда по 4 отверстия на проксимальном конце вентрикулярного катетера. Последнее дренажное отверстие на расстоянии 2,2 см от проксимального конца вентрикулярного катетера. Количество маркеров длины вентрикулярного катетера - 3 шт., шаг маркировки длины - 5 см. Перитонеальный катетер длиной - 100 см, внутренним диаметром - 1,3 мм, наружным диаметром - 2,5 мм. Количество щелевых отверстий на проксимальном конце перитонеального катетера - 4 шт. Катетеры импрегнированы барием, рентгенконтрастны, КТ и МРТ совместимы. Материал изготовления катетеров и корпуса клапана - силикон, без примеси латекса. В состав набора входят: клапан постоянного давления, вентрикулярный катетер, стилет вентрикулярного катетера длиной - 22 см из нержавеющей стали, направляющая вентрикулярного катетера под углом 90°, перитонеальный катетер. Набор стерилизован этиленоксидом, поставляется в двойной стерильной упаковке. | шт. |