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	Шкаф вытяжной для мытья посуды, ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 РР  
столешница – полипропилен, с чашей полипропилен, смесителем
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	Внешние габариты вытяжного шкафа должны быть не менее:

Длина – 1200 мм

Глубина – 740 мм

Высота – 2300 мм.

Габаритные размеры рабочей зоны должны быть не менее:

Длина – 1170 мм

Глубина – 600 мм

Высота – 1240 мм
Высота шкафа должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с пластиковой подошвой в пределах 0-40 мм.
Вытяжной шкаф должен состоять из двух частей – рамного основания в сборе и верхнего рабочего бокса в сборе.

Основание вытяжного шкафа должно представлять собой полностью сборно-разборную конструкцию. Боковые опоры рамного основания должны быть О-образного типы с двумя вертикальными стойками, выполненного из стального профиля сечением не менее 60×30×2 мм. В боковые опоры равного основания должны быть уставлены внешние и внутренние короба-вставки, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. В рамное основание вытяжного шкафа должна быть встроена опорная тумба глубиной не менее 750 мм, высотой не менее 600 мм, изготовленная из стали толщиной не менее 0,8 мм. Тумба должна состоять из двух равнозначных отделений, разделенных между собой перегородкой толщиной не менее 30 мм с двойными стенками. Боковые стенки тумбы, являющиеся боковыми стенками основания шкафа, должны быть двойными толщиной не менее 30 мм. Задняя стенка тумбы и верх тумбы должны быть изготовлены из сварных стальных каркасов с сечением профиля не менее 30×30×1,5 мм и вставленных в них стальных коробов-вставок. Дно тумбы должно быть изготовлено из стального короба. Внутренние габаритные размеры каждого отделения тумбы должны быть не менее 555×600×560 мм.

Все металлические элементы тумбы должны быть окрашены порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035. 

Тумба должна иметь две распашные дверцы. Дверцы должны быть толщиной не менее 16 мм, должны быть изготовлены из ламинированного МДФ серого цвета с окантовкой кромок АБС пластиком темно-серого цвета. В каждой дверке должен быть установлен замок. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена цельнолитая ручка-скоба из синего полипропилена длиной не более 140 мм. При одной раковине, на задней стенке противоположного отделения тумбы должно быть технологическое отверстие диаметром не менее 100 мм для подключения фланца вытяжной вентиляции. Конструкция тумбы должна обеспечивать удаление паров со всех зон хранения вентилируемого отсека тумбы. В комплекте с тумбой должна идти легкосъемная металлическая полка с фиксатором. Полка должна иметь возможность устанавливаться как в правое, так и в левое отделение тумбы на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Подвес полки должен осуществляться с помощью крюков-подвесов из н/ж стали. Максимально допустимая нагрузка по полку должна быть не менее 30 кг. 

Конструкция тумбы должна предусматривать возможность установки, как в правое, так и в левое отделение выдвижного поддона на шариковых направляющих полного выдвижения.

В верхней части рамного основания шкафа должна быть горизонтально установлена сервисная панель вытяжного шкафа.  Cервисная панель должна быть выполнена из крупногабаритного монолитного алюминиевого профиля сечением не менее 120×60 мм, окрашенного порошковой краской RAL 5023. Не допускается изготовление сервисной панели из стальных коробов или пластиков.
Направляющие передние стойки бокса должны быть изготовлены из структурированных монолитных алюминиевых профилей сечением не менее 130×103 мм, с аэродинамическим закруглением с обеих сторон по вертикали. Лицевая сторона профиля, со съемной заглушкой, должна быть скошенной в сторону подъемных экранов для обеспечения ламинарного потока воздуха. Конструкция стоек должна позволять установку в них дополнительного оборудования без помех и безопасно для противовесов. Стойки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 7035. Легкосъемные алюминиевые заглушки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 5023. Не допускается крепление заглушек к стойкам при помощи саморезов, винтов, заклепок. 

На легкосъемной заглушке правой стойки должен быть установлен  выключатель освещения вытяжного шкафа.
Бокс должен иметь следующую конструкцию: боковые стенки должны быть изготовлены из закаленного стекла, закрепленного в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Задняя стенка, вентиляционные панели и крыша рабочей камеры должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 3 мм. Вентиляционные панели должны быть легкосъемными.  

· На крыше внутри рабочей камеры должен быть установлен светодиодный пылевлагозащищенный светильник мощностью не менее 10 Вт, класса защиты не менее IP65 
· На крыше рабочей камеры должен быть установлен фланец из полипропилена диаметром не менее 250 мм для подсоединения к системе вентиляции, коммутационная коробка с автоматом отключения питания 16А.
Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75
Рабочая камера должна иметь не менее 3-х уровней вытяжки. 

Рабочее пространство должно закрываться двумя зависимыми подъемными экранами, изготовленными из закаленного стекла в раме из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Подъемный механизм экранов должен обеспечивать их легкое передвижение и надежную фиксацию на любом заданном уровне. Скорость передвижения нижнего экрана должна быть в два раза выше скорости передвижения верхнего экрана. Общая высота подъема экранов должна быть не менее 780 мм. При полностью открытом рабочем боксе экраны не должны выходить за габариты корпуса вытяжного шкафа. 
Верхний неподвижный экран, высотой не более 395 мм, должен быть выполнен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 5023

Противовесы экранов должен быть установлены в передних стойках-пилонах из монолитного алюминиевого профиля с легкосъёмной алюминиевой заглушкой и должны быть связанны с экраном не менее чем 4-мя тросами из полиамидных фалов через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н. 

Передняя ручка должна быть длиной не менее 934 мм должна быть изготовлена из монолитного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 5023, и иметь аэродинамический закругленный профиль. Торцы ручки должны быть защищены пластиковыми заглушками толщиной не менее 2мм. Ручка должна располагаться под углом относительно вертикальной плоскости экрана и иметь аэродинамический зазор. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора под ручкой, высотой не менее 15 мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему.  

    Рабочая поверхность бокса (столешница) должна быть изготовлена из полипропилена толщиной не менее 8 мм. Габаритные размеры цельной бесшовной монолитной столешницы должны быть не менее 1160×600 мм. Не допускается наличие швов на рабочей поверхности. 

  Спереди столешницы должен быть установлен передний противопроливочный бортик, высотой не менее 8 мм, глубиной не менее 104 мм, выполненный из нержавеющей стали класса не ниже 304 по классификации AISI. 
В столешницу должны быть установлены 
  - 1 чаша полипропилен (расположение слева), 1 смеситель
В столешницу в левой части должна быть установлена цельнолитая чаша с внутренним размером не менее 400×400×300 мм, изготовленная из полипропилена толщиной не менее 4 мм. Тип установки чаши должен быть подвесным. Чаша должна быть герметично приварена с тыльной стороны столешницы. Вырез в столешнице под чашу должен иметь габаритные размеры не более 380×380 мм с радиусами в углах не более 3 мм. Вырез под чашу должен быть отфрезирован, иметь ровные края, со всех сторон вырез должен иметь фаски не более 1 мм. Чаша должна быть оборудована водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком. Решетка-рассекатель слива, пробка и цепочка должны быть изготовлены из полипропилена.

Позади чаши в столешницу должен быть установлен лабораторный смеситель для воды с рассекателем. Смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Вентиль должен соответствовать EN 13792:2000 и сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Резьба смесителя должна соответствовать норме IS0228/1. Класс допуска В. Кран должен быть изготовлен в соответствии со стандартом DIN 12918. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть не менее 270 мм, вынос рабочей части должен быть не менее 250 мм. 

В комплекте со шкафом должны идти: бензостойкий сифон, гофрошланг, не менее двух гибких подводок длиной не менее 1200 мм каждая с накидными гайками ½ дюйма.
Дополнительная комплектация:
- Система вентиляции тумбы ЛАБ-PRO СВТ-ШВМ (или аналог) 

Шкаф должен комплектоваться системой вентиляции тумбы (СВТ). Система вентиляции тумбы должна быть изготовлена из жестких воздуховодов ПВХ прямоугольного сечения (сечение не менее 55×110 мм) и соединительных элементов круглого сечение диаметром не менее 100 мм. СВТ должна соединять встраиваемую тумбу хранения, расположенную в рамном основании шкафа, с верхней частью бокса вытяжного шкафа и служить для организации вытяжки паров реагентов из тумбы. 
Установка ЛАБ-PRO СВТ-ШВ увеличивает наружный габарит по глубине шкафа на 100 мм.

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты приемки заказчиком товара

Дополнительная информация: в стоимость товара входит доставка до адреса Заказчика, разгрузка и сборка товара.
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