Техническое задание на поставку комплектующих для дыхательного аппарата ДА-21


	[bookmark: _Hlk233018043]№
п/п
	Наименование товара, комплектность
	Характеристики товара
	ОКПД2
	Ед. измерения товара
	Количество товара

	1. 
	Штуцер КД-02-Мк 00.00.02
	Рабочее давление до 2,0 МПа.
Рабочая среда – кислород, или дыхательная газовая смесь. 
Соединение с КД-02 Ø16мм, с поверхностью под уплотнение, соединение с трубопроводом (трубка 6х1) осуществляется за счет накидной гайки М12х1,5 герметичность за счет уплотнительного кольца.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С
	32.50.21.129
	шт.
	1

	2. 
	Редуктор РГ-085 в комплекте с 
Переходниками РГ-МК1 7/16 00.00 
(2 штуки) и Винтами 
РГ-МК1 3/8 00.01 (7 штук)
	Рабочая среда-кислород или дыхательная газовая смесь;
Давление рабочей среды на входе 2,0…32,0 (20 до 320) Мпа (кгс/ см 2);
Диапазон выходного давления 0,95 ±0,05 (9,5 ±0,5) (20 до 320) Мпа (кгс/ см 2);
Температура окружающей среды от – 20 до + 40 С;
Давление срабатывания предохранительного 1,4+0,2/-0,1 (14+2/-1) Мпа (кгс / см 2);
Вход – М24х1,5;
Выходы:
«ВД» высокое давление – 7/16 -20 UNF – 1выход;
«СД» среднее давление -3/8-24 UNF – 2 выхода;
«КП» среднее давление – М16х1,5 – 1 выход;
Габаритные размеры, не более 86 х 52,5 х 50 мм;
 Масса, не более – 1 кг.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С.
	32.50.21.129
	шт.
	3

	3. 
	Переключатель газовой смеси ПГС - 02
	Рабочая среда-кислород или дыхательная газовая смесь;
Давление рабочей среды 2,0 Мпа;
Переключение газа рукояткой крайних положениях на угол 270-300 градусов;
2 входа - 3/8”-24 UNF;
2 выхода -  3/8”-24 UNF.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С.
	32.50.21.129
	шт.
	1

	4. 
	Разъем пневматический БРС 03
	Рабочее давление до 2,0 МПа.
Рабочая среда – кислород, или дыхательная газовая смесь. 
Изделие состоит из двух соединяемых между собой частей. Каждая из частей имеет клапан предотвращающий расход рабочей среды в разъединённом состоянии. В собранном состоянии изделие обеспечивает беспрепятственный расход 
рабочей среды через себя. 
Присоединение потребителей осуществляется:
- через штуцер с резьбой 3/8”-24 UNF;
- через штуцер с накидной гайкой и резьбой 9/16”-18 UNF.
	32.50.21.129
	шт.
	2

	5. 
	Баллон металлический К-2-250 с вентиль ВГ-08 -04
	Баллон стальной диаметром 318мм длиной 312мм покрашен в голубой цвет. Присоединительная резьба W19,2. С установленной запорной арматурой ВГ-08-04 рассчитанной на  давление рабочей среды      до 30 МПа.
Рабочая среда – кислород или дыхательная газовая смесь.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -20С.
	32.50.21.129
	шт.
	3

	6. 
	Переходник 3/8 вн МК тр 00.00
	Рабочее давление до 2,0 МПа. Рабочая среда – кислород, или дыхательная газовая смесь. Внешнее соединение - 3/8”-24 UNF с поверхностью под уплотнение, соединение с трубопроводом (трубка 6х1) осуществляется за счет накидной гайки М12х1,5 герметичность за счет уплотнительного кольца.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С
	32.50.21.129
	шт.
	4

	7. 
	Соединитель шланга ДА-25
	Рабочее давление до 2,0 МПа. Рабочая среда – кислород, или дыхательная газовая смесь
Проходное сечение Ø 29, с наружными уплотнительными поверхностями и ограничителем установки шланга. 
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С
	32.30.13.190
	шт.
	4

	8. 
	Груз на шланг ДА-25
	[bookmark: _GoBack]Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С . Масса груза 200-210г. с фиксацией на шланге
	32.30.13.190
	шт.
	4

	9. 
	Трубопровод КАС от ПГС к клапану дыхания аппарата 
ДА-25
	Рабочее давление до 2,0 МПа. Рабочая среда – кислород, или дыхательная газовая смесь. Первое внешнее соединение - 3/8”-24 UNF с поверхностью под уплотнение, соединение с трубопроводом (трубка 6х1) осуществляется за счет накидной гайки М12х1,5 герметичность за счет уплотнительного кольца.
Второе внешнее соединение с с трубопроводом (трубка 6х1) осуществляется за счет накидной гайки М12х1,5 герметичность за счет уплотнительного кольца. Переход на уплотнительную поверхность Ø16мм.
Трубопровод максимально повторяет контур корпуса аппарата.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С
	32.50.21.129
	шт.
	1

	10. 
	Трубопровод кислородный (КАС) от ПГС к клапану дыхания аппарата 
ДА-25
	Рабочее давление до 2,0 МПа. Рабочая среда – кислород, или дыхательная газовая смесь. Первое внешнее соединение - 3/8”-24 UNF с поверхностью под уплотнение, соединение с трубопроводом (трубка 6х1) осуществляется за счет накидной гайки М12х1,5 герметичность за счет уплотнительного кольца.
Второе внешнее соединение с с трубопроводом (трубка 6х1) осуществляется за счет накидной гайки М12х1,5 герметичность за счет уплотнительного кольца. Переход на уплотнительную поверхность Ø16мм.
Трубопровод максимально повторяет контур корпуса аппарата.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -2С
	32.50.21.129
	шт.
	1

	11. 
	Клапан дыхания КД-02 мк2 в комплекте с  Винтом регулировочным 
КД-02-Мк 00.00.03-24, пробкой
КД-Мк1 00.00.11 и Отводами 
КД-МК 1 3/8 00.00 (4 штуки)
	Рабочая среда-кислород или дыхательная газовая смесь;
Давление рабочей среды на входе 0,9…1,5 (9,0…15,0) Мпа (кгс/ см 2);
Обеспечивает срабатывание при разряжении в полости легочного автомата, в диапазоне 1,1…1,6 кПа;
Устройство постоянной подачи дыхательной газовой смеси при дав-лении 1,0 МПа 
(10 кгс/см2) должно обеспечивать производительность в диапазоне, л/мин:
для ДГС 3,9 ± 0,4;  10,4 ±0,9;
Габаритные размеры, 
мм, не более 122 х 80 х 90,5;
Масса, не более 1,0 кг.
Условия эксплуатации морская вода от +35 до -20С.

	32.50.21.129
	шт.
	1



	1. Требования к срокам и объемам:
Срок поставки: не позднее 30 сентября 2026г. 
Место поставки товара: 198262, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, д.40
Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
Поставка товара осуществляется: единовременно.


	2.   Требования к качеству поставляемого товара:
Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.


	3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: 
- осуществить доставку товара до места поставки;


	4. Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная.
Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.


	5. Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»,  учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему.
Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной.  Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара.
Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара, подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях, которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н.
При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе.
В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598).
В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях   в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка.
Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет.
После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней.
Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара, являются существенным нарушением Контракта.
Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.
Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.


	6. Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок 12 месяцев. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. 

	7. [bookmark: _ref_1253343]Оплата товара производится: 
безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.


	8. Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

	9. Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения   Поставщиком отказа от исполнения Договора.

	10. Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.


	11. Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.


	12. Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

	13. Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику:
Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: 
- техническая документация (технический паспорт и т.п.) производителя на русском языке с указанием заводских (серийных) номеров товара в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара;
- эксплуатационная документация (инструкция, руководство и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара;

	14. Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	15. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30.12.2026г., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

	16. Дополнительные условия Заказчика: 

	17. Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 литера А ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548
Банковские реквизиты: Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
БИК: 012202102 Казначейский счет: 03215643000000013200
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001)
ОКТМО: 40301000 ОГРН: 1027810221548

	18. Ответственное лицо: Сенаторов Андрей Евгеньевич, т. 8(812) 495-22-43,  senatorovae@mail.ru





	



















	 
