
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед изм
	Кол-во

	1

	Набор реагентов для определения Активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови 

	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени Реагент: готовый к работе реагент Метод: клоттинговый Количество тестов: не менее 400 Объем реагента: не менее 20 мл. Количество флаконов реагента: не менее 5 шт. Раствор кальция хлорида не менее 20 мл. Стабильность вскрытого флакона: не менее 30 дней 
	набор
	1

	2

	Контрольная сыворотка 

	Контрольная сыворотка для контроля правильности и воспроизводимости результатов биохимических исследований. Уровень значений в пределах физиологической нормы. Лиофилизированный универсальный контрольный материал на основе сыворотки человека Определение аналитов: аланинаминотрансфераза, альбумин, альфа-амилаза, аполипопротеин А1, аполипопротеин B, аспартатаминотрансфераза, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, бетта-гидроксибутират, альфа-ГБДГ, глутаматдегидрогеназа, глюкоза, железо, иммуноглобулин А, иммуноглобулин Е, иммуноглобулин G, иммуноглобулин М, калий, кальций, креатинин, креатинкиназа, креатинкиназа МБ, лактат, лактатдегидрогеназа, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, НЖСС, общие желчные кислоты, панкреатическая амилаза, трансферрин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфолипиды, фосфор, хлориды, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холинэстераза Концентрация: соответствует низким значениям. Объём не менее 6 флаконов по не менее  5 мл.
	набор
	1

	3

	Контрольная сыворотка 

	Контрольная сыворотка для контроля правильности и воспроизводимости результатов биохимических исследований. Уровень значений патология. Лиофилизированный универсальный контрольный материал на основе сыворотки человека Определение аналитов: аланинаминотрансфераза, альбумин, альфа-амилаза, аполипопротеин А1, аполипопротеин B, аспартатаминотрансфераза, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, бетта-гидроксибутират, альфа-ГБДГ, глутаматдегидрогеназа, глюкоза, железо, иммуноглобулин А, иммуноглобулин Е, иммуноглобулин G, иммуноглобулин М, калий, кальций, креатинин, креатинкиназа, креатинкиназа МБ, лактат, лактатдегидрогеназа, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, НЖСС, общие желчные кислоты, панкреатическая амилаза, трансферрин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфолипиды, фосфор, хлориды, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холинэстераза Концентрация: соответствует низким значениям. Объём не менее 6 флаконов по не менее  5 мл.
	набор
	1

	4

	Материал для калибровки фотометрических систем 
	Материал для калибровки фотометрических систем при определении диагностических биохимических параметров крови. Калибратор на основе сыворотки человека. Определение аналитов: азот мочевины, аланинаминотрансфераза, альбумин, альфа-амилаза, аспартатаминотрансфераза, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, альфа-ГБДГ, глутаматдегидрогеназа, глюкоза, железо, кальций, креатинин, креатинкиназа, лактат, лактатдегидрогеназа, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, НЖСС, панкреатическая амилаза, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфор, хлориды, холестерин, холинэстераза Объём не менее 6 флаконов по не менее 3 мл.
	набор
	1

	5

	Контрольная сыворотка специфических белков 

	Контрольная сыворотка специфических белков  Концентрация: соответствует низким значениям. Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы Определение аналитов: микроальбумин, антистрептолизин О, комплемент C3c, комплемент C4, ферритин, иммуноглобулин A, иммуноглобулин E, иммуноглобулин G, иммуноглобулин M, миоглобин, преальбумин, ревматоидный фактор, С-реактивный белок, трансферрин  Состав набора: 1 флакон по не менее 1 мл.
	набор
	1

	6

	Контрольная сыворотка специфических белков

	Контрольная сыворотка специфических белков  Концентрация: соответствует нормальным значениям. Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы Определение аналитов: микроальбумин, антистрептолизин О, комплемент C3c, комплемент C4, ферритин, иммуноглобулин A, иммуноглобулин E, иммуноглобулин G, иммуноглобулин M, миоглобин, преальбумин, ревматоидный фактор, С-реактивный белок, трансферрин  Состав набора: 1 флакон по не менее 1 мл.
	набор
	1

	7

	Набор реагентов гематологических для клинического анализа крови 

	Набор реагентов гематологических для клинического анализа крови предназначен для проведения клинического анализа крови с помощью автоматических гематологических анализаторов с дифференциацией лейкоцитов на не менее 3 популяции. Изотонический буферный раствор не менее 10 литров, содержащий: натрий хлористый не менее 1%, натрия сульфат не менее 1%, стабилизатор не менее 0,1%, Лизирующий раствор не менее 250 мл, содержащий имидазол не менее 0,1M, четвертичную соль не менее 1%, промывающий раствор содержащий не менее 3,8 литр , содержащий натрий хлористый не менее 1%, натрия сульфат не менее 1%, стабилизатор  не менее 0,1%, ПАВ не более 0,1%.  Количество исследований не менее 330. Совместим с анализатором URIT 3020 SN3020Y02312
	набор
	1

	8

	Набор реагентов для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче 

	Набор реагентов для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче. Метод: ферментативный фотометрический глюкозооксидазный тест, реакция Триндера, конечная точка, без депротеинизации Диапазон измерения: минимальное значение не более 1ммоль/л максимальное значение не менее 30 ммоль/л Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л. Объём не менее 192 мл Совместим с анализатором CA-400. Количество определений: не менее 840.
	набор
	1

	9

	Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови 

	Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови.Метод: ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка Диапазон измерения: минимальное значение не более 1ммоль/л максимальное значение не менее 11,4 ммоль/л Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагент и калибратор Объём не менее 192 мл  Совместим с анализатором CA-400. Количество определений: не менее 840.
	набор
	1

	10

	Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови 

	Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови. Метод: ферментативный фотометрический тест СНOD-PAP, метод Триндера, конечная точка Диапазон измерения: минимальное значение не более 1ммоль/л максимальное значение не менее 27 ммоль/л Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л Объём не менее 192 мл  Совместим с анализатором CA-400. Количество определений: не менее 840.
	набор
	1

	11

	Набор реагентов для количественного определения содержания холестерина липопротеинов высокой плотности методом осаждения в сыворотке крови 

	Метод: прямой ферментативный метод с детергентным ингибированием. Чувствительность: не более 0,03 ммоль/л или не более 1,16 мг/дл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 0,06 ммоль/л максимальное значение не менее 5,4 ммоль/л. Калибратор не менее 1 мл. Буферно-ферментный раствор с  pH не менее 7,0, сульфат декстрана не менее 0,4 г/л, сульфат магния не менее 5,0 г/л, TOOS не менее 1,0 ммоль/л, азид натрия не менее 0,095%. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Совместимы с биохимическим анализатором Furuno CA 400 SN 7219-0224. Объём не менее 100 мл. 
	набор
	2

	12

	Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови 

	Метод: прямой ферментативный метод с детергентным ингибированием. Чувствительность:не более 0,06 ммоль/л или не более 2,32 мг/дл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более  0,06 ммоль/л максимальное значение не менее 21 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и калибратор. Совместимы с биохимическим анализатором Furuno CA 400 SN 7219-0224. Объём не менее 100 мл. 
	набор
	2

	13

	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови 

	Метод: количественный иммунотурбидиметрический метод. Диапазон измерения: минимальное значение не более 2,0мг/л максимальное значение не менее  300 мг/л. Чувствительность: не более 2,0 мг/л. Реагент 1: фосфатно-солевой буферный раствор с pH не менее 7,4, ПЭГ 6000 не менее 3 %, азид натрия не менее 0,095%, антисыворотка к С-реактивному белку с  азид натрия не менее 0,095%.Совместим с биохимическим анализатором Furuno CA 400 SN 7219-0224. Объём не менее 60 мл. 
	набор
	2

	14

	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека 

	Набор реагентов для количественного определения концентрации кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Набор из не менее двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к кортизолу, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к кортизолу» не менее 1 упаковка; - калибровочные пробы (КП), содержащие значения концентраций кортизола не более 0 нмоль/л; не менее 20 нмоль/л; не менее 60 нмоль/л; не менее 200 нмоль/л; не менее 600 нмоль/л; не менее 2000 нмоль/л, не менее 6 флаконов лиофилизованные препараты по не менее 0,5 мл;
конъюгат кортизол-пероксидаза, маркирован не менее 18 мл; - концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок, маркирован
«Буфер Р» не менее 14 мл, раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» не менее 14 мл; стоп -реагент не менее 14 мл ; контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола не менее 0,5 мл; прозрачный пластиковый пакет с замком при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена. Совместим с анализатором Tecan Infinite F50. 
	набор
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	15

	Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека 

	комплект из двенадцати в ось ми луночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к пролактину, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к пролактину» не менее 1 уп;  калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Третьему
международному стандарту пролактина человека IS 84/500, содержащие количества пролактина: 0 мМ Е/л  не менее 3,0 мл; 100мМ Е/л не менее 0,5 мл ; 500мМ Е/л не менее 0,5 мл; 1200мМ Е/л не менее 0,5 мл; 2500мМ Е/лне менее 0,5 мл , 4500 мМЕ/л не менее 0,5 мл.  конъюгат анти-пролактин-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» не менее 14 мл;
концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «БуферР» не менее 20 мл; раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» -не менее 14 мл;
 стоп-реагент, маркирован «Стоп-реагент» не менее 14 мл;  контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина, маркирована «Контрольная сыворотка», не менее 0,5 мл.
	набор
	2

	16

	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека 

	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. 1. Стрипы с моноклональными антителами к ТТГ - 1 упак.;Калибровочная проба №1 не менее 0,5 мл. Калибровочная проба №2 не менее 0,5 мл. Калибровочная проба №3не менее 0,5 мл. Калибровочная проба №4 не менее 0,5 мл., Калибровочная проба №5 не менее 0,5 мл., Калибровочная проба №6 не менее 0,5 мл. Калибровочная проба №7 не менее 0,5 мл. Контрольная сыворотка не менее 0,5 мл.
Буфер Д  не менее 3 мл, Конъюгат Е не менее 14 мл,  Раствор ТМБ не менее 14 мл  Стоп-реагент не менее 14 мл, Буфер P  не менее 20 кратный  не менее 50 мл;
Пленка для ИФА планшетов  не менее 1 шт.; Одноразовая ванночка не менее 2 шт.; Одноразовый наконечник не менее 16 шт.; Пакет закрывающийся полиэтиленовый не менее 1 шт.
	набор
	3

	17

	Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека 

	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека
Набор рассчитан на проведение  не менее 96 определений. Метод анализа - двухстадийный «сэндвич» Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не более 15 мин. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл.Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) 60 (30+30) мин. Диапазон определения концентраций  от 0 до 500 Ед/мл, чувствительность не более 4 Ед/мл.
Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Конъюгат не менее 16 мл. Аналитический буфер  не менее 14 мл. Калибраторы не менее 6 фл. по не менее 0,5 мл не менее 0;  не менее 25;  не менее 50;  не менее 100; не менее 250; не менее 500 Ед/мл
Контрольная сыворотка  не менее 0,5 мл; Аналитический буфер не менее 14 мл; Раствор для разведения образцов не менее 50 мл; Промывочный буфер концентрированный не менее 3 фл. не менее 14 мл. Промывочный буфер при разведении не образовывает кристаллы.Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный не менее 14 мл. Стоп-реагент - 1 Н соляная кислота не менее 14 мл. 
	набор
	2

	18

	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови человека 

	Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа Объем набора, определений (включая контроли)  не менее 96.  Чувствительность метода не более 0,3 нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций, минимальное значение не более 0 максимальное значение не менее 60нмоль/л .  Время инкубации не более 30 минут. Объём пробы не более 50 мкл . Совместим с планшетным ридером Infinite F50. 

	набор
	1

	19

	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека 

	Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека с цитратом натрия, гепарином или ЭДТА методом твердофазного иммуноферментного анализа. Набор из не менее двенадцати 8-луночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к эстрадиолу,  калибровочные пробы (КП) на основе водно-солевого раствора, содержащие известные количества эстрадиола; точные значения концентраций эстрадиола в диапазоне минимальное значение не более 0 пг/мл максимальное значение не менее 2000 пг/мл  не менее 8 флаконов  по не менее 0,5 мл., контрольная сыворотка на основе водно-солевого раствора, с концентрацией эстрадиола не менее 0,5 мл, конъюгат эстрадиол-пероксидаза, маркирован конъюгат Е не менее 3 флакона по не менее 11 мл, концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р не менее 20 кратный не менее 2 флакона по  не менее 14 мл или 1 флакон  не менее 50 мл., раствор тетраметилбензидина, содержащий тетраметилбензидин, перекись водорода и стабилизаторы, маркирован «Раствор ТМБ» не менее 2 флакона по не менее 14 мл, стоп-реагент не менее 3,59% раствор соляной кислоты, не менее 2 флакона по не менее 14 мл , одноразовый наконечник не менее 16 шт.,одноразовая ванночка не менее 2 шт., пакет закрывающийся полиэтиленовый из 2-слойного полиэтилена не менее 1 шт. Совместим с планшетным ридером Infinite F50. 
	набор
	1
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	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека 

	Набор реагентов  предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека. 
Объем набора, определений включая контроли не менее 96. Чувствительность метода не менее 2,3 МЕ/мл. Воспроизводимость не менее 8 %. Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл минимальное значение не более 0 МЕ/мл максимальное значение не менее 500 МЕ/мл. Время инкубации, не менее 90 минут. Температура инкубации, не более 37 градусов Цельсия. Объём пробы не более 20 мкл. 
	набор
	3
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	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ферритина в сыворотке (плазме) крови 

	планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ферритину не менее 1 шт.; - калибровочный образец, содержащий не менее 0 нг/мл ферритина не менее 9,0 мл; - калибровочные образцы на основе сыворотки крови человека, готовые для использования не менее 5 пробирок (по не менее 0,2 мл); - контрольный образец на основе сыворотки крови человека, готовый для использования - 1 пробирка ( не менее 0,2 мл); - конъюгат, концентрат - 1 флакон (не менее  1,4 мл); - раствор для разведения конъюгата (РРК) - не менее 13,0 мл; 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т 25 кратный) не менее 28,0 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) - 1 флакон (не менее 13,0 мл); - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 1 флакон (не менее 1,0 мл); - стоп-реагент, готовый для использования - 1 флакон (не менее 12 мл). Пленка для заклеивания планшета не менее  1 шт.; - трафарет для построения калибровочного графика не менее  1 шт.; - ванночка для реагентов -не менее 2 шт.; - наконечник для пипеток на не менее  200 мкл не менее  16 шт.
	набор
	1
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	Раствор метиленового синего насыщенный

	Раствор метиленового синего насыщенный предназначен для окраски микроорганизмов в мазках крови, моче, мокроте и других биологических жидкостях и выявления бактерий в клинико-диагностических лабораториях. Количество реагента рассчитано на проведение не менее 1000 определений при расходе по не более 1.0 мл рабочего раствора красителей на один анализ.Раствор метиленового синего не менее 1,0% не менее 100 мл. 
	шт.
	1
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	Стекла для микропрепаратов 

	Стекла для микропрепаратов. Габариты: не менее 24 не менее 24 мм. Предельное отклонение : не более 1 мм. Толщина стекла не более 0,19мм. Упаковка не менее 1000 шт. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
	шт.
	2000
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	Набор реагентов 

	Набор реагентов для световой микроскопии при исследовании биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка не менее 100 мл.
	шт.
	1





	





