1.
	№ п/п
	Наименование / описание
	Допуски характеристик / кол-во
	Единицы измерения
	Код КТРУ

	1
	клипс лигатурный
	 
	 
	32.50.13.190-00006937

	 
	Наименование по КТРУ:
	Клипса для лигирования, металлическая
	Описание согласно КТРУ
	"Стерильный металлический нерассасывающийся зажим, разработанный для имплантации в область вокруг кровеносного сосуда, лимфатического сосуда или другого трубчатого органа или пучка ткани для создания постоянной окклюзии. Изделие может использоваться для лигирования в открытых и эндоскопических (например, лапароскопических) хирургических операциях; может прилагаться одноразовый клипаппликатор."

	 
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ОБОСНОВАНИЕ

	 
	Описание согласно КТРУ:
	 
	 
	 

	 
	Длина клипсы:
	≥ 2.6 и ≤ 4
	миллиметр
	Характеристика обязательна к использованию согласно постановлению Правительства №145 от 08.02.2017 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

	 
	Применение изделия:
	Клипирование кровеносного сосуда открытое и эндоскопическое
	-
	Характеристика обязательна к использованию согласно постановлению Правительства №145 от 08.02.2017 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

	 
	Расстояние между ножками клипсы (открытие):
	≥ 3 и ≤ 4
	миллиметр
	Характеристика обязательна к использованию согласно постановлению Правительства №145 от 08.02.2017 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

	 
	Дополнительные характеристики:
	 
	 
	 

	 
	малый размер
	соответствие
	-
	Градация по размерам должна быть предусмотрена производителем для удобства идентификации размера клипс хирургом и медицинским персоналом во время операции

	 
	двухэтапное смыкание клипс
	соответствие
	-
	Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание, избежания кровотечения

	 
	ромбовидная нарезка внутреннего профиля
	наличие
	-
	Для увеличения площади соприкоснования клипсы с тканью, для улучшения лигирующего эффектна

	 
	материал - титановый сплав
	соответствие
	-
	Титан является биологически инертным, рентгеноконтрастным и немагнитным материалом, поэтому наличие титановых клипсов в теле пациента не является противопоказанием к проведению магнитно-резонансной томографии. Титан имеет нулевую память формы, что позволяет избежать отсроченного, самопроизвольного размыкания клипса и обеспечить адекватное пережатие сосуда

	 
	цветовая маркировка картриджа, соответствующая размеру и маркировке зажима для наложения клипс
	наличие
	-
	для идентификации и сопоставления хирургом и медицинским персоналом размеров используемых клипс и инструмента для их наложения

	 
	клипс в картридже
	≥ 6
	штуки
	Число клипс в картридже должно быть кратно количеству клипс данного типа, стандартно используемым во время хирургических вмешательств, что позволяет не нарушать стерильность картриджей, которые не будут использованы во время операции полностью

	 
	картриджей в упаковке
	≥ 30
	штуки
	Число картриджей в упаковке позволяет иметь достаточный запас клипс в околостерильной зоне, не загромождая рабочее пространство

	 
	стерильные
	соответствие
	-
	Наличие стерильности необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности - важнейшей составляющей обеспечения качества и безопасности медицинской помощи

	 
	Полная совместимость с клипсаппликатором производства Aesculap, имеющимся у заказчика
	соответствие
	-
	Данный параметр позволяет заказчику получить изделия, для применения которых он уже оснащен необходимым оборудованием и инструментарием.





2.
	№п/п
	код КТРУ
	Наименование товара
	Характеристики
	Значения показателей
	Единица измерения показателя
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки 
	Кол-во, шт.

	1
	32.50.50.190-00001174
	Набор для дренирования плевральной полости
	Набор стерильных устройств, предназначенных для введения катетера в плевральную полость (потенциальное пространство между серозными оболочками, покрывающими легкие) для создания канала для удаления жидкости (плеврального выпота, крови, лимфы), воздуха (пневмоторакс), или гноя (эмпиема). Он, как правило, состоит из коаксиального инструмента для введения плевральной дренажной трубки и дренажного катетера с рентгеноконтрастной полосой, приспособления для фиксации на коже, шприца, интродьюсера иглы, проволочного проводника, расширителей, коннекторов трубок и трехходового крана. Устройство одноразового использования
	Соответствие
	 
	Соответствует описанию КТРУ
	

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Тонкостенная пункционная игла
	не менее 3,35х7
	мм
	Тонкостенная игла обеспечивает максимальную скорость потока жидкости и минимизирует пункционную травму пациента. Размер иглы 3.35х78 мм продиктован анатомическими особенностями пациентов, которым проводиться процедура закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису
	 

	 
	 
	 
	Катетер из полиуретана, рентгеноконтрастный, с защитным чехлом
	не менее 2,7х450
	мм
	Полиуретановые катетеры обладают биоинертностью и достаточной жесткостью для проведения процедуру плеврального дренирования. Рентгенконтрасноть необходима для визуализации катетера при помощи рентгена. Защитный чехол предотвращает контаминацию катетера при введении. Размер катетера 2.7х450 мм продиктован анатомическими особенностями пациентов, которым проводиться процедура закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису
	 

	 
	 
	 
	Двойной антирефлюксный клапан
	наличие
	 
	Двойной антирефлюксный клапан для быстрого отвода жидкости в пакет
	 

	 
	 
	 
	Трехходовой кран 
	наличие
	 
	Трехходовой кран необходим для проведения медикаментозной терапии. 
	 




3.
	№ п/п
	Наименование, описание требований, характеристик товара
	Наличие функции или величина параметра

	1
	2
	3

	1.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара

	
	
	

	
	Набор трубок для мониторинга инвазивного кровяного давления
Реестровая запись № 32.50.50.190-00000939
	Код по ОКПД2
	
32.50.50.190: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки



Комплект трубок, разъёмов, фиксаторов, зажимов фильтров и иных изделий, необходимых для удлинения стандартных трубок, ведущих к катетеру, при инвазивном измерении артериального давления. Обеспечивает прямое или через переходник подключение инвазивного катетера к манометрическому датчику. Физические характеристики комплектующих обеспечивают максимальное сохранение волновых форм и точности замеров. Изделие одноразового использования.
	

	
	Дополнительные характеристики
	

	1.1
	1 одноразовый датчик давления
	Наличие
Предназначен для мониторинга артериального давления

	1.2
	Линия мониторинга давления длиной 150см прозрачная
	Наличие
Обеспечивает присоединение датчика к артериальному и центральному венозному катетеру.

	1.3
	3-ходовой кран. Расположен на линии мониторинга давления.
	Наличие
Предназначен для забора проб и установки на ноль

	1.4
	Прозрачная линия заполнения с пластиковым шипом. Снабжена роликовым зажимом.
	Наличие
Предназначена для соединения датчика с пакетом с физиологическим раствором. Необходима для первичного заполнения системы и промывания датчика

	1.5
	Соединение датчика давления с линией мониторинга давления посредством 3-ходового краника 
	Наличие
Необходим для обеспечения процедуры калибровки датчика и соблюдения технологических параметров процесса измерения артериального давления

	1.6
	Устройство Easy Vent
	Наличие
Предназначено для упрощения установки системы на ноль

	1.7
	Механизм преобразования сигнала
	Пьезоэлектрический.
Является неотъемлемой характеристикой данного типа устройства

	1.8
	Диапазон измерения давления в артерии
	-30-300 мм.рт.ст.
Является неотъемлемой характеристикой данного типа устройства

	1.9
	Допустимый уровень ошибки при измерении давления в артерии, не более
	±1 мм.рт.ст.
Является неотъемлемой характеристикой данного типа устройства

	1.10
	Датчик рассчитан на скорость потока, не более
	3 мл/час
Является неотъемлемой характеристикой данного типа устройства. Позволяет использовать датчик с инфузионным насосом.

	1.11
	Соединительный кабель длиной 33,5см
	Наличие
Предназначен для передачи сигнала от датчика давления на модуль инвазивного давления монитора через дополнительный кабель, совместимый с данным типом устройства

	1.12
	Входное сопротивление
	>200 Ом при постоянном токе до 5 кГц
Является неотъемлемой характеристикой данного типа устройства

	1.13
	Выходное сопротивление
	<3000 Ом при постоянном токе до 5 кГц
Является неотъемлемой характеристикой данного типа устройства

	1.14
	Материал корпуса - Поликарбонат
	Наличие
Позволяет контролировать наличие пузырьков воздуха в камере датчика




4.
Клиппер хирургический для удаления волос с плавающей головкой, модель 9661L
Код КТРУ для клиппера -  32.50.50.190-00001239
256460 Электробритва с питанием от сети
	Наименование параметра, функции
	Величина параметра, наличие функции

	Назначение
	Удаление волос с тела пациента при его подготовке к оперативному вмешательству.
СанПин 3.3686-21

	Поворотная («плавающая») головка
	Наличие

	Положение стригущего лезвия
	Наверху, на расстоянии от кожи

	Встроенная аккумуляторная батарея
	Наличие

	Световая сигнализация состояния аккумуляторной батареи
	Наличие

	Стерильность
	Нестерильный

	Многоразовое применение
	Наличие

	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]IPX7 (для ручки клиппера)
IPX4 (только для источника питания)

	Уровень шума (звуковое давление), не более, дБ
	95

	Входная мощность, Вт
	7,92

	Габаритные размеры (без насадки), не более, см 
	14,2 x 4,1

	Масса, не более, г
	144 

	Режим работы
	Непрерывный

	Напряжение аккумулятора, В
	2,2

	Ток заряда аккумулятора, А
	1,0

	Время зарядки, не более, мин
	240

	Время работы от аккумулятора, не менее, мин
	160

	Срок службы аккумулятора, не менее
	500 циклов заряда-разряда

	Совместимость с насадками, артикулы
	9660, 9690

	Совместимость с зарядными устройствами, артикулы
	9668L

	Регистрационное удостоверение
	Наличие

	Инструкция на русском языке
	Наличие

	Гарантийный срок, месяцев
	2 года  



