Описание объекта закупки. Техническое задание

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование Товара | Показатели Товара |  |  | Обоснование необходимости использования показателей* | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 32.50.50.190-00003042 / 32.50.50.190 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | Назначение | - | Для коагулометров АК-37 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внутренний объем кюветы | мл | ≥ 1 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина хода оптического луча | мм | ≥ 7 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота | мм | ≥ 25,2 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный диаметр | мм | ≥ 14 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Посадочный диаметр | мм | ≥ 11,3 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Диаметр дна |  | ≥ 8,4 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | - / 32.50.50.190 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | Назначение | - | Для размещения исследуемых образцов и проведения анализа | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Исполнение | - | 10 кювет в неразборном сегменте | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина сегмента | мм | ≤ 101,68 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота сегмента | мм | ≤ 24,6 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором биохимическим Labio 300 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 32.50.50.190-00001645 / 32.50.50.190 | Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный | Высота | мм | 40 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Градуировка | - | Да | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр | мм | ≥ 10 и ≤ 13 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Исполнение | - | Эппендорф | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество в упаковке | - | Неважно | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение |
|  |  |  | Материал контейнера | - | Пластик | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³;мл | 1,5 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | - / 32.50.50.190 | Контейнер для биопроб (Микропробирка для ПЦР) | Назначение | - | Для сбора, хранения и центрифугирования исследуемого материала | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конфигурация | - | Тонкостенная с защёлкивающейся крышкой | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объём | мм | ≥ 0,2 и ≤ 0,3 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Материал | - | Пластик | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР | - | Нет | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Апирогенность | - | Наличие | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стерильность | - | Наличие | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.