Описание объекта закупки (Техническое задание)
Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии 

административного здания
1. Общие требования к оказанию услуг, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги:  
1.1. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115. ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.
1.2. Услуги по поверке средств измерений в соответствии с настоящим техническим заданием заключаются в выполнении совокупности операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» от 26 июня 2008 г.

1.3. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

- руководство по эксплуатации приборов учета.

- ГОСТ Р 8.568-2017. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

1.4.  Поверка оборудования должна включать в себя технический осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе технического осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. Допустимая погрешность должна соответствовать указанной в паспорте изделия — она устанавливается ГОСТом. При превышении допустимой погрешности оборудование маркируется как непригодное к эксплуатации и направляется на ремонт.

  Результатом оказанных Исполнителем услуг является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание его непригодным к применению.

   Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке (паспорт). На поверенное оборудование (паспорт) ставится знак поверки (клеймо) и приклеивается голограмма.
2. Перечень поверяемого оборудования:
	Местонахождение здания
	Перечень поверяемого оборудования
	Кол-во ед. обслуживания

	  г. Ишим, ул. Республики, 80
	Тепловычислитель ТСРВ-042    
	1 шт.

	
	Расходомер ЭРСВ-440Л В ДУ 20 мм   
	2 шт.

	
	Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt 500 50мм
	2 шт.

	
	Преобразователь давления MBS 1700
	2 шт.


3. Исполнитель обязан:
Произвести демонтаж, поверку, монтаж поверяемого оборудования. 

Транспортировать поверяемое оборудование с места установки у Заказчика к месту поверки и обратно.

Уведомить ресурсоснабжающую организацию о проведении поверки узла учета тепловой энергии с согласованием даты демонтажа/монтажа оборудования.

Произвести ввод в эксплуатацию поверенного оборудования узла учета тепловой энергии. 
Исполнитель приступает к поверке только после согласования с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения.

В случае выявления недостатков оказанных услуг, провести повторную поверку без дополнительной оплаты в течение 10 календарных дней после получения заявки.
4. Срок оказания услуги.
В течении 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания государственного контракта.
5. Гарантийный срок.
Срок гарантии 12 месяцев на весь объем услуг с даты подписания сторонами акта оказанных услуг. 
6. Классификация товара (ОКПД2): 71.12.40.129
7. КТРУ: не предусмотрен
8. На основании вышеизложенного считать весь комплекс услуг равный 1 (одной) условной единице.


