Техническое задание

Криососуд транспортный (сосуд Дьюара)

КТРУ: отсутствует/не применяется
ОКПД: 25.29.12.190

	ПАРАМЕТР
	Требование
Технического задания
	

	Назначение
	Для транспортировки биологических образцов в парах жидкого азота (сухая фаза)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип изделия
	Криососуд транспортный (Dry Shipper), пригодный для перевозки биоматериала
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие абсорбирующего материала, удерживающего жидкий азот внутри сосуда и исключающего его проливание при наклоне или переворачивании
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Полезный объем, л, не менее
	3,0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Полезный объем, л, не более
	4,0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Масса пустого сосуда, кг
	≤ 6,0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Материал корпуса
	[bookmark: _GoBack]Коррозионностойкий легкий металл (алюминиевый сплав)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Внешний диаметр, мм
	≤ 250
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Высота сосуда, мм
	≤ 550
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр горловины, мм
	≥ 45
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Потери испарения (статические), л/сутки
	≤ 0,20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Время сохранения рабочей температуры, сутки
	≥ 20 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Соответствие требованиям перевозки биоматериалов воздушным транспортом
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Внутренняя система размещения: съемная канистра или эквивалентная системы размещения образцов
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Количество держателей (канов/кассет), штук, не менее
	3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Количество держателей (канов/кассет), штук, не более
	5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вместимость криосоломин 0,5 мл, штук
	≥ 200 (или эквивалент по суммарной вместимости)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вместимость криосоломин 0,25 мл, штук
	≥ 450 (или эквивалент по суммарной вместимости)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вместимость криопробирок, штук
	≥ 15
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	герметичная крышка сосуда
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Фиксация крышки - возможность установки запирающего устройства (замка)
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защитный транспортный кейс
	Наличие 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Безопасность эксплуатации: исключение вытекания жидкого азота при транспортировке в любом положении
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Обоснование отсутствия / неприменения КТРУ
Существующие в КТРУ позиции для сосудов Дьюара описывают стандартные емкости для хранения жидкого азота, предназначенные для работы в «жидкой фазе». Закупаемое оборудование относится к специализированному классу «Dry Shipper» (транспортировщики сухой фазы), обладающему принципиальными отличиями:
Наличие адсорбирующего материала: Конструкция включает пористый гидрофобный слой, который поглощает жидкий азот, исключая его проливание (вытекание) при наклоне, перевороте или вибрации. Это ключевое требование для соответствия правилам авиаперевозок опасных грузов (IATA).
Безопасность биоматериала: Транспортировка происходит в парах азота, что исключает прямой контакт соломинок с жидкостью, предотвращая риск контаминации и взрыва соломинок при извлечении.
Специализированная внутренняя оснастка: Система кассет и держателей, рассчитанная строго на криосоломинки (0,5 и 0,25 мл) и криопробирки, что не описывается в стандартных шаблонах КТРУ.
В связи с тем, что функциональные характеристики «Dry Shipper» не отражены в текущих позициях КТРУ, Заказчик применил описание характеристик по ОКПД2."





