Техническое задание

Криососуд транспортный (сосуд Дьюара)

КТРУ: отсутствует/не применяется

ОКПД: 25.29.12.190

| ПАРАМЕТР | Требование Технического задания |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортировки биологических образцов в парах жидкого азота (сухая фаза) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип изделия | Криососуд транспортный (Dry Shipper), пригодный для перевозки биоматериала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие абсорбирующего материала, удерживающего жидкий азот внутри сосуда и исключающего его проливание при наклоне или переворачивании | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Полезный объем, л, не менее | 3,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полезный объем, л, не более | 4,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Масса пустого сосуда, кг | ≤ 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал корпуса | Коррозионностойкий легкий металл (алюминиевый сплав) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внешний диаметр, мм | ≤ 250 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота сосуда, мм | ≤ 550 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр горловины, мм | ≥ 45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Потери испарения (статические), л/сутки | ≤ 0,20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Время сохранения рабочей температуры, сутки | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям перевозки биоматериалов воздушным транспортом | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внутренняя система размещения: съемная канистра или эквивалентная системы размещения образцов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество держателей (канов/кассет), штук, не менее | 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество держателей (канов/кассет), штук, не более | 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вместимость криосоломин 0,5 мл, штук | ≥ 200 (или эквивалент по суммарной вместимости) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вместимость криосоломин 0,25 мл, штук | ≥ 450 (или эквивалент по суммарной вместимости) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вместимость криопробирок, штук | ≥ 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| герметичная крышка сосуда | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация крышки - возможность установки запирающего устройства (замка) | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Защитный транспортный кейс | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Безопасность эксплуатации: исключение вытекания жидкого азота при транспортировке в любом положении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование отсутствия / неприменения КТРУ

Существующие в КТРУ позиции для сосудов Дьюара описывают стандартные емкости для хранения жидкого азота, предназначенные для работы в «жидкой фазе». Закупаемое оборудование относится к специализированному классу «Dry Shipper» (транспортировщики сухой фазы), обладающему принципиальными отличиями:

Наличие адсорбирующего материала: Конструкция включает пористый гидрофобный слой, который поглощает жидкий азот, исключая его проливание (вытекание) при наклоне, перевороте или вибрации. Это ключевое требование для соответствия правилам авиаперевозок опасных грузов (IATA).

Безопасность биоматериала: Транспортировка происходит в парах азота, что исключает прямой контакт соломинок с жидкостью, предотвращая риск контаминации и взрыва соломинок при извлечении.

Специализированная внутренняя оснастка: Система кассет и держателей, рассчитанная строго на криосоломинки (0,5 и 0,25 мл) и криопробирки, что не описывается в стандартных шаблонах КТРУ.

В связи с тем, что функциональные характеристики «Dry Shipper» не отражены в текущих позициях КТРУ, Заказчик применил описание характеристик по ОКПД2."