| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара/работы/услуги в соответствии с ОКПД2/КТРУ | Ед. изм.. | Кол-во | Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров. Добавленные требования установлены в соответствии с п.5 и п.6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Правительством РФ от 08.02.2017г. № 145 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Обоснование включения показателя в описание закупки | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 32.50.13.190-00007221 | Медицинское изделие | шт | 2 | наименование | Рефлектор налобный |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Назначение: для освящения отраженным светом полостей ЛОР-органов при медицинских манипуляциях | соответствие |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Жесткое оголовье | наличие |  | Для удобства работы Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требования ГОСТ 19126, Приказ Минздрава РФ от 19.01.2017 № 11н, ТУ 32.50.13-001-19060826-2017 | Соответствие |  | Для исключения фальсификата | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры рефлектора | ≥120х225х180и ≤130х245х220 | мм | ГОСТ 19126 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
|  |  |  |  |  | Масса рефлектора | ≤125 | гр | Для удобства работы Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
|  |  |  |  |  | Фокусное расстояние зеркала | ≥160≤190 | мм | ГОСТ 19126 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
|  |  |  |  |  | Диаметр отверстия 14+1 мм | соответствие |  | ГОСТ 19126 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина ремня оголовья не менее 630 мм | Соответствие |  | ГОСТ 19126 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Ремень изготовлен из ПВДмарки 15813-020 по ГОСТ 16337 | Соответствие |  | Для исключения фальсификата | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Диаметр корпуса зеркала 95±1мм | Соответствие |  | ГОСТ 19126 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | ≥12 | мес | Приказ Минздрава РФ от 19.01.2017 № 11н | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |