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№ ________________ от ___________________

1. Объект закупки


Наименование услуг: «Выполнение работ по диагностике и ремонту хромато-масс-спектрометра»

Характеристики услуг: 
Выполнение работ по диагностике и ремонту хромато-масс-спектрометра Agilent 6850-5973 (инв. номер 2071).

1. Комплексная очистка оборудования в соответствии с процедурами и регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование:
· чистка блока электроники (включая вентиляторы);
· чистка источника ионов;
· обслуживание испарителя (разборка и чистка испарителя, демонтаж хроматографической колонки);
· обслуживание автоматического пробоотборника (проверка креплений, прочистка, регулировка рабочих параметров).
2. Выполнение регулировочных, смазочных, ремонтных и иных работ в соответствии с регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование:
· проверка правильности и качества соединения электрических кабелей;
· проверка работы охлаждающих вентиляторов; 
· проверка работы двигателя и вентилятора термостата колонок;
· проверка работы заслонок термостата колонок;
· смазывание уплотнительного кольца боковой платы и уплотнительного кольца в клапане, используемом для запуска воздуха в систему;
· кондиционирование хроматографической колонки; 
· проверка отсутствия утечек из-под всех соединителей в каналах подводки газов;
· проверка отсутствия утечек из устройства для введения образца и из-под гаек, соединяющих колонку с устройством для введения образца и с головкой детектора;
· проверка расходов газов и герметичности соединений газовых линий;
· [bookmark: _Hlk234493711]проверка работы вакуумной системы и диффузионного насоса.
3. Замена расходных материалов, запчастей и узлов:
· замена прокладки для испарителя (предоставляется Заказчиком);
· замена лайнера испарителя и уплотнительного кольца для лайнера (предоставляется Заказчиком);
· замена выходного уплотнителя с кольцевой прокладкой для испарителя (предоставляется Заказчиком);
· замена картриджа (фильтра) на сброс (предоставляется Заказчиком);
· замена ферул веспел-графит (предоставляется Заказчиком);
· замена гайки крепления колонки для МС интерфейса (предоставляется Заказчиком);
· замена гайки крепления колонки канала ввода (предоставляется Заказчиком);
· замена катода (филамента) для масс-спектрометрического детектора – 2 шт. (предоставляется Исполнителем);
· замена ловушки для гелия (предоставляется Заказчиком);
· замена колонки капиллярной, неподвижная фаза (5%-фенил)-метилполисилоксан, длина 30м, внутренний диаметр 0.25 мм, толщина пористого слоя 0.25 мкм, (предоставляется Заказчиком);
· замена масла в диффузионном насосе (предоставляется Заказчиком);
· замена масла в форвакуумном насосе (предоставляется Заказчиком);
4. Комплексное тестирование (включая длительное) для выявления сбоев (отклонений) в нормальном функционировании оборудования:
· тестирование работоспособности комплекса по методикам проведения анализов;
· проверка и регулировка рабочих параметров;
· проверка и настройка масс-спектрометрического детектора.


Соответствие поверки нормативным документам:  Федеральному закону Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказу Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
- оформление результатов поверки - свидетельство о поверке установленного образца  (в бумажном виде).
Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность по поверке на основании Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации.

При оказании услуг по поверке средств измерений и приборов используются материалы Исполнителя, если иное не оговорено Контрактом. 

Единица измерения услуг: усл. ед.

Количество услуг: 1


2. Основные условия исполнения Контракта

2.1. Срок оказания услуг, периодичность:
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подачи заявки от Заказчика.
Заявка может быть подана с момента заключения Контракта до 30 сентября 2026 года.

2.2. Место оказания услуг:
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120, кабинет №_95_ в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 18 часов 15 минут.

2.3. Порядок оплаты Контракта
2.3.1. Оплата производится за Услугу, выполненную в полном объеме, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта оказанных услуг, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета и счета-фактуры (при наличии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Авансирование не предусматривается.
Источник финансирования - средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.4. Порядок приёмки: 
2.4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать оказанные Услуги. В момент сдачи Услуг Исполнитель передает Заказчику полный комплект документов, подтверждающих факт оказания Услуг: Акт оказанных услуг, счет-фактуру (при наличии), акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Услуг. 
В случае непредоставления документов или предоставления неполного комплекта документов, поименованных в настоящем пункте, в момент сдачи Услуг, Исполнитель обязан предоставить недостающие документы в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты сдачи Услуг.
Непредставление документов или предоставление неполного комплекта документов, нарушение срока предоставления недостающих документов является основанием для выставления Исполнителю неустойки. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4.2. Заказчик не позднее 3 (Трех) дней приступает к приемке результата оказанных Услуг, в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Срок приёмки Услуг и оформления ее результатов – до 3 (Трех) рабочих дней. Приемка результатов оказанных Услуг оформляется документом о приемке, который подписывается сторонами, или же Исполнителю Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
2.4.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия Услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.
2.4.4. В случае выявления несоответствия результатов оказания Услуг условиям Контракта Заказчик назначает срок устранения выявленных несоответствий. Исполнитель устраняет несоответствия за свой счет.

2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем и характер оказания Услуг по настоящему Контракту и условия их оплаты, за исключением случаев раскрытия такой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.5.2 Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
2.5.3. Предоставить за 1(Один) рабочий день список персонала (паспортные данные), номер автотранспортного средства для допуска на территорию Заказчика.
2.5.4. В ходе оказания Услуг соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Заказчика.
2.5.5. В период оказания Услуг, а также в период устранения недостатков оказанных Услуг Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, помещений Заказчика.
2.5.6. Во время оказания Услуг на объекте Заказчика обеспечить соблюдение своими представителями правил по охране труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил.
2.5.7. Предоставить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг.
2.5.8. Не допускать к оказанию Услуг лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к оказываемым Услугам, составляющих предмет контракта.
2.5.9. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Ответственность сторон:
2.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контракту (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
2.6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность оборудования, принадлежащего Заказчику, а также материалов и/или комплектующих Заказчика, используемых при оказании Услуг. В случае повреждения, утраты, Исполнитель обязан возместить Заказчику нанесенный имущественный ущерб исходя из рыночной стоимости ремонта (восстановления) поврежденного оборудования, материалов, комплектующих, рыночной стоимости утраченного оборудования, материалов, комплектующих.

2.7. Прочие условия 
Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой. 
Контактные данные Заказчика:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А
Телефон, факс: +7 (812) 244-00-00 доб.795
E-mail:   i.litvinenko@vniio.ru 
Контактное лицо: Начальник сектора органической геохимии ОНА и МО  Литвиненко Иван Владимирович

2.8. Арбитраж:
- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.                                                 
