ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку микропланшетного ридера Allsheng AMR-100T

Назначение и область применения

Оборудование предназначено для количественного и качественного анализа биологических образцов, включая и кинетические измерения, в 96-луночных микропланшетах методами фотометрии в видимом и УФ-диапазонах с контролируемой температурой и функцией непрерывного встряхивания планшета для равномерного перемешивания реагентов.

Области применения: измерение концентрации и оптической плотности, белковые и нуклеиновые колориметрические тесты (Bradford, Lowry, BCA), ферментативные кинетические исследования, исследования кинетики роста культур микроорганизмов, иммуноферментный анализ (ELISA), анализ клеточной жизнеспособности (MTT).

Технические характеристики

Микропланшетный ридер AMR-100T с функцией термостатирования

Описание: фотометр для 96-луночных микропланшет

Диагональ сенсорного дисплея, не менее	7 дюймов

Разрешение дисплея, не менее	800x480

Источник света кварцево-галогенная лампа 6 В, 10 Вт

Дополнительная кварцево-галогенная лампа в наличии

Диапазон длин волн, не уже	340 нм - 750 нм.

Светофильтры 405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм	в наличии

Дополнительные светофильтры 600 нм, 570 нм, 750 нм в наличии

Максимальное количество одновременно устанавливаемых светофильтров, не менее	8 шт.

Диапазон считывания, не уже	0,000–4,000 ОП

Разрешение, не более	0,001 ОП

Температурный диапазон инкубации, не уже	от "Комнатная температура +4°C" до +50°C

Время нагрева жидкости с 25°C до 37°C (96-луночный планшет, 200 мкл воды в лунке), не более	50 мин

Однородность температуры, не более	±0.5°C

Точность поддержания температуры, не более	±0.5°C

Линейность в диапазоне измерения от 0 ОП до 2,0 ОП, не более	±1 %

Линейность в диапазоне измерения от 2,0 ОП до 4,0 ОП, не более	±2 %

Прецизионность в диапазоне измерения от 0 ОП до 3,0 ОП, не более	0,3%

Прецизионность в диапазоне измерения от 3,0 ОП до 4,0 ОП, не более	2%

Стабильность в диапазоне измерения от 0 ОП до 3,0 ОП, не более	0,3%

Стабильность в диапазоне измерения от 3,0 ОП до 4,0 ОП, не более	2%

Правильность в диапазоне измерения от 0 ОП до 2,0 ОП, не более	±0,005 ОП

Правильность в диапазоне измерения от 2,0 ОП до 3,0 ОП, не более	±1 %

Правильность в диапазоне измерения от 3,0 ОП до 4,0 ОП, не более	±1,5 %

Чувствительность, не менее	0,01 ОП

Дрейф не более	0,01 ОП

Скорость измерения ОП в режиме "быстро", не менее	6 с./96 лунок на одной длине волны

Скорость измерения ОП в режиме "норма", не менее	15 с./96 лунок на одной длине волны, 28с./96 лунок на двух длинах волн

Встряхивание: 3 режима

Встроенная память, не менее	200 протоколов и 100 000 результатов

Cовместимость с программным обеспечением ID Soft (ID VET)

Питание 100–240В, 50–60 Гц, 2 A

Программное обеспечение Readerlt-l для микропланшетных ридеров AMR-100/AMR-100Т

Возможность экспорта результатов измерения в файл формата «MS Excel» 	Наличие

Совместимость с операционными системами: Windows	Наличие

Простая настройка параметров и выбор режимов работы	Наличие.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев

Условия поставки

- Срок поставки: не более 100 календарных дней после подписания контракта.

- Место поставки: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

- Упаковка: исключающая повреждение при транспортировке.

Поставка осуществляется за счет поставщика. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), серийно выпускаемым.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»