Приложение 1 к Контракту

№_______

от «___» ________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки:

Оказание услуг по аренде Анализатора иммуноферментного автоматического ADC Elisa 200

Код ОКПД2:

77.39.19.116- Услуги по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемых в медицинских целях

Сроки оказания услуг:

Услуги оказываются с 01.09.2026 в срок до 31.12.2027 включительно.

Место оказания услуг:

город Москва, ул. Москворечье, д.20

- Общая информация об объекте закупки

  - Поставляемое оборудование должно быть не восстановленное, год выпуска не ранее 2025 года, и не собранное из восстановленных компонентов, работоспособное и обеспечивающее предусмотренную производителем функциональность. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - В цену оборудования должны быть включены все расходы по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров

- Стандарт услуг

  - Исполнитель обязан оказать услуги по предоставлению в аренду лабораторного оборудования (далее – услуги), с оказанием комплекса сопутствующих услуг, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Предметом аренды являются лабораторного оборудование (далее – оборудование), соответствующие по техническим характеристикам и комплектации требованиям, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Описание требуемого оборудования» к настоящему Техническому заданию.

  - Передаваемое оборудование должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.6 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель предоставляет оборудование Заказчику во временное владение и пользование.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Исполнитель обеспечивает доставку оборудования и материалов, все виды погрузочно- разгрузочных работ, перемещение оборудования по территории Заказчика к месту установки своими силами и (или) за свой счет.

  - Оборудование должно быть доставлено в период действия Контракта в рабочие дни Заказчика с понедельника по четверг с 8 (восьми) до 16 (шестнадцати) часов, в пятницу с 8 (восьми) до 15 (пятнадцати) часов по московскому времени и соответствовать требованиям, указанным в Приложении 3 «Описание требуемого оборудования» к настоящему Техническому заданию.

  - Доставка оборудования должна осуществляться в упаковке изготовителя, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и не допускающей получение повреждений. Упаковка оборудования должна быть целой, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

  - Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование и юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке оборудования.

  - Доставка оборудования, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и (или) упаковки, условия хранения или перевозки которого были нарушены, не допускается.

  - Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение работниками Исполнителя требований контрольно-пропускного режима, правил действующего внутреннего распорядка, а также правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, установленных на территории Заказчика.

  - Для допуска на территорию Заказчика Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта направляет список лиц, участвующих в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, квалификаций (специальностей), а также номера транспортных средств, перевозящих оборудование и другие грузы для оказания услуг.

  - При оказании услуг Исполнитель обеспечивает сохранность и не допускает повреждений технического оборудования, инженерных устройств и другого имущества Заказчика, находящегося в зоне оказания услуг. Восстановление поврежденного Исполнителем имущества Заказчика осуществляется Исполнителем в срок, согласованный с Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о повреждении имущества, направленного Исполнителю по электронной почте.

  - Приемка оборудования Заказчиком включает контроль отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования, наличие технической и (или) эксплуатационной документации изготовителя, проверку комплектности и целостности оборудования.

  - Факт передачи оборудования Заказчику оформляется актом, составленным в соответствии с Приложением 3 «Форма акта приема-передачи оборудования» к настоящему Техническому заданию.

  - В комплекте с Актом приема-передачи оборудования, составленным в соответствии с Приложением 3 «Форма акта приема-передачи оборудования» к настоящему Техническому заданию, Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

    - техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя оборудования на русском языке (паспорт, инструкцию пользователя, руководство по эксплуатации);

    - копию регистрационного удостоверения на оборудование;

    - гарантийный талон

    - копии сертификатов (деклараций о соответствии) на оборудование;

    - заполненные формы 1) акт приема-передачи оборудования 2) акт ввода в эксплуатацию оборудования

    - Договор на ТО с обслуживающей компанией (копия)

    - Договор подключения к системе МИС ЕВМИАС

Копии документов должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя (при наличии печати).

  - Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта осуществляет подготовку помещения или места установки оборудования с учетом класса электробезопасности оборудования и в соответствии с требованиями безопасности, установленными эксплуатационной и (или) технической документацией на оборудование.

  - Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта осуществляет установку и сборку оборудования согласно эксплуатационной документации изготовителя оборудования.

  - Исполнитель осуществляет пусконаладочные работы, в том числе по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров оборудования согласно эксплуатационной документации изготовителя оборудования.

  - Исполнитель осуществляет проверку работоспособности оборудования в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

  - Исполнитель осуществляет подключение оборудования в точках электрических подключений, предоставленных Заказчиком.

  - Исполнитель осуществляет ввод оборудования в эксплуатацию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Акта приема-передачи оборудования, составленного в соответствии с Приложением 3 «Форма акта приема-передачи оборудования» к настоящему Техническому заданию. Факт ввода оборудования в эксплуатацию оформляется актом, составленным в соответствии с Приложением 4 «Форма Акта ввода оборудования в эксплуатацию» к настоящему Техническому заданию.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения требований пункта 2.22 настоящего

Технического задания Исполнитель осуществляет обучение работников Заказчика правилам технической эксплуатации оборудования и технике безопасности при работе с оборудованием и расходными материалами, применению средств измерений и выполнению соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке в объеме и порядке, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией изготовителя оборудования, с внесением соответствующей записи в Акт ввода оборудования в эксплуатацию, составленный в соответствии с пунктом 2.22 настоящего Технического задания.

Исполнитель осуществляет проведение технического обслуживания и ремонта оборудования (виды и объемы работ, технологическую последовательность и периодичность работ), ведение журнала технического обслуживания оборудования в течение срока действия Контракта в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование и требованиями актов, указанных в пунктах, 7.13 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель должен осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования с учетом требований акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель осуществляет консультирование работников Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования по телефону или по электронной почте в режиме горячей линии в течение срока действия Контракта.

  - Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к оборудованию с целью осуществления контроля целевого использования, технического состояния, условий эксплуатации и хранения оборудования.

  - Исполнитель организует уборку места оказания услуг и вывоз мусора (упаковки) после ввода оборудования в эксплуатацию. Не допускается загромождение упаковкой, мусором эвакуационных путей и других мест общего пользования.

- Состав услуг

  - Исполнитель осуществляет:

    - доставку и передачу оборудования с комплектом документов Заказчику во временное владение и пользование;

    - ввод оборудования в эксплуатацию и проведение пробных испытаний оборудования с оформлением соответствующих документов;

    - обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации оборудования и технике безопасности при работе с оборудованием и расходными материалами;

    - консультирование персонала Заказчика в режиме горячей линии в течение срока действия Контракта.

    - проведение технического обслуживания и ремонта оборудования с оформлением соответствующих документов.

  - В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику документ о приемке.

  - Предоставление отчетной документации в виде копий не допускается.

4 Объем и сроки гарантий качества

  - Гарантия на качество результатов услуг, распространяется на весь объём оказанных услуг.

  - Гарантия предоставляется Исполнителем на весь объём оказанных услуг на период действия Контракта. В случае выявления недостатков оказанных услуг, Стороны составляют акт выявленных недостатков, в котором указывают сроки устранения выявленных недостатков.

  - В течение гарантийного срока недостатки устраняются за счёт средств Исполнителя.

  - Исполнитель гарантирует, что на предоставленное оборудование распространяются гарантийные обязательства изготовителя оборудования. Гарантийный срок на устанавливаемое в ходе оказания услуг оборудование и материалы, применяемые в процессе оказания услуг, устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию в соответствии с Приложением 4 «Форма Акта ввода оборудования в эксплуатацию» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель гарантирует, что предоставленное оборудование не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствующих технической документации условиях эксплуатации, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

- Требования к безопасности оказания услуг

  - Соответствие оборудования требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям акта, указанного в пункте 7.7 настоящего Технического задания, и должно быть подтверждено следующими документами:

    - сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии

(в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

    - регистрационным удостоверением на медицинское изделие;

    - сертификатом (паспортом) качества производителя оборудования;

    - сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

  - Техническое обслуживание оборудования должно осуществляться с учетом требований актов, указанных в пунктах 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15 настоящего Технического задания.

  - Транспортирование и хранение оборудования и ремонт должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с актом, указанным в пункте 7.9 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Предоставленное оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и техники безопасности, также безопасности жизни и здоровья людей в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.16 настоящего технического задания.

  - Предоставленное оборудование должно быть не восстановленным и соответствовать техническим стандартам страны-производителя и требованиям актов, указанных в пунктах 7.2, 7.5, 7.16 настоящего Технического задания.

  - При оказании услуг должны использоваться инструменты, технологическое и испытательное оборудование, контрольно-измерительные приборы, комплектующие и запасные части, соответствующие требованиям к техническому обслуживанию и ремонту, предъявляемым изготовителем оборудования.

  - Технологическое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений должны обеспечивать выполнение всей номенклатуры работ по техническому обслуживанию оборудования.

  - В соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.14, 7.17 настоящего Технического задания, испытательное оборудование должно быть аттестовано, а контрольно-измерительные приборы - прошедшими поверку в аккредитованном центре (лаборатории). Использование приборов без поверки запрещено. Исполнитель обязан иметь документы, подтверждающие проведение аттестации и поверки, и предоставлять их по требованию Заказчика.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (вместе с "ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств").

  - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них".

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

  - Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

  - Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

  - Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

  - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

  - Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

  - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования".

  - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".

  - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

  - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11.04.2023 N 346 "Об утверждении Регламента эксплуатации, обслуживания, ремонта, списания и утилизации медицинских изделий (основных средств) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы".

  - "ГОСТ Р 8.568-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.12.2017 N 2121-ст).

  - "ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.07.2019 N 392-ст).

  - "ГОСТ Р 50444-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2020 N 785-ст).

  - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| № п/п | Наименование и комплектность оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Анализатор иммуноферментный автоматический ADC Elisa 200 (артикул__ серийный номер__, серия__, год выпуска ___) с принадлежностями |

Приложение 2 к Техническому заданию

Описание требуемого оборудования

| № п/п | Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики приобретаемого товара, единицы измерения | Параметр | Требования к указанию значения показателя | Обоснование установленного конкретного параметра. *Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара включены на основании п.5, п.6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состояние поставляемого оборудования | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся | Значение показателя не изменяется | В соответствие с п.4.3 ГОСТ Р 55991.2-2014 «Требования к времени наработки оборудования на момент закупки» |
|  | Год изготовления анализатора иммуноферментного | 2025 год | Указывается конкретное значение | В соответствие с п.4.3 ГОСТ Р 55991.2-2014 «Требования к времени наработки оборудования на момент закупки» |
|  | Типы анализов | Исследование единичного образца или серийные исследования | Значение показателя не изменяется | Возможность проводить серийные (потоковые исследования) обусловливается большой производительностью анализаторов и позволяет оптимизировать работу лаборатории: исключить необходимость «копить» сыворотки, обеспечивает возможность проводить «потоковые» исследования. В соответствие с п.5.2.2 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к производительности |
|  | Количество одновременно загружаемых образцов | 144 | Указывается конкретное значение | Требование КТРУ. Возможность поставить большое количество образцов одновременно, что увеличивает производительность лаборатории. |
|  | Тип системы | Открытая | Значение показателя не изменяется | Требование КТРУ. Возможность установки на борт анализатора тест-систем любых производителей |
|  | Количество планшетов (поддонов), шт. | 4 | Указывается конкретное значение | Обеспечение возможности проводить «потоковые» исследования |
|  | Штативы для образцов | съёмные | Значение показателя не изменяется | Удобство загрузки образцов. В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Количество штативов для контролей, шт. | 2 | Указывается конкретное значение | Удобство загрузки контролей. Оптимизация работы лаборатории. Возможность ставить больше методик. В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Количество позиций для контролей в штативе, шт. | 24 | Указывается конкретное значение | Оптимизация работы лаборатории. Возможность проведения нескольких количественных и качественных методик одновременно. |
|  | Штативы для контролей | съёмные | Значение показателя не изменяется | Удобство загрузки контролей. В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Количество позиций для реагентов в штативе, шт. | 4 | Указывается конкретное значение | Удобство загрузки образцов. Оптимизация работы лаборатории. В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Количество штативов для реагентов, шт. | 6 | Указывается конкретное значение | Удобство загрузки образцов. Оптимизация работы лаборатории. Возможность ставить больше методик. В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Штативы для реагентов | съемные | Значение показателя не изменяется | Удобство загрузки реагентов. В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Максимальное количество методик, выполняемых на одном планшете, шт. | 12 | Указывается конкретное значение | Оптимизация работы лаборатории. Возможность выполнения нескольких тестов одновременно В соответствие с п.5.2.4 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |
|  | Система нанесения | 2 независимые иглы | Значение показателя не изменяется | Обеспечение возможности производить раскапывание в автоматическом режиме за более короткий срок |
|  | Емкостные датчики игл для определения уровня жидкости | наличие | Значение показателя не изменяется | Обеспечение точности раскапывания реагентов |
|  | Скорость нанесения реагентов, лунок/час | 1900 | Указывается конкретное значение | Обеспечение возможности производить раскапывание за короткий срок. |
|  | Объем образца, мкл | 10 – 300 | Указывается значение в виде диапазона | Возможность работать с тест-системами любых производителей, в методиках которых может быть указан любой объем вносимых реагентов |
|  | Шаг дозирования образца, мкл | 1 | Указывается конкретное значение | Возможность работать с тест-системами любых производителей, в методиках которых может быть указан любой объем вносимых реагентов |
|  | Объем реагента, мкл | 10 – 700 | Указывается значение в виде диапазона | Возможность работать с тест-системами любых производителей, в методиках которых может быть указан любой объем вносимых реагентов |
|  | Шаг дозирования реагента, мкл | 1 | Указывается конкретное значение | Возможность работать с тест-системами любых производителей, в методиках которых может быть указан любой объем вносимых реагентов |
|  | Чувствительность измерения уровня жидкости, мкл | 100 | Указывается конкретное значение | Необходимо для выявления «мертвых» объемов в емкостях (флаконах, баках), меньше которых не будет осуществляться раскапывание |
|  | Возможность производить предварительные разведения образцов стандартов и контрольных проб | наличие | Значение показателя не изменяется | Возможность использования реагентов любых фирм производителей, отличающихся множеством вариаций проведения анализа того или иного аналита: в том числе с разведением серийным, если того требует методика |
|  | Возможность программирования соотношения предварительного разведения | наличие | Значение показателя не изменяется | Оптимизация работы лаборатории, снижение временных затрат. |
|  | Устройства для разведения, шт. | 2 | Указывается конкретное значение | По одному устройству для каждой из игл. Позволяет обеспечить точное разведение образцов, позволяет оптимизировать работу анализатора. |
|  | Инкубатор-встряхиватель (стол для реакции) | 4 независимых инкубационных станций | Указывается конкретное значение | Оптимизация работы лаборатории. Возможность выполнения нескольких тестов одновременно, возможность проведения «потоковых» исследований |
|  | Шейкеры и термостаты стола для реакции | наличие | Значение показателя не изменяется | Для обеспечение стандартных условий проведения ИФА-анализа |
|  | Возможность регулирования скорости шейкирования с помощью программного обеспечения | наличие | Значение показателя не изменяется | Возможность устанавливать для каждого планшета индивидуальные условия проведения иммуноферментной реакции |
|  | Возможность выбора температуры с помощью программного обеспечения | Наличие | Значение показателя не изменяется | Требование КТРУ. Возможность устанавливать для каждого планшета индивидуальные условия проведения иммуноферментной реакции |
|  | Термостатирование, °С | 25 - 60 | Указывается значение в виде диапазона | Обеспечение возможности устанавливать индивидуальные условия (температура) проведения ИФА |
|  | Время нагревания, мин | 5 | Указывается конкретное значение | Оптимизация работы анализатора, сокращение времени проведения анализа. |
|  | Возможность запуска нагрева на этапе дозирования | наличие | Значение показателя не изменяется | Оптимизация работы анализатора, сокращение времени проведения анализа. |
|  | Тип промывателя | 16-канальный промывочный коллектор с двумя направлениями движения жидкости. Наличие возможности как вносить промывочный раствор в лунки планшета, так и удалять его из лунок | Указывается конкретное значение | Обеспечение возможности проводить промывку целого планшета за одно погружение коллектора. Обеспечение эффективной промывки. Обеспечение получения точного результата анализа |
|  | Процесс (режим) промывки | по стрипам или по планшетам | Значение показателя не изменяется | Возможность работы на реагентах различных производителей. Возможность настраивать промывку в соответствии с инструкцией производителя используемой тест-системы. |
|  | Промывочные растворы | 3 различных раствора в баках объемом 2,5 литра, снабженных датчиками уровня | Значение показателя не изменяется | Оптимизация работы лаборатории: возможность одновременно в одной сессии использовать тест-системы с разными промывочными буферными растворами. |
|  | Тип фотометра | Оптоволоконный восемью независимыми каналами, оснащенными интерференционными фильтрами | Указывается конкретное значение | Сокращение времени на регистрацию результатов анализа. Оптимизация времени работы лаборатории. |
|  | Количество длин волн для измерения оптической плотности, шт. | 6 | Указывается конкретное значение | Сокращение времени на регистрацию результатов анализа. Оптимизация времени работы лаборатории. |
|  | Установленные фильтры для считывания, нм | 405, 450, 492, 620 | Значение показателя не изменяется | Требование КТРУ. Требование ИФА, возможность работать с тест-системами различных производителей. |
|  | Диапазон считывания для бихроматизма, о.е.п. | 0 – 3000 | Указывается значение в виде диапазона | Возможность работать с тест-системами различных производителей, т.к. у различных производителей возможно как одноволновое, так и двухволновое считывание результатов (оптических плотностей). |
|  | Пределы относительной систематической составляющей погрешности измерения оптической плотности % | 1,0 | Значение показателя не изменяется | Обеспечение высокой точности измерения |
|  | Программное обеспечение | Должно включать в себя: - русифицированный интерфейс; - программу самотестирования; - программу контроля качества; - систему управления временем для оптимизации скорости проведения анализа; - программу по статистической обработке данных, которая позволяет в любой момент получить полную и достоверную информацию по использованной реагентики и количеству проведенных исследований. | Значение показателя не изменяется | Оптимизация работы лаборатории: обеспечение возможности получать данные о пациентах и проводимых анализах из компьютерной сети лаборатории; возможность самостоятельного ввода и сохранения новых методик проведения анализов; оптимизация времени проведения анализа; возможность сохранения калибровочной кривой; возможность проведения рекалибровки по двум точкам; возможность сохранения карточки пациента; возможность построения контрольных карт. ГОСТ Р МЭК 62304-2013: Класс А |
|  | Регистрационное удостоверение, выданное Министерством здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | Значение показателя не изменяется | Возможность применения анализатора в медицинской практике на территории РФ согласно действующему законодательству В соответствие с п.4.10 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к передаче заказчику с оборудованием технической, согласованной разрешительной и иной документации |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений. Номер внесен в Государственный реестр средств измерений | Наличие | Значение показателя не изменяется | Возможность применения анализатора в медицинской практике на территории РФ согласно действующему законодательству В соответствие с п.4.10 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к передаче заказчику с оборудованием технической, согласованной разрешительной и иной документации |
|  | Управляющий компьютер | PC core i3 или эквивалент, не менее 8GB RAM, жёсткий диск не менее 240 Гбайт | Указывается конкретное значение | Необходим для полноценного запуска и работы анализатора |
|  | Программное обеспечение | ОС Windows или эквивалент | Указывается конкретное значение | Необходим для полноценного запуска и работы анализатора |
|  | Лазерный принтер | Наличие | Значение показателя не изменяется | Оптимизация рабочего времени лаборатории, обеспечение возможности распечатывания результатов анализа на бумажном носителе |
|  | Стартовый набор для запуска анализатора | - наконечники одноразовые объемом 300 мкл – 1000 шт. - наконечники одноразовые объемом 800 мкл – 1000 шт. - штативы для наконечников – 20 шт. - контейнеры для реагентов объемом 15 мл – 50 шт. - контейнеры для реагентов объемом 60 мл – 24 шт. - крышки для накрывания планшетов, – 4 шт. | Указывается конкретные значения | Необходим для полноценного запуска и работы анализатора |
|  | Способ размещения | Настольный | Значение показателя не изменяется | В соответствие с п.5.2.1 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования, связанные с размещением анализатора у получателя и коммунальными ресурсами получателя |
|  | Вес анализатора, кг | 216 | Указывается конкретное значение | Обусловлено параметрами клинико-диагностической лаборатории |
|  | Размеры анализатора, см | длина 1370 | Указывается конкретное значение | Обусловлено параметрами клинико-диагностической лаборатории В соответствие с п.4.6 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к размерам оборудования |
|  |  | ширина 870 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | высота 1150 | Указывается конкретное значение |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие | Значение показателя не изменяется | Обеспечивает корректность начальной эксплуатации анализатора после поставки. В соответствие с п.4.11 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |
|  | Обучение пользователя | Наличие | Значение показателя не изменяется | Позволяет сократить риск возникновения ошибок и неисправностей в процессе эксплуатации анализатора по вине пользователя В соответствие с п.4.12 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к подготовке и инструктажу медицинского и технического персонала заказчика |
|  | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев | Указывается конкретное значение | Обеспечение работы анализатора в течение длительного срока. Гарантия бесплатного ремонта в случае выявления каких-либо неисправностей в работе анализатора. В соответствие с п.4.9 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования по объему гарантий качества услуг, по гарантийному и постгарантийному обслуживанию |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений. Номер внесен в Государственный реестр средств измерений | Наличие | Значение показателя не изменяется | Возможность применения анализатора в медицинской практике на территории РФ согласно действующему законодательству В соответствие с п.4.10 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к передаче заказчику с оборудованием технической, согласованной разрешительной и иной документации |
|  | Срок поставки оборудования | 5 рабочих дней | Указывается конкретное значение | В соответствие с п.4.13 ГОСТ Р 55991.2-2014 Требования к количеству, периодичности, сроку и месту поставок |

Приложение 3 к Техническому заданию

Образец (не заполняется)

НАЧАЛО СОГЛАСОВАННОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА

АКТ

приема-передачи Оборудования

г. Москва                                                                                                                     «    »  ________ 2026 года

_________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (сокращенное наименование - ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности заместителя директора по общим вопросам Раихина Алексея Игоревича, действующего на основании Положения № б/н от 22.09.2022, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи Оборудования о нижеследующем:

- В соответствии с Контрактом аренды оборудования № ___________ от «__»__2026 года

(далее «Контракт») Исполнитель передал во временное владение и пользование с__________2026 года, а Заказчик принял:

Анализатор иммуноферментный автоматический ADC Elisa 200 (артикул__ серийный номер__, серия__, год выпуска ___) с принадлежностями в количестве 1 единица и следующей комплектации:

Оборудование устанавливается по адресу: 115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 20.

- В результате осмотра вышеуказанного Оборудования недостатки не выявлены. Качество и количество соответствуют требованиям Контракта.

- Настоящий Акт приема-передачи Оборудования составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| От Исполнителя: __________________________ М.П. (при наличии) «___» ______________ 20__ г. | От Заказчика: _________________________ М.П. «___» ______________ 20__ г. |
| --- | --- |

КОНЕЦ СОГЛАСОВАННОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА

| Заказчик: ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России» И.о. заместителя директора по общим вопросам ________________/А.И.Раихин/ | Исполнитель: ________________________ ___________________________ __________________________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение 4 к Техническому заданию

Образец (не заполняется)

НАЧАЛО СОГЛАСОВАННОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА

АКТ

ввода Оборудования в эксплуатацию

г. Москва                                                                                                                     «   » _________  2026 года

________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (сокращенное наименование - ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности заместителя директора по общим вопросам Раихина Алексея Игоревича, действующего на основании Положения № б/н от 22.09.2022, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт ввода Оборудования в эксплуатацию о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта аренды Оборудования (далее «Контракт») установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Анализатор иммуноферментный автоматический ADC Elisa 200 (артикул__ серийный номер__, серия__, год выпуска ___) с принадлежностями в количестве 1 единица, выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями производителя и руководством (инструкцией) по эксплуатации.

- Взаимные обязательства по вводу арендованного Оборудования в эксплуатацию в соответствии с условиями Контракта выполнены Сторонами надлежащим образом. Стороны друг к другу претензий не имеют.

- Настоящий Акт ввода Оборудования в эксплуатацию составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| От Исполнителя: __________________________ М.П. (при наличии) «___» ______________ 20__ г. | От Заказчика: _________________________ М.П. «___» ______________ 20__ г. |
| --- | --- |

КОНЕЦ СОГЛАСОВАННОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА

| Заказчик: ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России» И.о. заместителя директора по общим вопросам ________________/А.И.Раихин/ | Исполнитель: ________________________ ___________________________ __________________________/_____________/ |
| --- | --- |