Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) 

1. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара
1.1. Наименование объекта закупки: Поставка прибора по определению паров этанола в организме человека (Алкотестер)
1.2. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование 
характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе
	Прибор для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отработанной пробе выдыхаемого воздуха
	соответствие
	
	шт
	1

	
	
	Прибор состоит из основного блока и встроенного печатающего термопринтера
	  соответствие
	
	
	

	
	
	Рабочие условия эксплуатации:
	
	
	
	

	
	
	- диапазон температуры окружающего воздуха
	от не выше -5 до не ниже +50
	°С
	
	

	
	
	- относительная влажность окружающего воздуха
	от не более 10 до не менее 100
	%
	
	

	
	
	- диапазон атмосферного давления
	от не более 84 до не менее 106,7
	кПа
	
	

	
	
	Технические характеристики:
	
	
	
	

	
	
	Диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности анализатора при температуре окружающего воздуха 
	20 ± 5*
	°С
	
	

	
	
	Прибор проводит   автоматическое   измерение   концентрации   паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на сенсорном экране и на бумажном носителе
	соответствие
	
	
	

	
	
	Прибор обеспечивает сохранение результатов измерений в фискальной памяти
	не менее 20000 и не более 30000
	измерений
	
	

	
	
	Число измерений без подзарядки аккумуляторного блока при распечатки протоколов измерений
	не менее 500
	измерений
	
	

	
	
	Число измерений без подзарядки аккумуляторного блока без распечатки протоколов измерений
	не менее 100
	измерений
	
	

	
	
	После заполнения памяти прибора последующие измерения сохраняются, нумерация тестов начинается заново
	соответствие
	
	
	

	
	
	Возможность передачи данных на опциональный принтер 
	наличие
	
	
	

	
	
	Прибор не допускает проведение теста при температурах анализатора, находящихся вне диапазона рабочих температур
	соответствие
	
	
	

	
	
	Прибор не допускает проведение теста при истечении срока поверки
	соответствие
	
	
	

	
	
	Диапазон показаний по выдыхаемому воздуху
	от 0,000 до 2,500 
	мг/л
	
	

	
	
	Цена младшего разряда шкалы
	не более 0,001
	мг/л
	
	

	
	
	Пределы абсолютной допускаемой основной погрешности в диапазоне от 0 до 0,20 мг/л включительно
	не более 0,02 
	мг/л
	
	

	
	
	Пределы относительной допускаемой погрешности в диапазоне свыше 0,20 до 1,20 мг/л
	не более 20 
	%
	
	

	
	
	Минимальный интервал показаний, выводимых на дисплей прибора и бумажный носитель в виде нулевых показаний
	от 0,000 до 0,020
	мг/л
	
	

	
	
	Расход анализируемой газовой смеси
	не менее 20
	л/мин
	
	

	
	
	Объем пробы анализируемой газовой смеси
	не менее 1,2
	л
	
	

	
	
	Время подготовки к работе после включения
	не более 5
	сек
	
	

	
	
	Время подготовки к работе после измерения
	не более 10
	сек
	
	

	
	
	Время измерения после отбора пробы
	не более 10
	сек
	
	

	
	
	Интервал времени работы без корректировки показаний
	не менее 12 
	мес
	
	

	
	
	Режимы работы анализатора:
	
	
	
	

	
	
	режим измерения с вводом данных:

- режим измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха с возможностью предварительного заполнения полей протокола измерения с виртуальной клавиатуры сенсорного экрана
	наличие
	
	
	

	
	
	режим измерения без ввода данных:

- режим измерения массовой концентрации па​ров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха без возможности предварительного за​полнения полей протокола измерения с виртуальной клавиатуры сенсорного экрана, при этом данные можно вписывать в распечатку протокола от руки
	наличие
	
	
	

	
	
	режим скрининга:

- режим предварительной оценки наличия этанола в выдыхаемом воздухе
	наличие
	
	
	

	
	
	режим корректировки и проверки показаний
	наличие
	
	
	

	
	
	режим проверки по сухому газу - эго специализированный режим измерения массовой концентрации паров этанола, который используется только для выполнения проверки показаний и поверки анализатора с применением ГС в баллонах под давлением
	наличие
	
	
	

	
	
	режим передачи данных, сохраненных протоколов измерения из памяти анализатора в ПК
	наличие
	
	
	

	
	
	Режимы отбора пробы:
	
	
	
	

	
	
	автоматический - заборная система анализатора активируется избыточным давлением, создаваемым выдохом обследуемого
	наличие
	
	
	

	
	
	ручной - заборная система анализатора активируется нажатием на кнопку
	наличие
	
	
	

	
	
	Время автоматического отключения анализатора, устанавливается пользователем в диапазоне
	от 1 до 10
	мин
	
	

	
	
	Габаритные размеры:


	Длина
	не более 190
	мм
	
	

	
	
	
	Высота
	не более 82
	мм
	
	

	
	
	
	Ширина 
	не более 36
	мм
	
	

	
	
	Масса, без аккумуляторного блока
	не более 320
	г
	
	

	
	
	Термобумага, размеры:


	Ширина
	56
	мм
	
	

	
	
	
	Длина
	не менее 5 и не более 6
	м
	
	

	
	
	
	Диаметр втулки
	25
	мм
	
	

	
	
	Средняя наработка на отказ
	8000
	часов
	
	

	
	
	Комплектность:
	
	
	
	

	
	
	Анализатор
	1
	шт
	
	

	
	
	Мундштук индивидуальный
	105
	шт
	
	

	
	
	Мундштук-воронка
	1
	шт
	
	

	
	
	Аккумуляторный Li-ion блок
	2
	шт
	
	

	
	
	Зарядное устройство
	1
	шт
	
	

	
	
	Адаптер питания анализатора от сети 220 Вт
	1
	шт
	
	

	
	
	Адаптер питания анализатора от внешнего источника от 10,8 до 16,5 В бортовая сеть автомобиля
	1
	шт
	
	

	
	
	Кабель для соединения анализатора с персональным компьютером
	1
	шт
	
	

	
	
	Рулон термобумаги для принтера
	6
	шт
	
	

	
	
	Чехол для анализатора
	наличие
	
	
	

	
	
	Кейс для транспортировки анализатора
	наличие
	
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации
	наличие
	
	
	

	
	
	Паспорт
	наличие
	
	
	

	
	
	Методика поверки
	наличие
	
	
	


           * Участник закупки по данному параметру может представить конкретное значение с указанием погрешности, конкретное значение без указания погрешности, конкретное значение с учетом погрешности

Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной технической документации.

Если в отношении поставляемого товара установлены требования энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности.

При поставке передать Заказчику копии документов, удостоверяющих качество Товара: регистрационное удостоверение, свидетельство о метрологической поверке (отметкой о поверке в паспорте) анализатора, копию паспорта производителя на каждую серию товара, руководство по эксплуатации на русском языке, копию документа, сертификата соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) или Декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии),инструкция по применению на русском языке. 

Товар должен быть новым, неиспользованным, не ранее 2023 года выпуска, не являться выставочным экспонатом.

Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

2. Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара.

Тип анализатора должен быть внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Анализатор должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Гарантийный срок на Товар устанавливается на срок не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Во время гарантийного срока все обнаруженные неисправности должны устраняться Поставщиком или его представителем в течение 14 календарных дней после получения извещения о неисправности путем ремонта или замены неисправного Товара или его частей. После проведения ремонта необходимо предоставить свидетельства о поверке с оформлением Акта допуска в эксплуатацию.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Договору, несет Поставщик.

В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика.
