ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Услуга по проведению технического обслуживания ОЧГ блока детектирования BE5030/7500SL с вакуумированием криостата.

При оказании услуги выполняются перечисленные ниже операции:

1. Вакуумирование криостата без разборки, в том числе:

- Вскрытие порта откачки вакуумного объёма криостата;

- Откачка вакуумного объёма криостата до остаточного давления не выше 1х10-4 мБар с одновременной термообработкой;

- Проверка герметичности криостата с помощью гелиевого течеискателя. При выявлении негерметичности криостата – устранение выявленных течей криостата без замены деталей. В случае невозможности устранения течей криостата без замены деталей производится дефектация блока детектирования;

- Герметизация порта откачки вакуумного объёма криостата.

2. Необходимое техническое обслуживание предусилителя и прочих узлов блока детектирования, включая регулировку и мелкий ремонт без замены деталей.

3. Испытания после технического обслуживания:

- Охлаждение блока детектирования;

- Проверка расхода жидкого азота весовым методом. Для блоков детектирования, оснащённых электрическими охладителями CP5 или CP5-PLUS, заменяется проверкой режимов работы электрического охладителя;

- Проверка температуры охлаждённого детектора;

- Общая проверка работоспособности путём опробования;

- Снятие и анализ вольт-амперной характеристики детектора. При неудовлетворительной вольт-амперной характеристике выполняется дефектация блока детектирования и дальнейшие испытания после технического обслуживания не производятся;

- Проверка энергетического разрешения;

- Проверка относительной эффективности регистрации детектора. Не применимо к блокам детектирования на основе детекторов GL;

- Проведение полного теплового цикла блока детектирования с повторной проверкой указанных выше параметров;

- Проверка стабильности положения пиков полного поглощения и энергетического разрешения за время, не меньшее 24 часов непрерывной работы.

4. Подготовка заключения о техническом состоянии с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации. В случае необходимости и возможности ремонта – подготовка технико- коммерческого предложения на ремонт.

5. Упаковка блока детектирования и доставка Заказчику.

Результат оказания услуги:

Результатом оказания услуги является восстановление вакуума в криостате блока детектирования, проведение технического обслуживания с целью продления его ресурса в соответствии с рекомендациями раздела 1.2 «Ресурс блоков детектирования» документа CAN-GSP-HPGE-004-РЭ «Блоки детектирования спектрометрические с германиевыми детекторами. Руководство по эксплуатации», а также выявление необходимости, объёма и возможности ремонта. Заказчику предоставляется заключение о техническом состоянии блока детектирования с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту. В случае необходимости и возможности ремонта предоставляется технико-коммерческое предложение на ремонт.

Цена услуги включает стоимость доставки из технического центра Исполнителя до склада Заказчика в городе Мурманск, стоимость выполнения работ, оказания услуг в соответствии с описанием объекта закупки, включая НДС.

Место выполнения работ, оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ, оказания услуг: в течение 100 (ста) календарных дней с даты заключения Договора.

Срок и условия оплаты выполненных работ, оказанных услуг: оплата по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта выполненных работ, оказанных услуг.

Требования к гарантийному сроку работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, оказанных услуг.