## Техническое задание

| ## № п/п | ## Наименование товара | ## ОКПД 2 | ## Характеристики товара |  |  |  | ## Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Наименование характеристики | ## Значение характеристики | ## Единица измерения характеристики | ## Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | ## Катетер баллонный для коронарной ангиопластики | ## 32.50.13.110 | ## Диаметр баллона |  | ## мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ## 34 шт |
|  |  |  |  | > 1.75 и ≤ 2.0;. > 2.0 и ≤ 2.25;. > 2.25 и ≤ 2.5;. > 2.5 и ≤ 2.75;. > 2.75 и ≤ 3.0;. > 3.0 и ≤ 3.25;. > 3.25 и ≤ 3.5;. > 3.5 и ≤ 3.75;. > 3.75 и ≤ 4.0;. > 4.25 и ≤ 4.5;. > 4.75 и ≤ 5.0. |  |  |  |
|  |  |  | ## Длина баллона | ≥ 5.0 и ≤ 6.0;. > 6.0 и ≤ 8.0;. > 10.0 и ≤ 12.0. > 14.0 и ≤ 16.0;. > 18.0 и ≤ 20.0;. > 25.0 и ≤ 30.0. | ## мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Тип баллона (Система доставки) | Монорельсовый (Быстрая замена) |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие | Да |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Возможность обратного складывания баллона после его раздувания (возможность обратного складывания баллона позволяет повторно проходить суженные участки артерий и использовать этот же инструмент в других сужениях коронарных артерий того же пациента) | Наличие (возможность обратного складывания баллона позволяет повторно проходить суженные участки артерий и использовать этот же инструмент в других сужениях коронарных артерий того же пациента) |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Длина катетера (позволяет использовать катетер у пациентов различного роста, характеристика указывается для исключения поставки инструмента наименее универсального по длине) | Не менее 140 См (длина системы доставки от 140 см обеспечивает доставку устройства к месту поражения даже в дистальных отделах сосудистого русла, количество таких пациентов составляет не менее 25 % от общего числа) |  | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Максимальное допускаемое давление в баллоне (позволяет обеспечить оптимальную работу инструмента без его повреждения) | Не менее 20 Атм (не менее 2027 кПа) (величина придает стентам необходимый диаметр в ригидных стенозах) |  | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона (характеристика обеспечивает рабочее давление устройства, при котором достигается необходимый диаметр баллона) | Не менее 12 Атм (не менее 1216 кПа) (Показатель определяет рабочее давление баллонного катетера) |  | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

## Дополнительные характеристики указаны в соответствии со ст.33 44-ФЗ для оптимальной работы специалистов Заказчика.

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## • Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## • Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## • Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## • Срок поставки товара: по заявке Заказчика с даты заключения Контракта в течение 5 рабочих дней.

## • Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.