ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Технические характеристики поставляемого Товара

| Наименование объекта закупки | Тип характеристики2 | Наименование характеристики | Значение характеристики3 | Единица измерения характеристики4 | Инструкция по заполнению5 | Количество и единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик фотонный | Количественная | Тип устройства | Кремниевый фотоумножитель (SiPM/MPPC) | - | Участник указывает конкретное значение характеристики | 2 шт |
|  | Количественная | Тип корпуса | Керамический или эквивалентный по механической и температурной стойкости | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Шаг пикселя | не более 80 | Микрометр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Эффективная фоточувствительная область | Не менее 6,0 × 6,0 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Количество пикселей | Не менее 6400 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Коэффициент заполнения | Не менее 82 | Процент | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Спектральный диапазон отклика | Не уже диапазона от 270 до 900 | Нанометр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Длина волны пиковой чувствительности | Не менее 440 и не более 460 | Нанометр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Эффективность регистрации фотонов при λ = λp | Не менее 50 | Процент | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Темновой счет, максимальное значение | Не более 6000 | Тысяч штук в секунду | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Емкость выводов | Не более 1280 | Пикофарад | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Усиление | Не менее 4,0 × 10⁶ | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Напряжение пробоя | Не менее 48 и не более 58 | Вольт | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Вероятность перекрестной помехи | Не более 7 | Процент | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Рекомендуемое рабочее перенапряжение | Не более 3 | Вольт | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Температурный коэффициент рабочего напряжения | Не более 54 | мВ/°C | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Рабочая температура | Диапазон не уже, чем от -20 до +60 | Градус Цельсия | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Температура хранения | Диапазон не уже, чем от -20 до +80 | Градус Цельсия | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Габаритные размеры корпуса | Не более 10,5 × 9,3 × 2,2 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Возможность работы при комнатной температуре | Должна быть обеспечена | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Устойчивость к воздействию магнитных полей | Должна быть обеспечена | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
| Модуль MPPC | Количественная | Тип устройства | Оптический измерительный MPPC-модуль с аналоговым выходом или эквивалент | - | Участник указывает конкретное значение характеристики | 1 шт |
|  | Количественная | Состав модуля | MPPC, усилитель сигнала, высоковольтный источник питания и схема температурной компенсации | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Тип выходного сигнала | Аналоговый | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Количество каналов | Не менее 1 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Охлаждение | Работа без внешнего охлаждения должна быть обеспечена | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Эффективная фоточувствительная область | Не менее 3 × 3 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Шаг пикселя | Не менее 45 и не более 55 | Микрометр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Количество пикселей | Не менее 3600 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Спектральный диапазон отклика | Не уже диапазона от 270 до 900 | Нанометр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Длина волны пиковой чувствительности | Не менее 480 и не более 520 | Нанометр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Температурная стабильность выходного напряжения | Отклонение не более 5 по абсолютной величине | Процент | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Фотоэлектрическая чувствительность | Не менее 0,7 × 10⁹ | Вольт/Ватт | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Частота среза верхней полосы | Не менее 3,5 | Мегагерц | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Нижняя граница полосы пропускания | Должна включать постоянную составляющую (DC) | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Время нарастания выходного сигнала | Не более 9 | Наносекунда | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Эквивалентная шумовая мощность | Не более 2,0 | фВт/Гц^1/2 | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Предел обнаружения | Не более 4,5 | пВт rms | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Максимальное выходное напряжение | Не менее 4,7 | Вольт | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Диапазон напряжения питания | Должен включать ±(4,75-5,25) | Вольт | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Потребляемый ток по шине +Vs | Не более 250 | Миллиампер | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Потребляемый ток по шине -Vs, по абсолютной величине | Не более 40 | Миллиампер | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Рабочая температура | Диапазон не уже, чем от -20 до +60 | Градус Цельсия | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Температура хранения | Диапазон не уже, чем от -20 до +80 | Градус Цельсия | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Габаритные размеры модуля | Не более 36,5 × 22,5 × 10,5 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Масса | Не более 8 | Грамм | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |
|  | Количественная | Комплектность | кабель питания и руководство по эксплуатации | - | Участник указывает конкретное значение характеристики |  |