




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 



1. Технические характеристики поставляемого Товара
	Наименование объекта закупки
	


Тип характеристики2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики3
	Единица измерения характеристики4
	Инструкция по заполнению5
	Количество и единица измерения товара

	Датчик фотонный

	Количественная
	Тип устройства
	Кремниевый фотоумножитель (SiPM/MPPC)
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	2 шт

	
	Количественная
	Тип корпуса
	Керамический или эквивалентный по механической и температурной стойкости
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Шаг пикселя
	не более 80
	Микрометр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Эффективная фоточувствительная область
	Не менее 6,0 × 6,0
	Миллиметр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Количество пикселей
	Не менее 6400
	Штука
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Коэффициент заполнения
	Не менее 82
	Процент
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Спектральный диапазон отклика
	Не уже диапазона от 270 до 900
	Нанометр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Длина волны пиковой чувствительности
	Не менее 440 и не более 460
	Нанометр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Эффективность регистрации фотонов при λ = λp
	Не менее 50
	Процент
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Темновой счет, максимальное значение
	Не более 6000
	Тысяч штук в секунду
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Емкость выводов
	Не более 1280
	Пикофарад
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Усиление
	Не менее 4,0 × 10⁶
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Напряжение пробоя
	Не менее 48 и не более 58
	Вольт
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Вероятность перекрестной помехи
	Не более 7
	Процент
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Рекомендуемое рабочее перенапряжение
	Не более 3
	Вольт
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Температурный коэффициент рабочего напряжения
	Не более 54
	мВ/°C
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Рабочая температура
	Диапазон не уже, чем от -20 до +60
	Градус Цельсия
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Температура хранения
	Диапазон не уже, чем от -20 до +80
	Градус Цельсия
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Габаритные размеры корпуса
	Не более 10,5 × 9,3 × 2,2
	Миллиметр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Возможность работы при комнатной температуре
	Должна быть обеспечена
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Устойчивость к воздействию магнитных полей
	Должна быть обеспечена
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
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	Количественная
	Тип устройства
	Оптический измерительный MPPC-модуль с аналоговым выходом или эквивалент
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	1 шт

	
	Количественная
	Состав модуля
	MPPC, усилитель сигнала, высоковольтный источник питания и схема температурной компенсации
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Тип выходного сигнала
	Аналоговый
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Количество каналов
	Не менее 1
	Штука
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Охлаждение
	Работа без внешнего охлаждения должна быть обеспечена
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Эффективная фоточувствительная область
	Не менее 3 × 3
	Миллиметр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Шаг пикселя
	Не менее 45 и не более 55
	Микрометр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Количество пикселей
	Не менее 3600
	Штука
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Спектральный диапазон отклика
	Не уже диапазона от 270 до 900
	Нанометр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Длина волны пиковой чувствительности
	Не менее 480 и не более 520
	Нанометр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Температурная стабильность выходного напряжения
	Отклонение не более 5 по абсолютной величине
	Процент
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Фотоэлектрическая чувствительность
	Не менее 0,7 × 10⁹
	Вольт/Ватт
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Частота среза верхней полосы
	Не менее 3,5
	Мегагерц
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Нижняя граница полосы пропускания
	Должна включать постоянную составляющую (DC)
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Время нарастания выходного сигнала
	Не более 9
	Наносекунда
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Эквивалентная шумовая мощность
	Не более 2,0
	фВт/Гц^1/2
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Предел обнаружения
	Не более 4,5
	пВт rms
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Максимальное выходное напряжение
	Не менее 4,7
	Вольт
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Диапазон напряжения питания
	Должен включать ±(4,75-5,25)
	Вольт
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Потребляемый ток по шине +Vs
	Не более 250
	Миллиампер
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Потребляемый ток по шине -Vs, по абсолютной величине
	Не более 40
	Миллиампер
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Рабочая температура
	Диапазон не уже, чем от -20 до +60
	Градус Цельсия
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Температура хранения
	Диапазон не уже, чем от -20 до +80
	Градус Цельсия
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Габаритные размеры модуля
	Не более 36,5 × 22,5 × 10,5
	Миллиметр
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Масса
	Не более 8
	Грамм
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	

	
	Количественная
	Комплектность
	кабель питания и руководство по эксплуатации
	-
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	






