ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов.

Поставляемый товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 

1. Требования к техническим характеристикам товара:
	Технические характеристики / параметры оборудования
	Обязательные требования к значению технических характеристик / наличию параметров оборудования

	1. Ветеринарный ультразвуковой скалер  
[image: image1.jpg]



Предназначен для деликатного безболезненного снятия налета разной степени выраженности, удаления зубного камня, бактериальных отложений

	2. Ветеринарный ультразвуковой скалер  в комплекте с:

насадки (не менее 3-х шт. разные по форме)

ключ для снятия насадок (1 шт.) 

зарядное устройство на скалер  (1 шт.)


	Использование в учебных целях 
	Да.
Отсутствие  гальванической связи с сетью 220Вольт (для исключения электротравматизма детей и повышения эксплуатационой безопасности и удобства использования)

	Наконечник прибора


	Съемный;

может стерилизоваться в автоклаве при температуре до 135˚С и с давлением в 0,22 МПа

	Наличие автоматического контроля частоты
	Да

	Автоклавируемые насадки  из нержавеющей стали
	Да 

	Питание основного блока скалера
	Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея 3C с емкостью 3Ач

	Питание беспроводной педали
	Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея 1C с емкостью 450мАч

	Первичная амплитуда вибрации наконечника на выходе
	≤100µм

	Сила полу-амплитуды на выходе
	<2Н

	Параметры зарядного устройства основного блока скалера
	12.6В 2А с контроллером зарядного тока и индикацией заряда.

	Параметры зарядного устройства педали (в комплект не входит) 
	5В и ток не менее 500мА.

	Минимальная дальность действия беспроводной педали 
	1 метр


	Частота вибрации наконечника на выходе
	28кГерц ± 3кГерц

	Плавкий предохранитель встроенного блока 
	1.5А

	Плавкий предохранитель основного блока
	4А

	Производительность встроенного насоса
	1,5-2L/мин

	Термозащита аккумуляторных батарей
	55 градусов Цельсия

	Тип защиты от удара током
	Класс II

	Степень защиты от удара током
	оборудование Типа В

	Степень защиты от вредного проникновения воды:
	обычное оборудование (IPX0)

	Степень защиты от воды для педали
	обычное оборудование (IPX0)

	Степень безопасности применения в присутствии воспламеняющихся анестезирующих смесей с содержанием воздуха или с кислородом или закисью азота
	оборудование не подходит для использования в присутствии воспламеняющихся анестезирующих смесей с содержанием воздуха или с кислородом или закисью азота.

	Габаритные размеры
	240х160х200мм

	Масса (без учета воды)
	2 кг

	Гарантийный срок эксплуатации
	12 месяцев

	Логотип Сделано в России на приборе
	наличие

	Сертификат соответствия;

Сертификат Сделано в России
	Наличие

Наличие
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Макет челюсти собаки ( в комплекте 2 шт

	1. Макет челюсти собаки ( в комплекте                 2 шт):

(верхняя и нижняя) c шарнирным соединением и пружиной  -2 шт;

Подставка  -1шт;

Техническая инструкция.

	Возможное применение в учебных и демонстрационных целях
	Да

	Цвет черепа
	Бежевый 

	Материал челюстей
	PLA пластик, поверхность ровная или с заданной структурой в соответствии с анатомическим назначением; материал устойчивый к механическим воздействиям, без острых углов.

	Имитация зубного камня на всех зубах
	Поверхность зубов челюстей макета должна обеспечивать хорошую адгезию краски при использовании стандартных акриловых красок, с возможной необходимостью легкой подготовки поверхности и применения грунтовки

Имитация должна быть стойкой к воздействию обычных средств ухода и краски не должна мешать повторной окраске.

	Материал основания
	PLA пластик безопасный для обработки и демонстраций

	Габаритные размеры
	Не более 170мм х 80мм х 130мм Макет должен сохранять пропорции анатомически корректной челюсти, включать верхнюю и нижнюю челюсти, после сборки обеспечивать устойчивость и плавность движения в допустимом диапазоне

	Масса комплекта
	Не менее 300 г

	Группа условий эксплуатации по воздействию механических факторов
	-М1 по ГОСТ 17516.1.



	Сертификат соответствия;

Сертификат Сделано в России
	Наличие

	3. Тренажер для хирургических манипуляций

- силиконовый макет «Тренажер для отработки навыков хирургических швов» -1 шт.


	Выполнен из пищевого  силикона (безопасно для применения человеком),     который максимально точно имитирует свойства кожи и идеально подходит для     занятий    студентов, учащихся.

Материал прочный и долговечный, легко моется и не пачкает руки. Разрезы симулятора продуманы таким образом, чтобы можно было изучить и натренировать все необходимые хирургические навыки в различных условиях (на разрезах различной формы и размеров: 

	Требования к силиконовому  макету (тренажер)
	Пригоден для использования не менее 50 применений  

	Логотип Сделано в России на макете
	наличие

	Наличие учебных разрезов и отверстий  на макете
	2 прямых, Т-образный, волнистый разрез, 2 эллипсоподобных отверстия, 2 круговых отверстия, 1 эллипсоподобный разрез

	Вес тренажера 
	0,2 кг

	Габаритные размеры силиконового макета
	125х95х15мм 

	Сертификат соответствия.

 Сертификат Сделано в России.
	Наличие
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Комплект для ремонта копыт 
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	Макет копыта – 1шт., 

деревянная накладка 110 мм -1 шт.

Накладка изготовлена из высокопрочного дерева, размеры 110Х55Х23мм.
Салфетка на стол – 1 шт

	Макет копыта КРС, 1 шт.

	Анатомическая модель - макет копыта КРС  подходит для отработки практических навыков по приклеиванию ортопедической накладки с помощью биоинертного копытного клея БРОНДАВИ на копыто  как  студентам, так и специалистам в области ветеринарии.
Учебная модель имеет реалистичное строение, соответствует реальным размерам копыта взрослого животного Изготовлен из вспененного гипса, безопасен для использования в образовательных целях.

	Вес макета копыта
	Не менее 0,300 и не более 0,500 кг

	Габаритные размеры (подошва), см
	10х12

	Ортопедическая деревянная накладка,                1 шт.
	Материал изготовления-бук.
Размеры:110х55х23 мм.

	5. Лоток прямоугольный 
	Материал изготовления - сталь, устойчивая к атмосферной коррозии и коррозии в пресной воде
Многоразовое применение;
Стерилизация - метод автоклавирования при температуре 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С;

	Габариты и размеры
	260х180х30 мм

	Регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Наличие

	6. Шовный материал для выполнения хирургического шва на макете 
	Наличие атравматической иглы

	Тип иглы шовного материала
	Колющая, одноигольная 

	Толщина нити шовного материала, USP
	№3/0

	Длина нити шовного материала, см
	75 

	Окружность иглы шовного материала
	1/2

	Размеры иглы, мм
	20

	Материал
	Полипропилен

	Регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Наличие

	7. Комплект стоматологический                 (1 компл) 
	стоматологический цемент голубой - 30гр.; кисть художественная - 1 шт.; тушь синяя - 1 шт.

	8. Халат медицинский на завязках голубой
	

	Плотность материала
	25 г/м кв

	Фиксация халата

	завязки

	Цвет
	голубой

	Размер
	52-54

	Длина изделия, см
	140

	регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	наличие

	9. Шапочка 
	,

	Плотность материала
	15 г/м2

	Цвет
	розовый

	Вид головного убора
	берет

	Резинка по окружности
	наличие

	Материал изделия
	спанбонд

	регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	наличие

	10. Салфетка антисептическая 
	

	Размер, мм
	Не менее 30*65

	Дезинфицирующие свойства
	наличие

	регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	наличие

	11. Насадка смесительная 200мл 
	

	Размер насадки, мм
	155

	Соединение байонентное
	наличие

	Диаметр основания, мм
	20

	Материал изготовления
	пластик

	Формат смешивания
	1:1

	12. Диспенсер для клея 200мл
	

	Соотношение смешивания
	1:1

	Диаметры поршней, см
	2,5

	Длина рабочей поверхности, см
	18

	Масса, кг
	1,5

	13. Копытный клей БОНДАВИ  паста-паста, 200мл
	

	Формат смешивания
	1:1

	Время схватывания, с
	30

	Время монтажа при 20град С, с
	30

	Плотность г/мл
	1,12

	Цвет компонентов
	Синий/бесцветный

	Сертификат соответствия
	Наличие

	Паспорт безопасности химической продукции
	Наличие

	Разрешение Россельхознадзора
	наличие


Товар новый, не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не восстановлен, не было замены составных частей, не восстановлены потребительские свойства. Предлагаемый Товар  произведен  2025-2026 году.
Срок гарантии производителя на оборудование 12 месяцев. Все расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока несет Поставщик.
Предоставление технической документации, сертификатов соответствия, сертификатов  и других нормативных документов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду товара.
Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие услуги):
· Доставка оборудования до места поставки.
· Требование к упаковке: упаковка должна обеспечивать защиту товара от порчи, повреждений при транспортировке всеми видами транспорта; перегрузке, хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха. Защищать от пыли, грязи и атмосферных осадков. 
· Поставка товара осуществляется за счет Поставщика и его транспортным средством. 
страница 6 из 7
223-АПсмп/1

