ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по ремонту, предповерочной подготовке и поверке средств измерений 
для нужд ФГБУ «Уральское УГМС» в рамках ФП «Чистый воздух»
 Состав услуг: 
	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги).
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Ремонт и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 60-4-19
	
	

	1.1
	Замена лампы модуля ОЕМ-106L
	шт
	1

	1.2
	Замена осушителя IDK 06-200
	шт
	1

	1.3
	Восстановление конструкции модуля ОЕМ-106L
	шт
	1

	1.4
	Предповерочная подготовка (регулировка, настройка) и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 60-4-19
	шт
	1

	2
	Ремонт и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 64-4-19
	
	

	2.1
	Замена фильтра ИРМБ.301268.009-03
	шт
	1

	2.2
	Чистка пневмоклапана
	шт
	1

	2.3
	Предповерочная подготовка (регулировка, настройка) и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 64-4-19
	шт
	1

	3
	Ремонт и поверка генератора озона ГС-024-1 зав. № 118-2-25
	
	

	3.1
	Настройка блока питания ртутной лампы
	шт
	1

	3.2
	Предповерочная подготовка (регулировка, настройка) и поверка генератора озона ГС-024-1 зав. № 118-2-25
	шт
	1
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Требования к качеству:
- Услуги по ремонту и предповерочной подготовке оказываются в соответствии с технической документацией на СИ.
- Услуги по поверке оказываются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, утвержденными методиками поверки средств измерений, действующими на момент проведения поверки.
- Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
-  Поверка СИ Заказчика производится в организациях, аккредитованных в национальной системе аккредитации на право проведения работ в области обеспечения единства измерений и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.
-  В случае некачественного оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.
 
Комплектность поставки: 
На каждое СИ Исполнитель предоставляет свидетельство о поверке или выписку записи о результатах поверки из ФГИС АРШИН (на бумажном носителе или в виде скан-копии).
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