
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	1
	2
	3
	4
	

		[bookmark: _GoBack]1
	Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое
26.60.12.119-00000269
	

	
	Работа со стрипами, с лунками с плоским дном, с лунками с круглым дном, с лунками с V-образным дном
	
	наличие

	
	8-канальная промывочная гребенка
	
	наличие

	
	Возможность подсоединения 12-канальной промывочной гребенки
	
	наличие

	
	Двойное расположение промывающих  игл для снижения кросс-контаминации
	
	наличие

	
	Настройка вертикального или  горизонтального положения промывочной гребенки
	
	наличие

	
	Режимы промывки: по стрипам
	
	

	
	Режим промывки: по планшетам
	
	наличие

	
	Диспенсирование:
	
	

	
	Диапазон диспенсируемого объема 
	мкл
	не уже 50 – 3000

	
	Точность настройки объема диспенсирования с выбором шага переключения 
	
	наличие

	
	Замачивание:
	
	

	
	Диапазон настройки времени замачивания
	час
	не уже 0 – 24

	
	Аспирация:
	
	

	
	Одинарная
	
	наличие

	
	Двойная
	
	наличие

	
	Промывка:
	
	

	
	Количество циклов промывки для одного стрипа
	
	не менее 12

	
	Регуляция скорости потока промывочной жидкости:
	
	

	
	Количество уровней регуляции
	
	не менее 11

	
	Емкости для растворов и отходов
	
	

	
	Общее количество емкостей для растворов и отходов
	шт
	не менее 3

	
	Датчик уровня жидкости в ёмкости для отходов
	
	наличие

	
	Датчик уровня жидкости в ёмкости для промывочной жидкости
	
	наличие

	
	Крышка для защиты от аэрозолей
	
	наличие

	
	Память:
	
	

	
	Количество программ промывки
	шт
	не менее 50

	
	Диагональ ЖК дисплея,
	дюйм
	не менее 5



	


	
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

 Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».


Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

 Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления оборудования – не ранее 2025.


Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


