Техническое задание на поставку источника радионуклидного контрольного (закрытого радионуклидного источника) с радионуклидом Натрий-22

| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 | Технические характеристики/параметры | Наличие характеристики/величина параметра | Единица измерения характерис-тики/ параметра | Инструкция | Коли-чество товара | Едини-ца изме-рения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник радионуклидный контрольный | 27.90.11.317 Образцовые источники | Описание Источник радионуклидный контрольный гамма-излучения с радионуклидом Натрий-22. Источник выполнен в виде типа ОСГИ-А. Представляет собой плоский диск, состоящий из двух герметично соединенных между собой полиэфирных (полипропиленовых) пленок, между которыми в центральной части располагается радиоактивное вещество. Конструктивно источник помещён в полость алюминиевого корпуса. Источник предназначен для калибровки, метрологической поверки установки спектрометрической МКС-01А «Мультирад» (зав. №1646) с блоком детектирования БДКС-45-01А (зав. №064). Диаметр блока детектирования – 65 мм, высота – 240 мм Технические характеристики установки спектрометрической МКС-01А «Мультирад»: Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения: от 40 до 3000 кэВ; Диапазон измерений активности радионуклидов: от 1 до 50000 Бк; Максимальное значение входной нагрузки: 2Е+5 имп/с В соответствии с протоколом градуировки №01.16М09 от 08.11.2016 установки спектрометрической МКС-01А «Мультирад» (зав. №1646) с блоком детектирования БДКС-45-01А (зав. №064) скорость счета от контрольного источника 22Na №1574 из комплекта поставки прибора составляет 95 с-1 (активность контрольного источника 4500 Бк по состоянию на 17.12.2015) | Соответствие |  |  | 1 | шт. |
|  |  |  | Тип радионуклидного источника - контрольный | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  | Радионуклид, на основе которого изготовлен источник – Натрий-22 | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр корпуса источника (в соответствии с конфигурацией блока детектирования и свинцовой защиты МКС-01А «Мультирад») | ≤ 120 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота корпуса источника (в соответствии с конфигурацией блока детектирования и свинцовой защиты МКС-01А «Мультирад») | ≤ 25 | мм | Участник закуп-ки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Активность радионуклида Натрий-22 | ≤5200 и ≥3800 | Бк | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция источника должна исключать поступление содержащихся в нем радиоактивных веществ в окружающую среду в течение всего назначенного срока службы. Конструкция изделия исключает возможность доступа пользователя к радионуклидному источнику без нарушения конструкции изделия или пломбы изготовителя и обеспечена надежная герметизация радиоактивного содержимого при всех возможных условиях эксплуатации изделия | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  | В паспорте на источник должна быть указана категория по потенциальной опасности согласно НП-067-24 | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) в любой точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности источника | ≤ 1,0 | мкЗв/ч | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |

Условия исполнения контракта:

1. Срок исполнения обязательств поставщика (поставка оборудования и оказание услуг): в течение 30 суток после подписания контракта.

2. Место поставки: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 113.

3. Условия приемки: Приемка Товара осуществляется Заказчиком с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно). В выходные дни приемка Товара не осуществляется.

4. Гарантия на поставляемое оборудование составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке.

5. Документы к оборудованию: при поставке поставщик обязуется предоставить:

- паспорт завода-изготовителя.

6. Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не использован в выставочных, демонстрационных и других целях, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка товара, который находился на консервации, в том числе на заводе-изготовителе. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, подтверждаться сертификатом соответствия, паспортом качества, а также соответствовать стандартам, действующим на территории РФ.

7. Поставщик гарантирует безопасную эксплуатацию и надежность Товара в течение всего назначенного срока службы, указанного в паспорте изготовителя при соблюдении условий эксплуатации.

8. Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Поставщик обеспечивает упаковку товара, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки любыми видами транспорта. Если производителем упаковывание Товара не осуществляется, Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортирования.

9. Цена контракта включает в себя стоимость товара и услуг по доставке, разгрузке, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Срок службы источника радионуклидного контрольного с даты изготовления не менее 5 лет.