Описание объекта закупки

| Наименование характеристики | Значение характеристики по КТРУ |
| --- | --- |
| Вариант исполнения (характеристика является обязательной для применения) | потолочный |
| Видеокамера (характеристика является обязательной для применения) | Да |
| Визуализация уровня центральной освещенности (характеристика не является обязательной для применения) | Да |
| Возможность регулировки цветовой температуры(характеристика является обязательной для применения) | Нет |
| Диаметр светового поля d10 блока (характеристика является обязательной для применения), мм | ≥ 100.0 и ≤ 370.0 |
| Индекс цветопередачи, Ra (характеристика является обязательной для применения) | Не менее 95 |
| Источник света (характеристика является обязательной для применения) | Светодиод |
| Количество световых головок (блоков) (характеристика является обязательной для применения) | 1 |
| Конструкция блока освещения без вентиляционных и технологических отверстий (характеристика не является обязательной для применения) | Да |
| Максимальная освещенность блока освещения 1, клк (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 120.0 и ≤ 140.0 |
| Минимальная цветовая температура, Кельвин (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 3500.0 и ≤ 4000.0 |
| Наличие аварийного источника питания(характеристика является обязательной для применения) | Нет |
| Наличие нестерильной рукоятки на периферийной части блоков освещения(характеристика не является обязательной для применения) | Да |
| Пульт управления(характеристика является обязательной для применения) | Нет |
| Система независимого вращения держателей блока освещения на 360° вокруг оси крепления без ограничения количества оборотов в одну сторону(характеристика не является обязательной для применения) | Нет |
| Система независимого перемещения блока освещения по осям координат X, Y, Z (три степени свободы) (характеристика не является обязательной для применения) | Да |
| Срок службы источника, ч (характеристика не является обязательной для применения) | Не менее 60000 |
| Теневое разбавление: с двумя масками (характеристика не является обязательной для применения) | Не менее 40 % |
| Теневое разбавление: с двумя масками и трубкой (характеристика не является обязательной для применения) | Не менее 40 % |
| Теневое разбавление: с трубкой (характеристика не является обязательной для применения) | Не менее 95 % |
| Тип крепления многоразовой стерилизуемой быстросъемной ручки (характеристика не является обязательной для применения) | Резьбовое |
| Функция ЭНДО режима/фоновой подсветки (характеристика является обязательной для применения) | Нет |
| Функция регулировки размера светового поля (характеристика не является обязательной для применения) | Да |