Описание объекта закупки

Остаточный срок годности (стерильности)Товара на момент поставки должен составлять: не менее 12 (двенадцати) месяцев

| № п/п | ОКПД 2 /КТРУ | Наименование товара | Технические и качественные характеристики товара |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснования |  |  |
| 1 | 32.50.13.120-00000913 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационный | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  | Штука | 100 |
|  |  |  | Состав: гиалуронат натрия в сбалансированном солевом растворе | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Инертен для организма в плане возможного развития послеоперационных осложнений со стороны дренажной системы глаза |  |  |
|  |  |  | Концентрация гиалуроната | ≥ 1,6 | Процент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для максимально комфортного поддержания объема передней камеры, капсульного мешка и защиты эндотелия роговицы, за счет сниженной концентрации обеспечивается максимальная комфортность при инжектировании ИОЛ |  |  |
|  |  |  | Молекулярный вес, Да | 1 000 000 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает когезивные свойства для поддержания объема передней камеры и капсульного мешка |  |  |
|  |  |  | Вязкость в диапазоне, мПа·с | 47 500 - 200 000 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает прозрачность и легкость удаления, за счет сниженной вязкости обеспечивается максимальная комфортность при инжектировании ИОЛ |  |  |
|  |  |  | Осмоляльность, мОсм/кг | 340±60 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оптимальное значение для осуществления проницаемости клеточной стенки внутриглазных структур и транспорта через нее веществ |  |  |
|  |  |  | рН в диапазоне | 6,8 - 7,6 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данное значение уменьшает скорость протекания химических реакций, что позволяет безопасно провести операцию |  |  |
|  |  |  | Объём в шприце | ≥ 1,2 | Миллилитр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанного объёма достаточно для проведения 1 операции |  |  |
|  |  |  | Канюля, G | 27 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует потребностям заказчика |  |  |
|  |  |  | Количество канюль в упаковке | ≥ 2 | штука |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |