
ОПИСАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка электродов для электрокардиографа
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 
Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.
Товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не проходившими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товары при обычных условиях их использования (хранения) должны быть безопасны для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу потребителя.
Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 15 дней с даты заключения контракта.
При поставке товара предоставляется Регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
Доставка и разгрузка товара производится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34. 
Остаточный срок годности должен составлять не менее 36 месяцев на момент поставки товара.
           
	№ п/п
	Наименование товара/ ОКПД2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Электроды для ЭКГ одноразовые пленочные Fiab F9049/RU2234 TAB 
РУ № ФСЗ 2010/07536

26.60.12.140
	Назначение: 
-электроды для электрокардиографов.
Характеристики:
- полностью покрыты гелем;
- подсоединяются к коннектору по типу «крокодил»;
- размер: 22 мм*34 мм;
- электрод по форме: прямоугольный;
- подсоединение к электроду: площадка контактного формата;
- гель: клейкий твердый медицинский, который является биологически совместимым;
-соответствие стандартам: Директива 93/42/CEE (D.L. 46/97). Класс устройств I;
-среднее значение импеданса при 10 Гц для 12 пар электродов: 534 Ом;
-индивидуальный импеданс пары: 610 Ом;
-напряжение смещения: 0,79 mV;
-остаточное напряжение после разряда дефибриллятора: 19,8 mV;
-межэлектродный импеданс при 10 Гц, после теста: 197 Ом;
-напряжение смещения постоянного тока: 19,1 mV.
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