## Лист1
№ п/п | КТРУ ОКПД 2 |  | Тип характеристики | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | ед. изм | кол-во
1 | 28.29.41.000-00000025 | Центрифуга лабораторная неохлаждаемая с ротором в комплекте | количественная | Максимальное значение частоты вращения ротора в оборотах в минуту, об/мин | ≥ 3600 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Установлены в соответствии с КТРУ 28.29.41.000-00000025 - Центрифуга настольная 2000 об/мин | шт | 1
|  |  | качественная | Вид центрифуги | Настольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | количественная | Минимальное значение частоты вращения ротора в оборотах в минуту, об/мин | ≤100 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Дискретность установки и отображения частоты вращения, об/мин | ≤50 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Максимальное значение относительного центробежного ускорения, измеряемая в g | ≥2500 | g | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Минимальное значение относительного центробежного ускорения, измеряемая в g | ≤10 | g | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Номинальное напряжение питающей однофазной сети, В | 230±23 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Полная мощность в установившемся режиме | ≤0,405 | кВ·А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Время непрерывной работы с последующим перерывом 60 минут | ≤180 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Время выхода на рабочий режим после включения | ≤2 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Максимальное значение обеспечиваемой установки и отображение интервала времени центрифугирования | ≥99 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Минимальное значение обеспечиваемой установки и отображение интервала времени центрифугирования | ≤1 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Дискретность обеспечиваемой установки и отображение интервала времени центрифугирования | ≤1 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Тип ротора | Горизонтальный (бакет-ротор) |  |  | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Наличие функции регулировки температуры | отсутствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Ротор для стандартных ПЦР‐планшет для планшет 96 луночных,384 луночных, глубоколуночных до 50 мм высотой | ≥1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
2 | 31.09.10.000-00000041 | Стол лабораторный весовой (высокий) | Качественная | Назначение | Весовой (для размещения на весовой плите весов лабораторных с наибольшим пределом взвешивания не менее 50000 г) |  |  | Установлены в соответствии с КТРУ 31.09.10.000-00000041 (стол лабораторный) | штука | 1
|  |  | Качественная | Назначение | весовой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Тип стола | стационарный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Тип конструкции стола | прямая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Тип каркаса | металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | Качественная | Вид материала столешницы | Ккрамогранит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная длина изделия | ≥546 и <555 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями к габаритной длине и площади поверхности стола и оптимальным размещением изделий лабораторной мебели в помещении лаборатории
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная глубина изделия | ≥396 и <405 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями к габаритной глубине и площади поверхности стола и оптимальным размещением изделий лабораторной мебели в помещении лаборатории
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная высота изделия | ≥735 и <755 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями эргономичности
|  |  | Количественная | Состав стола | опорное основание – 1 шт., столешница (плита весовая) – 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимым для использования по назначению количеством элементов
|  |  | Количественная | Состав опорного основания | боковая опора – 2 шт., верхняя передняя горизонтальная балка – 1 шт., верхняя задняя горизонтальная балка – 1 шт., нижняя центральная горизонтальная балка – 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимой для корректного функционирования элемента номенклатурой и количеством деталей
|  |  | Количественная | Состав каждой боковой опоры | нижняя горизонтальная балка – 1 шт., верхняя горизонтальная балка – 1 шт., стойка – 2 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимой для корректного функционирования элемента номенклатурой и количеством деталей
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная высота опорного основания | >720 и <750 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями эргономичности
|  |  | Количественная | Материал балок и стоек опорного основания | стальная прямоугольная труба ГОСТ 8645-68 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями унификации, оптимальной для реализации функционального назначения деталей формой (трубы прямоугольного сечения могут выдержать более интенсивные нагрузки на кручение, растяжение и изгиб чем аналогичные трубы квадратного и круглого сечения) и требованиями к эстетическому виду изделий
|  |  | Количественная | Внешние габаритные размеры (AxB) сечения стальной прямоугольной трубы | ≥(30х30) | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями к прочности
|  |  | Количественная | Толщина стенок трубы | ≥1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями к прочности
|  |  | Качественная | Все открытые торцы труб, из которых изготовлено опорное основание, имеют пластиковые заглушки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения травмобезопасности и улучшения гигиенических характеристик
|  |  | Качественная | Цвет пластиковых заглушек | серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения единого колористического решения
|  |  | Количественная | Максимальная допустимая вертикальная нагрузка на опорное основание | ≥50 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения прочности при нагрузке на опорное основание плиты весовой в процессе эксплуатации изделия
|  |  | Качественная | Материал столешницы (плиты весовой) | цельный монолитный бесшовный природный натуральный гранит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | Качественная | Форма плиты весовой | полнотелый прямоугольный параллелепипед |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | Качественная | Верхняя и торцевые поверхности гранитной плиты весовой полированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная длина плиты весовой | >550 и <555 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями к габаритной длине и площади рабочей поверхности для выполнения работ, размещения весового оборудования
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная глубина плиты весовой | >402 и <405 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями к габаритной глубине и площади рабочей поверхности для выполнения работ, размещения весового оборудования
|  |  | Количественная | Внешняя габаритная высота (толщина) плиты весовой | >30 и <60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | Качественная | Цвет столешницы (плиты весовой) | серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения единого колористического решения
|  |  | Качественная | Плита весовая (столешница) установлена на опорном основании в горизонтальной плоскости на демпфирующих элементах, после установки опорное основание не выходит за габариты столешницы по длине и глубине | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | Качественная | Система, обеспечивающая компенсацию неровностей пола и распределение нагрузки для полов с мягким покрытием | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения компенсации неровностей пола и предотвращения порчи напольного покрытия
|  |  | Качественная | Покрытие изготовленных из стали деталей и элементов (кроме крепежных) изделия | защитно-декоративное покрытие краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.410-88 (Единая система защиты от коррозии и старения: Покрытия порошковые полимерные) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения защиты деталей и элементов изделия от коррозии и старения
|  |  | Качественная | Защитно-декоративное покрытие нанесено на все поверхности деталей до проведения сборки изделия и его узлов | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями к коррозионной стойкости и долговечности
|  |  | Качественная | Тип краски защитно-декоративного покрытия | порошковая эпоксидная или порошковая полиэфирная |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения защиты деталей и элементов изделия от коррозии и старения
|  |  | Качественная | Цвет краски защитно-декоративного покрытия | серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения единого колористического решения
3 | 32.50.13.190-00008397 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР | качественная | Назначение: Предназначен для защиты от контаминации ДНК-проб при проведении ПЦР-генодиагностики. Обеспечивает защиту рабочего места от внешнего загрязнения. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт | 1
|  |  | качественная | Предназначен как для научных исследований, так и для диагностики в практическом здравоохранении и службе Госсанэпиднадзора (генотипирование, диагностика инфекционных заболеваний) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | количественная | Ширина рабочей поверхности, Миллиметр | ≤1020 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Установлены в соответствии с КТРУ 32.50.13.190-00008397 - Бокс для ПЦР-диагностики
|  |  | количественная | Глубина рабочей поверхности, Миллиметр | ≤550 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | количественная | Высота рабочей поверхности, Миллиметр | ≤745 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | количественная | Высота бокса на подставке (без учета опор) | ≤1385 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | количественная | Размеры рабочей камеры, Ширина | ≥1015 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | количественная | Размеры рабочей камеры, Глубина | ≥530 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | количественная | Размеры рабочей камеры, Высота | ≥520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика в соответствии с КТРУ
|  |  | качественная | Параметры электропитания бокса: - напряжение 220±10% В~ - частота 50 Гц | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток) | ≤70 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток | ≤1000 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Мощность лампы УФ-облучения | ≥30 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Мощность лампы светодиодного освещения | ≥9 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | количественная | Мощность ламп УФ – рециркулятора | ≥30 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Подставка рамочная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Лицевое стекло – распашное, материал закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Металлические боковые панели | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Освещение рабочей камеры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Блок розеток в рабочей камере | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Столешница из нержавеющей стали | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Блок УФ-облучения выдвижной, расположенный под столешницей. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Металлическая защита лампы УФ-облучения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Кнопочные выключатели: - для включения питания бокса; - для включения освещения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Установка интервала работы лампы УФ-облучения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Отображение оставшегося интервала времени работы лампы УФ-облучения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Учёт наработки лампы УФ-облучения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФ-облучения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Закрытый УФ-рециркулятор воздуха над рабочей камерой, под верхней крышкой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Включение и выключение бокса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Индикация включения бокса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
|  |  | качественная | Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено требованиями функциональности
4 | 28.29.82.110 | Адаптер для ротора | качественная | Назначение | Адаптер предназначен для безопасного размещения пробирок Eppendorf 5 мл в роторе центрифуги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 1
|  |  | количественная | Объем пробирок | 5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Количество мест под пробирки | ≥8 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Количество адаптеров в упаковк | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Совместимость с центрифугой | Совместим с центрифугой лабораторной 5804R Eppendorf ИНВ № 410124015668 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Совместимость с ротором | Совместим с ротором S-4-72 (центрифуги 5804/R и 5810/R) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
5 | 25.99.29.190 | Ложка химическая | качественная | Двухсторонняя: ложка, лопатка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 4
|  |  | количественная | Длина | ≥150 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина рабочей части ложки | ≥38 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Ширина рабочей части ложки | ≥27 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина рабочей части лопатки | ≥32 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Ширина рабочей части лопатки | ≥22 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Материал | Нержавеющая сталь антимагнитная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
6 | 26.52.12.140 | Таймер-секундомер 4 канала, с часами | качественная | Цифровой универсальный таймер-секундомер с часами имеет четыре канала, для каждого канала имеется отдельная звуковая сигнализация. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 6
|  |  | качественная | В комплекте входит зажим, магнит на обратной стороне и держатель. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Точность | ≤0,01 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Диапазон: до 99 часов, 59 минут и 59 секунд | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Шаг | ≤1 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Время суток с форматами 12 или 24 часа | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Внутренняя память | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Однострочный дисплей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
7 | 25.99.29.190 | Пинцет остроконечный, прямой, без зубца | качественная | Тип - остроконечный, прямой, без зубца | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 1
|  |  | качественная | Лабораторный | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Материал | Нержавеющая сталь антимагнитная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина | ≥105 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
8 | 25.99.29.190 | Пинцет остроконечный изогнутый | качественная | Тип - остроконечный, изогнутый, без зубца | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 1
|  |  | качественная | Лабораторный | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Материал | Нержавеющая сталь антимагнитная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина | ≥105 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
9 | 25.99.29.190 | Пинцет для покровных стекол, изогнутый | качественная | Пинцет для покровных стекол, изогнутый | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 1
|  |  | качественная | Лабораторный | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Материал | Нержавеющая сталь антимагнитная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина | ≥105 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Широкие плоские концы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
10 | 25.99.29.190 | Пинцет тупоконечный, без зубца | качественная | Тип - тупоконечный, без зубца, прямой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 2
|  |  | качественная | Для общих работ, требующих деликатного захвата крупных или глубоко расположенных объектов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Материал | Нержавеющая сталь антимагнитная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина | ≥300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Тип кончиков | Тупоконечные с закругленными краями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ
11 | 25.29.12.199 | Переливное устройство для сосуда Дьюара | качественная | Предназначено для перекачки жидкого азота из сосудов Дьюара серии СК-6 , СП-20 в другие емкости, термосы или для заправки портативных медицинских аппаратов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ | шт | 1
|  |  | количественная | Скорость перекачки средняя в минуту | ≥1 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Длина корпуса | ≥400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | количественная | Расстояние от рукоятки до края трубки | ≥350 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет описания КТРУ
|  |  | качественная | Совместимость | Дьюара серии СК-6, а именно СП-20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет описания КТРУ