ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка медицинского оборудования (с вводом в эксплуатацию): массажер для физиотерапии

| 1.Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Оборудования |  |  |  |  | указать |  |  |  |
| Наименование производителя |  |  |  |  | указать |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  | указать |  |  |  |
| Год выпуска Оборудования |  |  |  |  | указать |  |  |  |
| Страна происхождения |  |  |  |  | указать |  |  |  |
| НКМИ |  |  |  |  | 182590 |  |  |  |
| Наличие в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара/ Наименование по КТРУ | Коды по ОКПД2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к размерам товара, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие товара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара (технического, функционального параметра и т.п.) | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | КТРУ или ГОСТ или обоснование использования иных и дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | массажер для физиотерапии | 32.50.50.190-00000981 | Штука | 1 | "Подключаемое к сети переменного тока устройство, которое предназначено для выполнения терапевтического воздействия с использованием массажа на площадях больших, чем это может сделать небольшой ручной массажный прибор. Это устройство может использовать вибрирующие пояса или другие взаимозаменяемые механизмы, которые вступают в контакт с телом. Оно может использоваться, например, для стимулирования/массажа мускулатуры тела или для физиотерапевтической обработки. Это устройство может использоваться в медицинских организациях; изделия для домашнего использования к данному виду не относятся." |  | Описание по классификатору | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество пневматических каналов | ≥7 штука | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальное рабочее давление в манжетах | ≥180 Мм.рт.ст | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Минимальное рабочее давление в манжетах | ≤40 Мм.рт.ст | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Датчик давления в камерах | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение регулировки времени компрессии | ≤0 сек | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальное значение регулировки времени компрессии | ≥60 сек | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение регулировки времени декомпрессии | ≤0 сек | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальное значение регулировки времени декомпрессии | ≥60 сек | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Запоминание последних параметров при выключении прибора | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Запоминание и удаление наборов параметров для конкретного пациента | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | количество пациентов в памяти | ≥50 шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Возможность выключения давления в конкретной секции (камере) манжет | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Время сеанса (время от начала работы пневмомассажера до окончания работы): минимальное значение | ≤10 мин | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Время сеанса (время от начала работы пневмомассажера до окончания работы): максимальное значение | ≥60 мин | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Автоматическое отключение после завершении времени процедуры | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Функция дополнительных пневмоимпульсов для интенсификации терапии | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Питание от сети переменного тока 220 + 22В/50Гц | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность | 25 Ватт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Режимы работы: «сдвоенная бегущая волна» для секционных манжет «восходящая бегущая волна» для секционных манжет «нисходящая (обратная) бегущая волна» «одновременное сжатие» | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | «Черепичное» наложение камер манжет | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Раздельные заменяемые камеры манжет | наличие | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регулировка охвата манжеты «рукав» | 3 размера (застежками типа «молния») | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регулировка охвата манжеты «сапог» | 3 размера (застежками типа «молния») | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регулировка охвата манжеты «бедра-таз-талия» | 3 размера (застежками типа «молния») | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регулировка охвата манжеты «комбинезон» | 3 размера (застежками типа «молния») | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал камер манжет | нейлон с полиуретановым покрытием | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал чехла манжет | ткань полиэфирнохлопковая | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Манжета «рукав» | ≥1 шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина манжеты «рукав» | ≥850 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальный охват манжеты «рукав» в зоне плеча | ≥620 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | манжета «сапог» | ≥2 шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина манжеты «сапог» | ≥1150 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальный охват манжеты «сапог» | ≥820 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Манжета «пояс» | ≥1 шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина манжеты «пояс» | ≥450 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальный охват манжеты «пояс» в зоне бедер | ≥1300 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Манжета «бедра-таз-талия» | ≥1 шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина манжеты «бедра-таз-талия» | ≥730 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальный охват манжеты «бедра-таз-талия» | ≥1300 мм | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | блок управления | ≥1 шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | соединительные шланги и быстроразъемные соединения | ≥2 комплект | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

| 2. Требования к упаковке и маркировке |  |
| --- | --- |
| При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Соответствие |

| 3. Гарантийные обязательства |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантии | не менее 36 месяцев |
| Объем предоставления гарантии качества: |  |
| - устранение неисправностей, связанных с дефектами производства | Наличие |
| - устранение неисправностей посредством замены запасных частей | Наличие |
| Доставка оборудования до конечного получателя по адресу: 143550, Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, деревня Хмолино, территория реабилитационного центра | Наличие |
| Срок поставки - с даты заключения Контракта по «30» сентября 2026 г. (включительно), в согласованное с Заказчиком время | Соответствие |
| Доставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие |
| Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки | Наличие |
| Качество оборудования должно подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации (копия сертификата соответствия, регистрационное удостоверение и другие документы качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемые Оборудование) | Наличие |
| Техническая и (или) эксплуатационная документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке | Наличие |
| Гарантийный талон | Наличие |

Согласовано: инженер по оборудованию                                        Роман Леонидович Шишлов