Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки:

Иономер лабораторный И-160 МИ (базовая комплектация)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Иономер И-160 МИ в комплектации

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Иономер должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2026 года, работоспособным.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

Приборы ОКПД 2: 26.51.41.130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для прямого и косвенного потенциометрического измерения активности ионов водорода (pH), активности и концентрации других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), окислительно-восстановительных потенциалов (Eh) и температуры в водных растворах с представлением результатов в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока. - Иономер позволяет проводить измерения с заданной длительностью; непрерывные измерения; и измерения с автоматическим определением окончания (автоизмерения). - И-160 МИ прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору. Используется оперативная самодиагностика, контроль параметров электродной системы, результатов и времени настройки. - В иономере предусмотрена возможность проведения многоточечной настройки. - И-160 МИ позволяет производить предварительный выбор алгоритма работы прибора в режимах настройки и измерения. В память прибора заложены методики производимых измерений, в т.ч. методы добавок. - В памяти иономера сохраняются настроечные константы девяти электродных систем. - Предусмотрена возможность анализа и обработки данных на персональном компьютере. В памяти может храниться до 100 результатов измерений. - Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку иономера при их замене.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха: от +10 до +35 °С Относительная влажность воздуха: до 80% (без конденсации) Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа Параметры электропитания: 220 В ± 10%, 50–60 Гц Оборудование используется только внутри помещений

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики

#### 4.1.1. Функциональные возможности Иономер должен обеспечивать: - проведение измерений с заданной длительностью; - непрерывные измерения; - автоматическое определение окончания измерений (автоизмерения); - работу в диалоговом режиме с подсказками оператору; - оперативную самодиагностику, контроль параметров электродной системы, результатов и времени настройки; - многоточечную настройку; - предварительный выбор алгоритма работы в режимах настройки и измерения; - встроенные методики измерений, включая методы добавок; - сохранение настроечных констант до 9 электродных систем; - хранение в памяти до 100 результатов измерений; - возможность анализа и обработки данных на персональном компьютере; - взаимозаменяемость термодатчиков без дополнительной настройки. #### 4.1.2. Метрологические характеристики (не ниже указанных) Параметр; Диапазон измерений; Дискретность; Погрешность преобразователя; Погрешность прибора. pX; -20,000 … 20,000; 0,001; ±0,014 (Ion±1) / ±0,028 (Ion±2); ±0,05. pH; -1,000 … 14,000; 0,001; ±0,014; ±0,03. Eh (ЭДС), мВ; -3000,0 … 3000,0; 0,1; ±0,7; —. cX; 10⁻⁶ … 10⁰; автоматически; одновал. ±2,5% / двухвал. ±5%; —. T, °C; -20,0 … 150,0; 0,1; ±0,5; ±0,5. #### 4.1.3. Конструктивные и интерфейсные требования - Дисплей: графический ЖКИ - Выходные сигналы: цифровой (USB), аналоговый (2 В; 100 мВ) - Погрешность выходных напряжений: не более ±0,25% - Масса прибора: не более 1,5 кг - Питание: 220 В, 50–60 Гц #### 4.1.4. Требования к ПО - Встроенное ПО с возможностью обновления - Обеспечение сохранности результатов измерений при отключении питания - Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – не ниже «среднего»

Подраздел 4.2. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Иономер должен стабильно работать в условиях эксплуатации, указанных в разделе 3, без дополнительной юстировки и калибровки в течение рабочей смены.

Подраздел 4.3. Требования к электропитанию

Напряжение переменного тока: 220 В ± 10% Частота переменного тока: 50–60 Гц ± 1 Гц Потребляемая мощность: не более 15 В·А

Подраздел 4.4. Требования к комплектности

В комплект поставки должно входить: №; Наименование; Кол-во. 1; Преобразователь И-160 МИ; 1 шт. 2; Термодатчик ТДЛ-1000-06; 1 шт. 3; рН-электрод ЭС-10603/7; 1 шт. 4; Электрод сравнения Эср-10103; 1 шт. 5; Комплект приспособлений для проведения измерений; 1 компл. 6; Штатив ШУ-05; 1 шт. 7; Блок сетевого питания; 1 шт. 8; Кабель USB для подключения к ПК; 1 шт. 9; Формуляр; 1 экз. 10; Руководство по эксплуатации (на русском языке, бумажный носитель); 1 экз. 11; Паспорт; 1 экз. 12; Методика поверки (или информация о внесении во ФГИС «Аршин»); 1 экз.

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. Заводской номер наносится типографским способом на информационную табличку (шильд) на задней панели.

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 и ТР ТС 005/2011. Иономер должен быть упакован в транспортировочную тару завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка осуществляется Покупателем на своем складе по количеству и качеству согласно инструкциям № П-6 и № П-7, ГОСТ, ТУ и сопроводительной документации. Приемка по качеству включает проверку работоспособности, комплектности, наличия поверки (записи в ФГИС «Аршин»).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации производителя.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации — в соответствии с Договором поставки.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ

Срок полезного использования — не менее 5 лет. Комплект поставки должен включать все компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание проводится согласно указаниям производителя в руководстве по эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Иономер должен соответствовать нормам Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Иономер должен соответствовать требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки).

Директор РНПЦ                                                                              А.И. Хахлинов

Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки:

Электрод ионоселективный  ЭЛИС-121 NO₃

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Электрод ионоселективный плёночный ЭЛИС-121 NO₃ (плёночный)

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Электрод должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2026 года, работоспособным.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

Приборы ОКПД 2: 26.51.41.130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрод ионоселективный плёночный ЭЛИС-121NO3 предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, иономером) для измерений активности нитрат-ионов в растворах. Электрод является прибором общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях. Для совместной работы рекомендуются ЭСр-10101, ЭСр-10103.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха: от +5 до +50 °С Относительная влажность воздуха: до 80% (без конденсации) Рабочая температура анализируемых растворов: от +5 до +50 °С Диапазон pH растворов: от 2 до 10 Оборудование используется только внутри помещений

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики

#### Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики Параметр; Значение. Тип электрода; Ионоселективный, плёночный (ПВХ-мембрана). Определяемый ион; NO₃⁻ (нитрат). Диапазон измерения, моль/л; 5×10⁻⁵ … 5×10⁻¹. Диапазон измерения, мг/л; 3,1 … 31 000. Диапазон измерения рН; 2 … 10. Рабочая температура, °С; 5 … 50. Электрическое сопротивление (при 20 °С), МОм; 0,5 … 10. Коэффициенты селективности мешающих ионов:. – Cl⁻; 5×10⁻³. – CH₃COO⁻; 5×10⁻⁴. – SO₄²⁻; 8×10⁻⁴. Габаритные размеры (длина × диаметр), мм; 130 × Ø10. Масса с кабелем, г, не более; 70.

Подраздел 4.2. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Электрод должен обеспечивать совместную работу с электродами сравнения ЭСр-10101 или ЭСр-10103 и иономерами типа И-160 МИ или аналогичными.

Подраздел 4.3. Требования к электропитанию

Электрод должен сохранять метрологические характеристики в условиях эксплуатации, указанных в разделе 3, в течение гарантийного срока при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Подраздел 4.4. Требования к комплектности

В комплект поставки должно входить: №; Наименование; Кол-во. 1; Электрод ионоселективный ЭЛИС-121 NO₃ (ЭМ-02.06.04); 1 шт. 2; Индивидуальная упаковка (тубус); 1 шт. 3; Паспорт (руководство по эксплуатации); 1 экз.

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Маркировка должна содержать: - тип электрода; - определяемый ион; - заводской номер (при наличии); - дату выпуска.

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 и ТР ТС 005/2011. Иономер должен быть упакован в транспортировочную тару завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка осуществляется Покупателем на своем складе по количеству и качеству согласно инструкциям № П-6 и № П-7, ГОСТ, ТУ и сопроводительной документации. Приемка по качеству включает проверку работоспособности, комплектности, наличия поверки (записи в ФГИС «Аршин»).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации производителя.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации — в соответствии с Договором поставки.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ

Средний срок службы – не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание проводится согласно указаниям производителя в руководстве по эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Электрод должен соответствовать нормам Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

должен соответствовать требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки).

Директор РНПЦ                                                                              А.И. Хахлинов

Техническое задание на поставку товаров

Предмет закупки:

Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F (кристаллический)

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Электрод должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2026 года, работоспособным.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

Приборы ОКПД 2: 26.51.41.130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрод ионоселективный кристаллический ЭЛИС-131F предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, иономером) для измерений активности ионов фтора в растворах. Электрод является прибором общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях. Для совместной работы рекомендуются ЭСр-10101, ЭСр-10103.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха: от +5 до +50 °С Относительная влажность воздуха: до 80% (без конденсации) Рабочая температура анализируемых растворов: от +5 до +50 °С Диапазон pH растворов: от 4,5 до 8 Оборудование используется только внутри помещений

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики

#### Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и качественные характеристики Параметр; Значение. Тип электрода; Ионоселективный, кристаллический. Определяемый ион; F⁻ (фторид). Диапазон измерения, моль/л; 10⁻⁵ … 10⁻¹. Диапазон измерения, мг/л; 0,19 … 1 900. Диапазон измерения рН; 4,5 … 8. Рабочая температура, °С; 5 … 50. Электрическое сопротивление (при 20 °С), МОм, не более; 6. Коэффициенты селективности мешающих ионов:. – OH⁻; 10⁻¹. Габаритные размеры (длина × диаметр), мм; 130 × Ø10. Масса с кабелем, г, не более; 70.

Подраздел 4.2. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Электрод должен обеспечивать совместную работу с электродами сравнения ЭСр-10101 или ЭСр-10103 и иономерами типа И-160 МИ или аналогичными.

Подраздел 4.3. Требования к электропитанию

Электрод должен сохранять метрологические характеристики в условиях эксплуатации, указанных в разделе 3, в течение гарантийного срока при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Подраздел 4.4. Требования к комплектности

В комплект поставки должно входить: №; Наименование; Кол-во. 1; Электрод ионоселективный ЭЛИС-131 F (ЭК-12.01.01); 1 шт. 2; Индивидуальная упаковка (тубус); 1 шт. 3; Паспорт (руководство по эксплуатации); 1 экз.

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Маркировка должна содержать: - тип электрода; - определяемый ион; - заводской номер (при наличии); - дату выпуска.

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность кристаллической мембраны и корпуса электрода при транспортировке и хранении в соответствии с ТР ТС 005/2011.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка осуществляется Покупателем на своем складе по количеству и качеству согласно инструкциям № П-6 и № П-7, ГОСТ, ТУ и сопроводительной документации. Приемка по качеству включает проверку работоспособности, комплектности, наличия поверки (записи в ФГИС «Аршин»).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации производителя.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации — в соответствии с Договором поставки.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ

Средний срок службы – не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание проводится согласно указаниям производителя в руководстве по эксплуатации.

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Электрод должен соответствовать нормам Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

должен соответствовать требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки).

Директор РНПЦ                                                                              А.И. Хахлинов