Техническое задание

выполнение работ на тему: «Изготовление опытного образца тест-системы для определения интеграции ДНК вирусов папилломы человека в клеточный геном»

- Общие положения

Назначение тест-системы (предварительное название «Интегрон-Комби ВПЧ16/ВПЧ18»): молекулярное исследование in vitro для определения  наличия и степени интеграции ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов в клеточный геном в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени.

Принцип работы тест-системы

Принцип метода заключается в выявлении и количественной оценке нарушения целостности гена E2 ВПЧ, которое является ключевым молекулярным признаком клинически значимой интеграции вирусной ДНК в геном клетки-хозяина.

Метод основан на оценке соотношения матриц генов Е2 и Е7 ВПЧ в образце при помощи мультиплексной ПЦР с детекцией флуресцентного сигнала в режиме реального времени. В эписомальной (неинтегрированной) форме ДНК ВПЧ представляет собой замкнутую кольцевую молекулу, в которой все гены, включая гены E2 и E7, сохранены. В случае интеграции вирусная ДНК встраивается в хромосому человека, что сопровождается разрывом кольцевой молекулы вирусной ДНК. При этом именно разрыв в области E2 является клинически значимым событием, поскольку потеря функции E2 приводит к усилению экспрессии гена E7 и коррелирует с увеличением канцерогенного риска и снижением эффективности противоопухолевой терапии. Это обусловлено тем, что вирусный белок E7 взаимодействуют с клеточными белками супрессорами опухоли р53 и pRb, отвечающими за апоптоз и регуляцию клеточного цикла, и способствует их деградации. В результате происходит нарушение регуляции программируемой клеточной гибели и пролиферации, что приводит к бесконтрольному делению клетки и последующей ее иммортализации. В случае интеграции ВПЧ путем разрыва кольцевой вирусной ДНК в гене Е2, ген E7, ответственный за клеточную трансформацию и необходимый для поддержания онкогенного потенциала вируса, остается интактным, и служит референсом для количественной оценки степени интеграции ДНК ВПЧ в клеточный геном. Таким образом, в случае эписомальной формы ВПЧ соотношение E2/E7 является близким к 1, а в случае интеграции вирусного генома в клеточный - соотношение E2/E7 снижается вплоть до 0 (при полной интеграции).

2. Технические требования к функциональности тест-системы

Тест-система для определения интеграции ВПЧ 16 и 18 типа в клеточный геном должна иметь следующие характеристики:

а) чувствительность: использование комплекта реагентов должно позволять выявлять в образце соответствующий тип ВПЧ (16 или 18) с концентрацией не менее 100 копий ВПЧ/реакцию;

б) специфичность: использование комплекта реагентов должно позволять определять наличие и степень интеграции соответствующего типа ВПЧ (16 или 18) в диапазоне от 0% (отсутствие интеграции) до 100% (полная интеграция) с погрешностью не более 10% .

3. Технические требования к безопасности тест-системы как медицинского изделия (МИ)

По степени потенциального риска применения тест-система  относится к классу 2 (2б) с умеренной степенью индивидуального риска и низкой степенью риска для общественного здоровья, поскольку результаты тестирования требуют дополнительной информации о наличии ВПЧ 16 или ВПЧ 18 в исследуемом материале для принятия медицинского решения, а применение результатов не ведет к ошибочному результату, который способен повлечь за собой смерть или тяжелую инвалидность пациента или представить для индивидуума непосредственную опасность.

4. Требования к материалам (предназначены для ПЦР-анализа) и компонентам

Тест-система для определения интеграции ВПЧ 16 и 18 типа в клеточный геном должна представлять собой набор реагентов и контрольных образцов, необходимых и достаточных для постановки реакции ПЦР, определения факта наличия интеграции и расчета степени интеграции на основе значений пороговых циклов амплификации целевых генов E2 и E7 в клеточный геном.

Состав и комплектность разрабатываемого набора реагентов представлены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Состав набора реагентов для определения интеграции ВПЧ16 и ВПЧ18

| Наименование компонента (реагента) | Назначение компонента | Объем, мкл | Расход на реакцию, мкл |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЦР-смесь | Концентрат, содержащий ДНК-полимеразу в стабилизирующем буферном растворе | 500 | 5 |
| Праймеры ВПЧ16 | Раствор, содержащий набор праймеров и зондов к генам E2, E7 вируса ВПЧ16 и к гену HBB человека, а также свободные dNTP | 800 | 10 |
| К+ ВПЧ16 | Положительный контрольный образец для ВПЧ16 | 400 | 5 |
| Праймеры ВПЧ18 | Раствор, содержащий набор праймеров и зондов к генам E2, E7 вируса ВПЧ18 и к гену HBB человека, а также свободные dNTP | 200 | 10 |
| К+ ВПЧ18 | Положительный контрольный образец для ВПЧ18 | 100 | 5 |
| К- | Отрицательный контрольный образец (вода MQ) | 1000 | 5 |

Таблица 2. Параметры праймеров и зондов, используемых в работе

| Название гена | Последовательность праймера 5`→3` (F – прямой, R – обратный, Z - зонд) |  | Kонцентрация, pM /реакцию |
| --- | --- | --- | --- |
| HPV16_E2 | F: | GCAGTTTAAAGATGATGCAGAAAAAT | 4 |
|  | R: | TTCGTTGCTGCTAAACACAGATGT | 4 |
|  | Z: | (R6G)-ATGGGAAGTTCATGCGGGTGGTCA-(BHQ-1) | 1 |
| HPV16_E7 | F: | AGAGGAGGAGGATGAAATAGATGGT | 5 |
|  | R: | CACTTGCAACAAAAGGTTACAATATTG | 5 |
|  | Z: | (ROX)-CAGCTGGACAAGCAGAACCGGACAG-(BHQ-2) | 1 |
| HPV18_E2 | F: | TGCTACACGACCTGGACACTGT | 4 |
|  | R: | GTAGGTGTAGCTGCACCGAGAAGT | 4 |
|  | Z: | (R6G)-ACTCGCGGAGAAGCAGCATTGTGG-(BHQ-1) | 1 |
| HPV18_E7 | F: | TGTGAAGCCAGAATTGAGCTAGTAGT | 5 |
|  | R: | CACAAAGGACAGGGTGTTCAGA | 5 |
|  | Z: | (ROX)-CAGCAGACGACCTTCGAGCATTCCA-(BHQ-2) | 1 |
| HBB | F: | GTCAGGGCAGAGCCATCTATTG | 1,5 |
|  | R: | CCACATGCCCAGTTTCTATTGGTC | 1,5 |
|  | Z: | (FAM)-TGCCCAGGGCCTCACCACCA-(BHQ-1) | 1 |

Набор реагентов рассчитан на 100 реакций (80 для ВПЧ16 и 20 для ВПЧ18 с учетом контролей). Общий объем реакционной смеси на каждую реакцию ПЦР составляет 25 мкл, включая следующие компоненты набора реагентов: 5 мкл ПЦР-смеси (5х qPCRmix-HS (Евроген, Россия) или аналог), 5 мкл деионизированной воды MQ, 5 мкл матрицы (очищенного из клинического образца препарата ДНК), 10 мкл раствора праймеров (содержащих прямые и обратные праймеры в количестве 4 pM к гену Е2, 5 pM к Е7 1,5 pM к гену к HBB, по 1 pM флуоресцентно-меченых зондов к каждому гену и свободные dNTP в количестве 5 pM). В соответствии с типом флуоресцентной метки, детекция сигналов для гена HBB проводится по каналу FAM, для гена E2 - по каналу HEX, для гена E7 - по каналу ROX.

Опытный образец изготавливается в 3 экземплярах 3-х серий (итого 9 шт.)

5. Требования к печатной информации по тест-системе

Печатная информация должна размещаться на внешней и внутренней упаковке медицинского изделия для диагностики in vitro, в том числе вид изделия, название, наименование и адрес изготовителя, состав комплекта (набор реагентов,  инструкция для пользователя), серия и дата изготовления, срок годности (12 мес), температурные условия хранения (минус 20±4℃). Требования к размещению набора реагентов, внутренней упаковке и маркировке перечислены в таблице 3.

Таблица 3. Требования к внутренней упаковке и  маркировке  компонентов  набора реагентов

| Наименование компонента (реагента) | Внутренняя упаковка (описание, предполагаемый изготовитель) |  | Маркировка внутренней упаковки | Объем внутренней упаковки, мкл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЦР-смесь | Пробирки винтовые свободно-стоящие, 1,5мл. Крышки винтовые, производитель «Axygen», США. Класс потенциального риска использо-вания -1 | Крышка фиолетовая | ПЦР-смесь Taq-полимераза | 500 |
| Праймеры ВПЧ16 |  | Крышка желтая | Интегро-ВПЧ16 | 800 |
| К+ ВПЧ16 |  | Крышка желтая | К+ ВПЧ16 | 400 |
| Праймеры ВПЧ18 |  | Крышка оранжевая | Интегро- ВПЧ18 | 200 |
| К+ ВПЧ18 |  | Крышка оранжевая | К+ ВПЧ18 | 100 |
| К- |  | Крышка бесцветная | К- | 1000 |

6. Требования к составу отчетной документации по договору

А. Официальные документы Производителя, включая:

- Сведения о Производителе, в т.ч. копия документа, подтверждающего регистрацию производителя (изготовителя) в качестве юридического лица.

- Доверенность от Производителя или договор, подтверждающие полномочия ФГБУ «НМИЦ  радиологии» Минздрава России в качестве Заявителя на регистрацию МИ.

- Документы, подтверждающие статус Производителя (например, выписка из ЕГРЮЛ, сертификаты системы менеджмента качества, если применимо).

- Документы, подтверждающие возможность осуществления производства по адресу, указанному в качестве производственной площадки: документы, подтверждающие наличие условий производства, и (или) копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Требования для целей регулирования.

Б. Цветные фотографические изображения общего вида МИ (размером не менее 18 х 24 сантиметра).