Техническое задание на поставку стоматологических инструментов 
для нужд стоматологических отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	СО №1
	ДСО №1
	СО №3
	Итого

	1
	Инструмент эндодонтический ручной

(К-ример)

ОКПД2 32.50.11.190 
	Общие характеристики

	
	
	Тип инструмента: К-ример /дрильбор корневой ручной. 
Функциональное назначение: Предназначен для очистка, расширение и определение проходимости корневого канала зуба методом вращения (сверления).
· Способ изготовления рабочей части: Инструмент должен быть изготовлен методом точного механического фрезерования (вытачивания) из цельной металлической заготовки.
· Форма поперечного сечения: Строго треугольное поперечное сечение (в форме равностороннего треугольника) для всего размерного ряда, включая малые размеры (от №06 до №40).
· Материал рабочей части: Высококачественная нержавеющая сталь медицинского назначения с повышенным коэффициентом гибкости и устойчивости к торсионным нагрузкам или никель-титановый сплав NiTi.
· Конструктивные Основное клиническое назначение:
· Снабжен пластиковой эргономичной ручкой с обязательным нанесением цифровой маркировки размера и геометрического символа типа инструмента («треугольник» — обозначение римера по ISO).
· Наличие на ручке специального технологического ушка/отверстия для фиксации страховочной нити.
· Наличие предустановленного рентгеноконтрастного силиконового стоппера (ограничителя рабочей длины).
· Конусность стержня: Постоянная стандартная конусность 02 (2%) по всей длине рабочей части.
Длина непосредственно режущей спирали: составляет не менее 16 мм.
· Стерилизация: Изделие должно выдерживать многократную циклическую паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре 134 °С без потери режущей эффективности и деформации полимерных элементов ручки.
· Комплектация: Герметичный блистер/кассета по 6 штук в упаковке.

	
	
	Индивидуальные характеристики по размеру

	1.1
	№ 06/25
	Диаметр рабочей части: 0,06 мм.
Цвет рукоятки: Розовый.
Основное клиническое назначение: Прохождение сильно кальцинированных каналов.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
	упаковка
	-
	5
	-
	5

	1.2
	№ 10/25
	Диаметр рабочей части: 0,10 мм.
Цвет рукоятки: Фиолетовый.
Основное клиническое назначение: Финишное зондирование перед основными размерами.
· Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм.
	упаковка
	-
	24
	153
	177

	1.3
	№ 50/25
	Диаметр рабочей части: 0,50 мм.
Цвет рукоятки: Желтый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
Основное клиническое назначение: Работа в центральных резцах и клыках.
	упаковка
	-
	-
	27
	27

	1.4
	№ 15/31
	Диаметр рабочей части: 0,15 мм.
Цвет рукоятки: Белый.
· Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 31 мм. 
· Основное клиническое назначение: Начало инструментальной обработки.
	упаковка
	-
	-
	2
	2

	2
	Инструмент эндодонтический ручной

К-файлы

ОКПД2 32.50.11.190
	Общие характеристики

	
	
	· Тип инструмента: К-файлы/буравы корневые типа К.
·  Назначение: Первичное прохождение, определение длины и расширение корневого канала зуба возвратно-поступательными и вращательными (на 90°) движениями.
· Форма поперечного сечения на малых размерах: Инструменты малых размеров (с №15 по №40 включительно) должны иметь строго треугольное поперечное сечение. 
· Конструкция вершины инструмента: Наличие неагрессивного, безопасного закругленного кончика (верхушки типа Batt) без режущих граней на протяжении всего размерного ряда.
· Способ изготовления и шаг спирали: Инструмент должен иметь высокую плотность витков с уменьшающимся шагом спирали по направлению к кончику инструмента. Изготовление методом точной фрезерной обработки заготовки для обеспечения идеальной остроты режущих граней и повышенной устойчивости к торсионному (скручивающему) излому.
· Материал рабочей части: Высококачественная нержавеющая хромоникелевая сталь медицинского назначения с повышенным индексом эластичности.
Конусность стержня: Фиксированная стандартная конусность .02 (2%). Диаметр инструмента увеличивается на 0,02 мм на каждый 1 мм длины от кончика к хвостовику.
· Эргономика и безопасность:
· Полимерная эргономичная рукоятка с цветовой кодировкой и нанесением символа типа инструмента по ISO (символ «квадрат»).
· Наличие на рукоятке сквозного отверстия для фиксации страховочной нити (для исключения риска аспирации инструмента пациентом).
· Наличие предустановленного рентгеноконтрастного силиконового стоппера (ограничителя рабочей длины).
Комплектация и фасовка: Герметичная блистерная упаковка строго по 6 штук.

	
	
	Индивидуальные характеристики по размеру

	2.1
	№ 06/25
	Диаметр рабочей части: 0,06 мм.
Цвет рукоятки: Розовый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
Основное клиническое назначение: Первичное прохождение облитерированных каналов.
	упаковка
	40
	-
	-
	40

	2.2
	№ 08/25
	Диаметр рабочей части: 0,08 мм.
Цвет рукоятки: Серый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
Основное клиническое назначение: Зондирование и взятие «ковровой дорожки».
	упаковка
	39
	-
	20
	59

	2.3
	№ 10/25
	Диаметр рабочей части: 0,10 мм.
Цвет рукоятки: Фиолетовый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
Основное клиническое назначение: Финишное прохождение перед основными размерами.
	упаковка
	100
	-
	30
	130

	2.4
	№ 15/25
	Диаметр рабочей части: 0,15 мм.
Цвет рукоятки: Белый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
Основное клиническое назначение: Начало инструментальной обработки.
	упаковка
	124
	-
	30
	154

	2.5
	№ 20/25
	Диаметр рабочей части: 0,20 мм.
Цвет рукоятки: Желтый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. 
Основное клиническое назначение: Расширение апикальной части канала.
	упаковка
	-
	-
	21
	21

	2.6
	№ 45/25
	Диаметр рабочей части: 0,45 мм.
Цвет рукоятки: Белый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Обработка широких корневых каналов.
	упаковка
	-
	10
	-
	10

	2.7
	№ 55/25
	Диаметр рабочей части: 0,55 мм.
Цвет рукоятки: Красный.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Обработка широких прямых каналов.
	упаковка
	-
	-
	11
	11

	2.8
	№ 60/25
	Диаметр рабочей части: 0,60 мм.
Цвет рукоятки: Синий.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Работа в дистальных/небных корнях моляров.
	упаковка
	-
	-
	12
	12

	3
	Инструмент эндодонтический ручной

Н-файлы

ОКПД2 32.50.11.190
	Общие характеристики

	
	
	· Тип инструмента: Н-файлы/буравы корневые типа Н.
· Назначение: Очистка, выравнивание стенок и расширение корневого канала зуба пилящими (возвратно-поступательными) движениями.
· Конструкция вершины инструмента: Инструмент должен иметь безопасную (неагрессивную) закругленную верхушку (кончик типа Batt) без режущих граней.
· Геометрия режущих граней: Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента должен быть строго равен 60° (или находиться в диапазоне 60°-65°), а шаг спирали должен быть переменным (увеличиваться от кончика к рукоятке).
· Материал и гибкость: Рабочая часть должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали медицинского назначения, прошедшей специальную термическую обработку для повышения торсионной устойчивости. Инструмент должен обладать повышенным сопротивлением к излому при пилящих нагрузках.
· Поперечное сечение: Строго круглое поперечное сечение рабочей части.
· Конусность и размеры: Постоянная стандартная конусность .02 (2%). Соответствие международной цветовой кодировке ручек по ISO.
· Эргономика рукоятки: Пластиковая ручка со специальной текстурированной поверхностью против скольжения пальцев врача в перчатках. Наличие сквозного отверстия в ручке для фиксации страховочной нити.
· Комплектация и фасовка: Поставляются в пластиковых кассетах/блистерах строго по 6 штук в одной упаковке (моноразмеры или ассортиментные наборы).

	
	
	Индивидуальные характеристики

	3.1
	№ 06/25
	Диаметр рабочей части: 0,06 мм.
Цвет рукоятки: Розовый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм.
Основное клиническое назначение: Очистка, бережное сглаживание микронеровностей и эвакуация дентинных опилок из ультратонких, облитерированных (заросших) корневых каналов.
	упаковка
	-
	5
	-
	5

	3.2
	№ 10/25
	Диаметр рабочей части: 0,10 мм.
Цвет рукоятки: Фиолетовый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм.
Основное клиническое назначение: Сглаживание стенок и эвакуация опилок из ультратонких каналов
	упаковка
	58
	40
	-
	98

	3.3
	№ 15/25
	Диаметр рабочей части: 0,15 мм.
Цвет рукоятки: Белый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм.
Основное клиническое назначение: Выравнивание стенок на начальном этапе расширения
	упаковка
	77
	37
	-
	114

	3.4
	№ 20/25
	Диаметр рабочей части: 0,20 мм.
Цвет рукоятки: Желтый.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм.
Основное клиническое назначение: Удаление инфицированного дентина из апикальной трети
	упаковка
	-
	34
	24
	58

	3.5
	№ 30/25
	Диаметр рабочей части: 0,30 мм.
Цвет рукоятки: Синий.
Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм.
Основное клиническое назначение: Расширение и формирование гладких стенок
	упаковка
	-
	10
	30
	40

	4
	Штифт корневого канала бумажный

ОКПД 2 32.50.11.190
	Общие характеристики

	
	
	· Функциональное назначение: Предназначены для эффективного высушивания, очистки и удаления влаги (экссудата, крови), а также для введения лекарственных препаратов в очищенные корневые каналы зубов перед их постоянным пломбированием.
· Материал изготовления: Высококачественная специализированная фильтровальная бумага (бесворсовая целлюлоза), обладающая выраженными гидрофильными свойствами.
· Сорбционная способность (впитываемость): Высокая гигроскопичность. Штифт должен быстро и полностью впитывать влагу из корневого канала на протяжении всей своей рабочей длины.
· Сохранение формы при намокании: Изделия должны сохранять плотность, прочность и первоначальную геометрическую форму (не разворачиваться, не расслаиваться, не скручиваться и не ломаться) при максимальном насыщении влагой для безопасного извлечения из корневого канала единым целым.
· Отсутствие токсичности и стерильность: Изделия должны быть биологически инертными, гипоаллергенными и поставляться в стерильном виде.
· Геометрическая форма: Равномерно суживающиеся конусные штифты с круглым поперечным сечением. 
· Длина штифта: фиксированная —  не менее 25 мм.
· Наличие измерительных отметок (насечек): Наличие на теле штифта круговых калибровочных меток для точного визуального контроля глубины введения инструмента в канал по рабочей длине зуба.
· Цветовая кодировка размеров: Торцевая (верхняя) часть штифта должна иметь цветовую маркировку, строго соответствующую международному стандарту ISO для каждого конкретного размера.
· Форма выпуска и упаковка: Поставляются в многосекционных пластиковых кассетах (слайд-боксах) или блистерах, разделенных по размерам, с прозрачной крышкой для предотвращения пересортицы и загрязнения материала. 
Размер изделия и цветовая кодировка размера: должны строго соответствовать со стандартом ISO. Торцевая (верхняя) часть штифта должна иметь цвет в строгом соответствии с международным цветовым стандартом ISO для каждого размера свой.
Диаметр кончика штифта: Диаметр штифта должен равномерно увеличиваться на 0,04 мм на каждый миллиметр длины по направлению от кончика к основанию для точного соответствия форме обработанного канала.

	4.1
	№ 20/02
	Индивидуальные характеристики

	
	
	Размер: № 020
Диаметр кончика штифта: 0,20 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .02 (2%). 
Цветовая кодировка размера: желтый цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 200 шт.
	упаковка
	100
	-
	-
	100

	4.2
	№ 25/02
	Размер: № 025
Диаметр кончика штифта: 0,25 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .02 (2%). 
Цветовая кодировка размера: красный цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 200 шт.
	упаковка
	50
	-
	-
	50

	4.3
	№ 30/02
	Размер: № 030
Диаметр кончика штифта: 0,30 мм. 
Конусность изделия: Фиксированная — .02 (2%). 
Цветовая кодировка размера: синий цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 200 шт.
	упаковка
	50
	-
	-
	50

	4.4
	№ 15/04
	Размер: № 015
Диаметр кончика штифта: 0,15 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: белый цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт.
	упаковка
	100
	-
	-
	100

	4.5
	№ 20/04
	Размер: № 020
Диаметр кончика штифта: 0,20 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: желтый цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт.
	упаковка
	180
	-
	-
	180

	4.6
	№ 25/04
	Размер: № 025
Диаметр кончика штифта: 0,25 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: красный цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт.
	упаковка
	100
	-
	-
	100

	4.7
	№ 30/04
	Размер: № 030
Диаметр кончика штифта: 0,30 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: синий цвет.
Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт.
	упаковка
	50
	-
	-
	50

	5
	Штифт корневого канала гуттаперчевый

ОКПД 2 32.50.11.190
	Общие характеристики

	
	
	Функциональное назначение: Применяются для герметичного пломбирования (обтурации) корневых каналов зуба после их очистки и дезинфекции.
Состав материала: 
очищенная альфа- или бета-гуттаперчи: не менее 19%, 
оксид цинка: не менее 60%, 
рентгеноконтрастного вещества (сульфат бария/оксида висмута) не менее 13% , пластификаторы, красители.
Рентгеноконтрастность: Наличие. Штифт должен четко визуализироваться на рентгенограмме.
Формоустойчивость: Штифты должны сохранять жесткость при комнатной температуре и не изгибаться при введении в канал.
Термопластичность: Способность к размягчению при температуре от 60°C до 69°C.
Биосовместимость: Материал должен быть биоинертным, не вызывать токсических и аллергических реакций тканей периодонта.
Длина штифта: не менее 28 мм с сохранением конусности по всей рабочей длине.
Рабочая длина штифта: не менее 16 мм.
Маркировка и кодировка: Цветовая кодировка торцов или всего тела штифта в строгом соответствии с ISO. Наличие мерных отметок (лазерных насечек) на длине 16, 18, 19, 20, 22, 24 мм (опционально, для удобства врача).
Форма выпуска и упаковка: В пластиковой кассете/слайд-боксе с разделением по размерам.
Размер изделия и цветовая кодировка размера: Должны соответствовать со стандартом ISO. Торцевая (верхняя) часть штифта должна иметь цвет в строгом соответствии с международным цветовым стандартом ISO для каждого размера свой.

	5.1
	№ 15/04
	Индивидуальные характеристики

	
	
	Размер: № 015
Диаметр кончика штифта: 0,15 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: белый цвет
Количество в упаковке: не менее 60 штук.
	упаковка
	50
	-
	-
	50

	5.2
	№ 20/04
	Размер: № 020
Диаметр кончика штифта: 0,20 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: желтый цвет
Количество в упаковке: не менее 60 штук.
	упаковка
	100
	-
	-
	100

	5.3
	№ 25/04
	Размер: № 025
Диаметр кончика штифта: 0,25 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). 
Цветовая кодировка размера: красный цвет
Количество в упаковке: не менее 60 штук.
	упаковка
	50
	-
	-
	50

	6
	Инструмент стоматологический эндодонтический (файл C-File)

ОКПД2 32.50.11.190
	Назначение: Прохождение узких, искривленных и облитерированных (кальцифицированных) каналов за счет увеличенной жесткости и прочности на излом.
Материал: Высококачественная нержавеющая сталь со специальной термообработкой. Снабжены удобными пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами для контроля глубины погружения
Размер (номер): №10.
Длина рабочей части: не менее 25 мм
Количество в упаковке: не менее 6 штук
	упаковка
	50
	-
	-
	50



Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара. 
Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
Требования к качеству: 
Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.
Требования к документам на Товар. 
Товар должен сопровождаться следующими документами:
— удостоверение качества и безопасности;
— счет; 
— фактура (при наличии);
— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).
Требования к безопасности Товара.
Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации

