Техническое задание на поставку стоматологических инструментов

для нужд стоматологических отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СО №1 | ДСО №1 | СО №3 | Итого |
| 1 | Инструмент эндодонтический ручной (К-ример) ОКПД2 32.50.11.190 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип инструмента: К-ример /дрильбор корневой ручной. Функциональное назначение: Предназначен для очистка, расширение и определение проходимости корневого канала зуба методом вращения (сверления). - Способ изготовления рабочей части: Инструмент должен быть изготовлен методом точного механического фрезерования (вытачивания) из цельной металлической заготовки. - Форма поперечного сечения: Строго треугольное поперечное сечение (в форме равностороннего треугольника) для всего размерного ряда, включая малые размеры (от №06 до №40). - Материал рабочей части: Высококачественная нержавеющая сталь медицинского назначения с повышенным коэффициентом гибкости и устойчивости к торсионным нагрузкам или никель-титановый сплав NiTi. - Конструктивные Основное клиническое назначение: - Снабжен пластиковой эргономичной ручкой с обязательным нанесением цифровой маркировки размера и геометрического символа типа инструмента («треугольник» — обозначение римера по ISO). - Наличие на ручке специального технологического ушка/отверстия для фиксации страховочной нити. - Наличие предустановленного рентгеноконтрастного силиконового стоппера (ограничителя рабочей длины). - Конусность стержня: Постоянная стандартная конусность 02 (2%) по всей длине рабочей части. Длина непосредственно режущей спирали: составляет не менее 16 мм. - Стерилизация: Изделие должно выдерживать многократную циклическую паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре 134 °С без потери режущей эффективности и деформации полимерных элементов ручки. - Комплектация: Герметичный блистер/кассета по 6 штук в упаковке. |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные характеристики по размеру |  |  |  |  |  |
| 1.1 | № 06/25 | Диаметр рабочей части: 0,06 мм. Цвет рукоятки: Розовый. Основное клиническое назначение: Прохождение сильно кальцинированных каналов. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. | упаковка | - | 5 | - | 5 |
| 1.2 | № 10/25 | Диаметр рабочей части: 0,10 мм. Цвет рукоятки: Фиолетовый. Основное клиническое назначение: Финишное зондирование перед основными размерами. - Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. | упаковка | - | 24 | 153 | 177 |
| 1.3 | № 50/25 | Диаметр рабочей части: 0,50 мм. Цвет рукоятки: Желтый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Работа в центральных резцах и клыках. | упаковка | - | - | 27 | 27 |
| 1.4 | № 15/31 | Диаметр рабочей части: 0,15 мм. Цвет рукоятки: Белый. - Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 31 мм. - Основное клиническое назначение: Начало инструментальной обработки. | упаковка | - | - | 2 | 2 |
| 2 | Инструмент эндодонтический ручной К-файлы ОКПД2 32.50.11.190 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | - Тип инструмента: К-файлы/буравы корневые типа К. - Назначение: Первичное прохождение, определение длины и расширение корневого канала зуба возвратно-поступательными и вращательными (на 90°) движениями. - Форма поперечного сечения на малых размерах: Инструменты малых размеров (с №15 по №40 включительно) должны иметь строго треугольное поперечное сечение. - Конструкция вершины инструмента: Наличие неагрессивного, безопасного закругленного кончика (верхушки типа Batt) без режущих граней на протяжении всего размерного ряда. - Способ изготовления и шаг спирали: Инструмент должен иметь высокую плотность витков с уменьшающимся шагом спирали по направлению к кончику инструмента. Изготовление методом точной фрезерной обработки заготовки для обеспечения идеальной остроты режущих граней и повышенной устойчивости к торсионному (скручивающему) излому. - Материал рабочей части: Высококачественная нержавеющая хромоникелевая сталь медицинского назначения с повышенным индексом эластичности. Конусность стержня: Фиксированная стандартная конусность .02 (2%). Диаметр инструмента увеличивается на 0,02 мм на каждый 1 мм длины от кончика к хвостовику. - Эргономика и безопасность: - Полимерная эргономичная рукоятка с цветовой кодировкой и нанесением символа типа инструмента по ISO (символ «квадрат»). - Наличие на рукоятке сквозного отверстия для фиксации страховочной нити (для исключения риска аспирации инструмента пациентом). - Наличие предустановленного рентгеноконтрастного силиконового стоппера (ограничителя рабочей длины). Комплектация и фасовка: Герметичная блистерная упаковка строго по 6 штук. |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные характеристики по размеру |  |  |  |  |  |
| 2.1 | № 06/25 | Диаметр рабочей части: 0,06 мм. Цвет рукоятки: Розовый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Первичное прохождение облитерированных каналов. | упаковка | 40 | - | - | 40 |
| 2.2 | № 08/25 | Диаметр рабочей части: 0,08 мм. Цвет рукоятки: Серый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Зондирование и взятие «ковровой дорожки». | упаковка | 39 | - | 20 | 59 |
| 2.3 | № 10/25 | Диаметр рабочей части: 0,10 мм. Цвет рукоятки: Фиолетовый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Финишное прохождение перед основными размерами. | упаковка | 100 | - | 30 | 130 |
| 2.4 | № 15/25 | Диаметр рабочей части: 0,15 мм. Цвет рукоятки: Белый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Начало инструментальной обработки. | упаковка | 124 | - | 30 | 154 |
| 2.5 | № 20/25 | Диаметр рабочей части: 0,20 мм. Цвет рукоятки: Желтый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Расширение апикальной части канала. | упаковка | - | - | 21 | 21 |
| 2.6 | № 45/25 | Диаметр рабочей части: 0,45 мм. Цвет рукоятки: Белый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Обработка широких корневых каналов. | упаковка | - | 10 | - | 10 |
| 2.7 | № 55/25 | Диаметр рабочей части: 0,55 мм. Цвет рукоятки: Красный. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Обработка широких прямых каналов. | упаковка | - | - | 11 | 11 |
| 2.8 | № 60/25 | Диаметр рабочей части: 0,60 мм. Цвет рукоятки: Синий. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Работа в дистальных/небных корнях моляров. | упаковка | - | - | 12 | 12 |
| 3 | Инструмент эндодонтический ручной Н-файлы ОКПД2 32.50.11.190 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | - Тип инструмента: Н-файлы/буравы корневые типа Н. - Назначение: Очистка, выравнивание стенок и расширение корневого канала зуба пилящими (возвратно-поступательными) движениями. - Конструкция вершины инструмента: Инструмент должен иметь безопасную (неагрессивную) закругленную верхушку (кончик типа Batt) без режущих граней. - Геометрия режущих граней: Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента должен быть строго равен 60° (или находиться в диапазоне 60°-65°), а шаг спирали должен быть переменным (увеличиваться от кончика к рукоятке). - Материал и гибкость: Рабочая часть должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали медицинского назначения, прошедшей специальную термическую обработку для повышения торсионной устойчивости. Инструмент должен обладать повышенным сопротивлением к излому при пилящих нагрузках. - Поперечное сечение: Строго круглое поперечное сечение рабочей части. - Конусность и размеры: Постоянная стандартная конусность .02 (2%). Соответствие международной цветовой кодировке ручек по ISO. - Эргономика рукоятки: Пластиковая ручка со специальной текстурированной поверхностью против скольжения пальцев врача в перчатках. Наличие сквозного отверстия в ручке для фиксации страховочной нити. - Комплектация и фасовка: Поставляются в пластиковых кассетах/блистерах строго по 6 штук в одной упаковке (моноразмеры или ассортиментные наборы). |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | № 06/25 | Диаметр рабочей части: 0,06 мм. Цвет рукоятки: Розовый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Очистка, бережное сглаживание микронеровностей и эвакуация дентинных опилок из ультратонких, облитерированных (заросших) корневых каналов. | упаковка | - | 5 | - | 5 |
| 3.2 | № 10/25 | Диаметр рабочей части: 0,10 мм. Цвет рукоятки: Фиолетовый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Сглаживание стенок и эвакуация опилок из ультратонких каналов | упаковка | 58 | 40 | - | 98 |
| 3.3 | № 15/25 | Диаметр рабочей части: 0,15 мм. Цвет рукоятки: Белый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Выравнивание стенок на начальном этапе расширения | упаковка | 77 | 37 | - | 114 |
| 3.4 | № 20/25 | Диаметр рабочей части: 0,20 мм. Цвет рукоятки: Желтый. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Удаление инфицированного дентина из апикальной трети | упаковка | - | 34 | 24 | 58 |
| 3.5 | № 30/25 | Диаметр рабочей части: 0,30 мм. Цвет рукоятки: Синий. Длина рабочей части: Стандартная длина стержня 25 мм. Основное клиническое назначение: Расширение и формирование гладких стенок | упаковка | - | 10 | 30 | 40 |
| 4 | Штифт корневого канала бумажный ОКПД 2 32.50.11.190 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | - Функциональное назначение: Предназначены для эффективного высушивания, очистки и удаления влаги (экссудата, крови), а также для введения лекарственных препаратов в очищенные корневые каналы зубов перед их постоянным пломбированием. - Материал изготовления: Высококачественная специализированная фильтровальная бумага (бесворсовая целлюлоза), обладающая выраженными гидрофильными свойствами. - Сорбционная способность (впитываемость): Высокая гигроскопичность. Штифт должен быстро и полностью впитывать влагу из корневого канала на протяжении всей своей рабочей длины. - Сохранение формы при намокании: Изделия должны сохранять плотность, прочность и первоначальную геометрическую форму (не разворачиваться, не расслаиваться, не скручиваться и не ломаться) при максимальном насыщении влагой для безопасного извлечения из корневого канала единым целым. - Отсутствие токсичности и стерильность: Изделия должны быть биологически инертными, гипоаллергенными и поставляться в стерильном виде. - Геометрическая форма: Равномерно суживающиеся конусные штифты с круглым поперечным сечением. - Длина штифта: фиксированная — не менее 25 мм. - Наличие измерительных отметок (насечек): Наличие на теле штифта круговых калибровочных меток для точного визуального контроля глубины введения инструмента в канал по рабочей длине зуба. - Цветовая кодировка размеров: Торцевая (верхняя) часть штифта должна иметь цветовую маркировку, строго соответствующую международному стандарту ISO для каждого конкретного размера. - Форма выпуска и упаковка: Поставляются в многосекционных пластиковых кассетах (слайд-боксах) или блистерах, разделенных по размерам, с прозрачной крышкой для предотвращения пересортицы и загрязнения материала. Размер изделия и цветовая кодировка размера: должны строго соответствовать со стандартом ISO. Торцевая (верхняя) часть штифта должна иметь цвет в строгом соответствии с международным цветовым стандартом ISO для каждого размера свой. Диаметр кончика штифта: Диаметр штифта должен равномерно увеличиваться на 0,04 мм на каждый миллиметр длины по направлению от кончика к основанию для точного соответствия форме обработанного канала. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | № 20/02 | Индивидуальные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер: № 020 Диаметр кончика штифта: 0,20 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .02 (2%). Цветовая кодировка размера: желтый цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 200 шт. | упаковка | 100 | - | - | 100 |
| 4.2 | № 25/02 | Размер: № 025 Диаметр кончика штифта: 0,25 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .02 (2%). Цветовая кодировка размера: красный цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 200 шт. | упаковка | 50 | - | - | 50 |
| 4.3 | № 30/02 | Размер: № 030 Диаметр кончика штифта: 0,30 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .02 (2%). Цветовая кодировка размера: синий цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 200 шт. | упаковка | 50 | - | - | 50 |
| 4.4 | № 15/04 | Размер: № 015 Диаметр кончика штифта: 0,15 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: белый цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт. | упаковка | 100 | - | - | 100 |
| 4.5 | № 20/04 | Размер: № 020 Диаметр кончика штифта: 0,20 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: желтый цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт. | упаковка | 180 | - | - | 180 |
| 4.6 | № 25/04 | Размер: № 025 Диаметр кончика штифта: 0,25 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: красный цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт. | упаковка | 100 | - | - | 100 |
| 4.7 | № 30/04 | Размер: № 030 Диаметр кончика штифта: 0,30 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: синий цвет. Количество штифтов в одной упаковке: не менее 100 шт. | упаковка | 50 | - | - | 50 |
| 5 | Штифт корневого канала гуттаперчевый ОКПД 2 32.50.11.190 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Функциональное назначение: Применяются для герметичного пломбирования (обтурации) корневых каналов зуба после их очистки и дезинфекции. Состав материала: очищенная альфа- или бета-гуттаперчи: не менее 19%, оксид цинка: не менее 60%, рентгеноконтрастного вещества (сульфат бария/оксида висмута) не менее 13% , пластификаторы, красители. Рентгеноконтрастность: Наличие. Штифт должен четко визуализироваться на рентгенограмме. Формоустойчивость: Штифты должны сохранять жесткость при комнатной температуре и не изгибаться при введении в канал. Термопластичность: Способность к размягчению при температуре от 60°C до 69°C. Биосовместимость: Материал должен быть биоинертным, не вызывать токсических и аллергических реакций тканей периодонта. Длина штифта: не менее 28 мм с сохранением конусности по всей рабочей длине. Рабочая длина штифта: не менее 16 мм. Маркировка и кодировка: Цветовая кодировка торцов или всего тела штифта в строгом соответствии с ISO. Наличие мерных отметок (лазерных насечек) на длине 16, 18, 19, 20, 22, 24 мм (опционально, для удобства врача). Форма выпуска и упаковка: В пластиковой кассете/слайд-боксе с разделением по размерам. Размер изделия и цветовая кодировка размера: Должны соответствовать со стандартом ISO. Торцевая (верхняя) часть штифта должна иметь цвет в строгом соответствии с международным цветовым стандартом ISO для каждого размера свой. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | № 15/04 | Индивидуальные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер: № 015 Диаметр кончика штифта: 0,15 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: белый цвет Количество в упаковке: не менее 60 штук. | упаковка | 50 | - | - | 50 |
| 5.2 | № 20/04 | Размер: № 020 Диаметр кончика штифта: 0,20 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: желтый цвет Количество в упаковке: не менее 60 штук. | упаковка | 100 | - | - | 100 |
| 5.3 | № 25/04 | Размер: № 025 Диаметр кончика штифта: 0,25 мм. Конусность изделия: Фиксированная — .04 (4%). Цветовая кодировка размера: красный цвет Количество в упаковке: не менее 60 штук. | упаковка | 50 | - | - | 50 |
| 6 | Инструмент стоматологический эндодонтический (файл C-File) ОКПД2 32.50.11.190 | Назначение: Прохождение узких, искривленных и облитерированных (кальцифицированных) каналов за счет увеличенной жесткости и прочности на излом. Материал: Высококачественная нержавеющая сталь со специальной термообработкой. Снабжены удобными пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами для контроля глубины погружения Размер (номер): №10. Длина рабочей части: не менее 25 мм Количество в упаковке: не менее 6 штук | упаковка | 50 | - | - | 50 |

Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.

Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.

Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

— удостоверение качества и безопасности;

— счет;

— фактура (при наличии);

— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).

Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации