## Лист2
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Соответствие описания КТРУ/Обоснование использование дополнительных характеристик | Срок годности, мес
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке
Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, реагент | 21.20.23.110-00011064 |  |  |  |  | 3 | Набор
|  | Назначение | Для анализаторов открытого типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ | Не менее 4
|  | Количество выполняемых тестов: | ≥ 1000 и ≤ 1200 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Стабильность реагента после вскрытия при t +2+25 С | ≥ 2 | Неделя | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Стабильность после растворения/вскрытия, в связи со сроком службы реагента, что , в свою очередь, обусловлено скоростью использования реагента зависящего от потока пациентов в больнице за определенный период времени.
|  | Фасовка | ≥ 10 * 5 мл |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Требования к фасовке установлены с учетом загруженности и потребности лаборатории. Фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам, необходимость в данной фасовке , также, обусловлена стабильностью после растворения реагентов для того, чтобы иметь возможность полностью выработать вскрытый реактив за необходимый период времени при выполнениикоагулологических исследований крови на имеющемся анализаторе.
|  | Состав: | Содержит диоксид кремния гранулированный, фосфолипиды растительного происхождения, буферный агент, натрия хлорид. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Требоания к составу установлено в целях исключения случаве несовместимости товаров и обеспечения взаимодействия с товарами, используемыми заказчиком. Данная характеристика конкретзирует тип реагента по его фукциональному назначению.
|  | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при количественном определении активированного частичного тромбопластинового времени (Activated partial thromboplastin time (APTT)) клинического образца. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Совместимость с анализаторами Sysmex | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Данный анализатор находится на балансе у лаборатории
Тромбиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка | 21.20.23.110-00000925 |  |  |  |  | 3 | Набор
|  | Объём реагента | ≥ 50 и ≤ 60 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В соответствии с КТРУ | Не менее 9
|  | Назначение | Для анализаторов открытого типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Стабильность реагента после вскрытия при t+2+8 C | ≥ 7 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Стабильность после растворения/вскрытия, в связи со сроком службы реагента, что , в свою очередь, обусловлено скоростью использования реагента зависящего от потока пациентов в больнице за определенный период времени.
|  | Фасовка | ≥: 10 * 5 мл реагент, 1 * 50 мл буферный раствор |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Требования к фасовке установлены с учетом загруженности и потребности лаборатории. Фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам, необходимость в данной фасовке , также, обусловлена стабильностью после растворения реагентов для того, чтобы иметь возможность полностью выработать вскрытый реактив за необходимый период времени при выполнениикоагулологических исследований крови на имеющемся анализаторе.
|  | Состав: | бычий тромбин (не менее 1,5 МЕ/мл) и бычий альбумин. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Требоания к составу установлено в целях исключения случаве несовместимости товаров и обеспечения взаимодействия с товарами, используемыми заказчиком. Данная характеристика конкретзирует тип реагента по его фукциональному назначению
|  | Совместимость с анализаторами Sysmex | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Данный анализатор находится на балансе у лаборатории
|  | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)) методом анализа образования сгустка. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В соответствии с КТРУ
Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка | 21.20.23.110-00000926 |  |  |  |  | 3 | Набор
|  | Назначение | Для анализаторов открытого типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ | Не менее 6
|  | Объём реагента | 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Фасовка | ≥ 10 * 10 мл |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Требования к фасовке установлены с учетом загруженности и потребности лаборатории. Фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам, необходимость в данной фасовке , также, обусловлена стабильностью после растворения реагентов для того, чтобы иметь возможность полностью выработать вскрытый реактив за необходимый период времени при выполнениикоагулологических исследований крови на имеющемся анализаторе.
|  | Состав: | Человеческий плацентарный тромбопластин, хлорид кальция и гентамицин. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Требоания к составу установлено в целях исключения случаве несовместимости товаров и обеспечения взаимодействия с товарами, используемыми заказчиком. Данная характеристика конкретзирует тип реагента по его фукциональному назначению
|  | Описание | для определения протромбинового времени по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Человеческий плацентарный тромбопластин, хлорид кальция и гентамицин. Для определения протромбинового времени (по Квику) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Совместимость с анализаторами Sysmex | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Данный анализатор находится на балансе у лаборатории
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных или полуавтоматизированных систем | 21.20.23.110-00005578 |  |  |  |  | 15 | шт |  | Не менее 4
|  | Назначение | Для анализаторов Sysmex серии CA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Объем реагента | 50 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
|  | Состав | Натрия гипохлорит 1,0 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Требования к составу установлены в целях исключения случаев несовместимости товаров и обеспечения взаимодействия с товарами, используемыми заказчиком. Данная характеристика уточняет тип реагента по его функциональному назначению.
|  | Описание | Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В соответствии с КТРУ
Депротеинизатор | 21.20.23.111 |  |  |  |  | 1 | Упаковка | *Отсутствует | Не менее 3
|  | Описание | Моющее средство, предназначенное для очистки пипеток, используемых для анализатора свертывания крови Sysmex. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Остаточный срок годности на момент поставки | ≥ 2 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Соляная кислота | ≥ 0.1 и ≤ 0.16 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Фасовка | ≥ 500 | Мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Совместимость с анализаторами Sysmex | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Неионогенное поверхностно-активное вещество | ≥ 0.2 и ≤ 0.5 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Контроль 1 для анализа гепарина | 21.20.23.111 |  |  |  |  | 1 | уп | *Отсутствует | Не менее 3
|  | Назначение | Предназначен для контроля качества количественного определения низкомолекулярного гепарина (LMWH — low molecular weight heparin) в цитратной человеческой плазме. Уровень 1. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Стабильность после вскрытия при t 2-8 °C. | ≥ 48 | Часов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Фасовка | Не менее 5 флаконов по не менее 1 мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Состав | Стабилизированная и лиофилизированная цитратная человеческая плазма, содержащая LMWH, с 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислотой (HEPES). Значения активности гепарина указаны в таблице назначенных значений, привязаннойт к партии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Совместимость с анализатором Sysmex | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Контроль 2 для анализа гепарина | 21.20.23.111 |  |  |  |  | 1 | уп | *Отсутствует | Не менее 3
|  | Назначение | Предназначен для контроля качества количественного определения низкомолекулярного гепарина (LMWH — low molecular weight heparin) в цитратной человеческой плазме. Уровень 2. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Фасовка | Не менее 5 флаконов по не менее 1 мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Состав | Стабилизированная и лиофилизированная цитратная человеческая плазма, содержащая LMWH, с 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислотой (HEPES). Значения активности гепарина указаны в таблице назначенных значений, привязаннойт к партии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Стабильность после вскрытия при t 2-8 °C. | ≥ 48 | Часов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Совместимость с анализатором Sysmex | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки