НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц. 
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
	Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/ КТРУ
	Наименование характеристики
	Кол-во
	Ед.изм.

	[bookmark: _Hlk156904369]1
	Индивидуальный бедренный компонент тазобедренного сустава
	32.50.22.110
	[bookmark: _GoBack]Изделие предназначено для оперативного восстановления или замещения пораженного участка кости в результате заболевания/травмы-соответствие.	
Индивидуальный имплантат, изготовленный из титанового сплава-соответствие.	
Изделие представляет собой индивидуальный модульный бедренный компонент для замещения дефекта бедренной кости –соответствие.	
На поверхности интрамедуллярной ножки расположена ячеистая структура для увеличения остеоинтеграции- соответствие.	
На поверхности интрамедуллярной ножки расположены деротационные ребра –соответствие.	
На интрамедуллярную ножку изделия нанесено кальций-фосфатное покрытие- соответствие.	
В комплект к изделию поставляются винты, а также полимерные втулки, изготовленные из филамента из поливинилиденфторида -	соответствие.	
Габариты и масса изделия определяются в зависимости от размера и формы дефекта, а также особенностей строения кости конкретного пациента-соответствие.	
Имплантат изготавливается методом лазерного сплавления порошка титанового сплава с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для проектирования подобных изделий-соответствие.	
Метод фиксации имплантата в кости	бесцементный	
Длина имплантата	≥300 и ≤400 Миллиметр
Ширина имплантата	≥70 и ≤100 Миллиметр
Толщина имплантата	≥25 и ≤40 Миллиметр
Диаметр интрамедуллярной ножки у основания	≥15 и ≤40 Миллиметр
Диаметр интрамедуллярной ножки на конце	≥15 и ≤40 Миллиметр
Длина интрамедуллярной ножки	≥150 и ≤200 Миллиметр
Масса имплантата	≥200 и ≤400- Грамм
Изделие обладает собственной шероховатостью поверхности-соответствие	
Параметры шероховатости Rz 1,6 – 12,5-	соответствие	
Элемент ячеистой структуры	-додекаэдр	
Размер додекаэдра, мм	≥2 и ≤3,5- Миллиметр
Диаметр ребра додекаэдра, мм	≥0,3 и ≤0,7-Миллиметр
Толщина покрытия, мкм	≥25 и ≤30-мкм
Материал изготовления имплантата –титановый сплав-соответствие	
Материал изготовления индивидуального компонента - Филамент из поливинилиденфторид -	соответствие	
	1
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Дополнительные требования:
Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 20 календарных дней.
При поставке товара предоставляется сертификат соответствия.
Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

