НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный бедренный компонент тазобедренного сустава | 32.50.22.110 | Изделие предназначено для оперативного восстановления или замещения пораженного участка кости в результате заболевания/травмы-соответствие. Индивидуальный имплантат, изготовленный из титанового сплава-соответствие. Изделие представляет собой индивидуальный модульный бедренный компонент для замещения дефекта бедренной кости –соответствие. На поверхности интрамедуллярной ножки расположена ячеистая структура для увеличения остеоинтеграции- соответствие. На поверхности интрамедуллярной ножки расположены деротационные ребра –соответствие. На интрамедуллярную ножку изделия нанесено кальций-фосфатное покрытие- соответствие. В комплект к изделию поставляются винты, а также полимерные втулки, изготовленные из филамента из поливинилиденфторида - соответствие. Габариты и масса изделия определяются в зависимости от размера и формы дефекта, а также особенностей строения кости конкретного пациента-соответствие. Имплантат изготавливается методом лазерного сплавления порошка титанового сплава с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для проектирования подобных изделий-соответствие. Метод фиксации имплантата в кости бесцементный Длина имплантата ≥300 и ≤400 Миллиметр Ширина имплантата ≥70 и ≤100 Миллиметр Толщина имплантата ≥25 и ≤40 Миллиметр Диаметр интрамедуллярной ножки у основания ≥15 и ≤40 Миллиметр Диаметр интрамедуллярной ножки на конце ≥15 и ≤40 Миллиметр Длина интрамедуллярной ножки ≥150 и ≤200 Миллиметр Масса имплантата ≥200 и ≤400- Грамм Изделие обладает собственной шероховатостью поверхности-соответствие Параметры шероховатости Rz 1,6 – 12,5- соответствие Элемент ячеистой структуры -додекаэдр Размер додекаэдра, мм ≥2 и ≤3,5- Миллиметр Диаметр ребра додекаэдра, мм ≥0,3 и ≤0,7-Миллиметр Толщина покрытия, мкм ≥25 и ≤30-мкм Материал изготовления имплантата –титановый сплав-соответствие Материал изготовления индивидуального компонента - Филамент из поливинилиденфторид - соответствие | 1 | штука |

Дополнительные требования:

Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 20 календарных дней.

При поставке товара предоставляется сертификат соответствия.

Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.

Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.