Приложение № 1 к Контракту

№__________________от________________

1. Объект закупки

Наименование услуг: «Выполнение работ по поверке хромато-масс-спектрометра».

Характеристики услуг:

Выполнение работ по поверке хромато-масс-спектрометра Agilent 6850-5973 (инв. номер 2071).

1. Комплексная предповерочная подготовка оборудования в соответствии с процедурами и регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование:

-проверка герметичности газовых линий;

-проверка уровней и состояния масла в форвакуумном и диффузионном насосах;

-проверка уровня калибранта PFTBA;

-проверка связи между хроматографом-масс-детектором и компьютером;

-оценка корректности вывода хроматографа и масс-детектора на рабочий режим;

-проведение автоматической настройки масс-детектора;

-проведение теста air water check (оценка количества воды, азота, кислорода и углекислого газа в рабочей камере масс-детектора);

-запись сигнала хроматографа без анализа пробы (бланк) для оценки общего состояния системы.

Услуги оказываются сертифицированным специалистом.

2. Выполнение поверки хромато-масс-спектрометра.

При оказании услуг по поверке средств измерений и приборов используются материалы Исполнителя.

Соответствие поверки нормативным документам – согласно ФЗ РФ от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказу Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- оформление результатов поверки - свидетельство о поверке установленного образца (ПР 50.2.007-2001 «ГСИ.Поверительные клейма» (в бумажном виде).

Единица измерения услуг: усл. ед.

Количество услуг: 1

2. Основные условия исполнения Контракта

2.1. Срок оказания услуг, периодичность:

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подачи заявки от заказчика.

Заявка может быть подана до 30 октября 2026 года.

2.2. Место оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120, кабинет №_95_;

2.3. Порядок оплаты Контракта

2.3.1. Оплата производится за Услугу, выполненную в полном объеме, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта оказанных услуг, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета и счета-фактуры (при наличии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования - средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.4. Порядок приёмки:

2.4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать оказанные Услуги. В момент сдачи Услуг Исполнитель передает Заказчику полный комплект документов, подтверждающих факт оказания Услуг: Акт оказанных услуг, счет-фактуру (при наличии), акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Услуг.

В случае непредоставления документов или предоставления неполного комплекта документов, поименованных в настоящем пункте, в момент сдачи Услуг, Исполнитель обязан предоставить недостающие документы в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты сдачи Услуг.

Непредставление документов или предоставление неполного комплекта документов, нарушение срока предоставления недостающих документов является основанием для выставления Исполнителю неустойки. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

2.4.2. Заказчик не позднее 3 (Трех) дней приступает к приемке результата оказанных Услуг, в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Срок приёмки Услуг и оформления ее результатов – до 3 (Трех) рабочих дней. Приемка результатов оказанных Услуг оформляется документом о приемке, который подписывается сторонами, или же Исполнителю Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.4.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия Услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.

2.4.4. В случае выявления несоответствия результатов оказания Услуг условиям Контракта Заказчик назначает срок устранения выявленных несоответствий. Исполнитель устраняет несоответствия за свой счет.

2.5. Исполнитель обязан:

2.5.1. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем и характер оказания Услуг по настоящему Контракту и условия их оплаты, за исключением случаев раскрытия такой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.5.2 Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

2.5.3. Предоставить за 1(Один) рабочий день список персонала (паспортные данные), номер автотранспортного средства для допуска на территорию Заказчика.

2.6. Ответственность сторон:

2.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контракту (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042

2.7. Прочие условия

Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А

Телефон, факс: +7 (812) 244-00-00 доб.795

E-mail:   i.litvinenko@vniio.ru

Контактное лицо:

Начальник сектора органической геохимии ОНА и МО Литвиненко Иван Владимирович

2.8. Арбитраж:

- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.