## Лист1
Техническое задание на поставку эндопротеза головки бедренной кости.
№ п/п | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки | [5 empty] | Единица измерения | Количество
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Заявка участника (Заполняется участником закупки)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 32.50.22.190-00005009/ 32.50.22.110 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | Описание | Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью. Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной); доступны изделия разных размеров. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
|  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 | Миллиметр | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Диаметр1 | > 28 и ≤ 32 | Миллиметр | Характеристики необходимы в связи с отсутствием возможности прогнозирования количества эндопротезов головки бедренной кости по тому или иному типоразмеру, так как конкретный типоразмер зависит от антропометрических особенностей пациентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Диаметр2 | > 32 и ≤ 36 | Миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Конус шейки | 12/14 |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | МРТсовместимость | Есть |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Материал | Кобальт-хромовый сплав |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 | Миллиметр | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет головки (длина шейки)1 | > 0 и ≤ + 5 | Миллиметр | Характеристики необходимы в связи с отсутствием возможности прогнозирования количества эндопротезов головки бедренной кости по тому или иному типоразмеру, так как конкретный типоразмер зависит от антропометрических особенностей пациентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет головки (длина шейки)2 | > + 5 и ≤ + 10 | Миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Условия исполнения контракта
1.Срок и условия поставки: с даты заключения контракта а в течение 5 (Пяти) рабочих дней .
2.Место поставки: 163000 г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, аптека.
3. Срок годности: не менее одного календарного года на дату поставки
4. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить на весь товар; - -копии действующих регистрационных удостоверений на медицинские изделия или выписок о таких удостоверениях из государственного реестра медицинский изделий, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 N 1650 или информации, содержащей сведения о реквизитах регистрационных удостоверений (регистрационный номер и сведения о дате государственной регистрации медицинских изделий) или копий документов, выданных в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающих регистрацию медицинских изделий в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 430).