ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ  ТОВАРА:

| Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектрофотометр СФ-2000 | Диапазон длин волн, нм | 190…1100 | 1 |
|  | Точность установки длины волны, нм | ±0,4 (190…390 нм) ±0,8 (390…1100 нм) |  |
|  | Выделяемый спектральный интервал, нм | 1 |  |
|  | Спектральный диапазон измерения коэффициентов направленного пропускания, нм | 190…1000 |  |
|  | Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания, % | ±1 |  |
|  | Рассеянный свет, не более, % (при 330 и 450 нм) | 1,0 |  |
|  | Диапазон показаний оптической плотности, Б | -0,3…3,0 |  |
|  | Питание, В/Гц | 220/50 |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 100 |  |
|  | Габариты (Д×Ш×В), мм | 460×380×180 |  |
|  | Комплектация | спектрофотометр; держатель для кювет евростандарта (ширина 12,5 мм, тип СФ) с длиной оптического пути от 1 до 10 мм и от 20 до 50 мм (по 1 шт.); кварцевая кювета типа СФ с длиной оптического пути 10 мм (2 шт.); запасная галогеновая лампа; комплект кабелей; программное обеспечение; паспорт и руководство по эксплуатации с копией методики поверки |  |

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 10(десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос  в помещения учреждения, подъем на этаж (без лифта), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ. Товар должен быть новым. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.

3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.

4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока

эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.

5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика

6. ОПЛАТА ТОВАРА

Оплата товара производится за счет средств Соглашения №25-16-00005 от 30.05.2025 г. в течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и приемки Товара.