## Техническое задание

| Наименование товара | КТРУ | Наименование показателя | Значения показателей | Кол-во, штук | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катетер системы радиочастотной абляции для кардиологии | 32.50.13.110-00005726 | "Стерильный гибкий управляемый катетер, предназначенный для использования в качестве части системы радиочастотной абляции для кардиологии с целью приложения радиочастотного переменного тока для абляции участков эндокарда бьющегося сердца при лечении аритмий сердца; как правило, также предназначен для передачи задающих ритм электрических стимулов сердцу и получения электрических реакций от сердца для электрофизиологического картирования. Предназначен для введения в сердце через венозный доступ (например, бедренную вену) и может содержать однополярный и/или биполярный электроды для абляции. Это изделие для одноразового использования." | Наличие | 1 | Соответствует КТРУ |
|  |  | Датчик давления на ткань | Да |  | Соответствует КТРУ |
|  |  | Диаметр катетера, Fr | 8 |  | Соответствует КТРУ |
|  |  | Длина дистального кончика, мм | 4 |  | Соответствует КТРУ |
|  |  | Длина катетера, см | ≥ 105 и ≤ 115 |  | Соответствует КТРУ |
|  |  | Наличие петли | Нет |  | Соответствует КТРУ |
|  |  | Температурный датчик | Да |  | Соответствует КТРУ |
|  |  | Тип проводимой аблации | Орошаемые с открытым контуром орошения |  | Необходимо для повышения эффективности аблации за счет орошения ткани, подверженной воздействию |
|  |  | Отверстия для орошения | Сетчатого типа с возможностью отклонения кончика |  | Необходимо для повышения эффективности аблации за счет перенапраления потока орошения в сторону рабочей области |
|  |  | Управление | В одной плоскости |  | Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера |
|  |  | Изгиб | D-F |  | Необходимо для манипулирования катетером в любых отделах сердца |
|  |  | Направление изгиба | Двунаправленный |  | Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера |
|  |  | Маркировка кончика разными цветами на навигационной системе | Наличие |  | Необходимо для определения типа кривизны во время манипуляций |
|  |  | Оторбражение вектора контактного усилия рядом с кончиком катетера на навигационной системе | Наличие |  | Необходимо для определения типа контакта во время манипуляций |
|  |  | Совместимость с магнитной навигацией | Наличие |  | Необходимо для повышения точности картирования |
| Игла транссептальная, одноразового использования | 32.50.13.110-00004722 | Устройство, предназначенное для прокола межпредсердной перегородки во время процедуры транссептальной катетеризации для получения доступа к левым отделам сердца, как правило, для облегчения аспирации жидкости и инъекции/инфузии, отбора проб крови и контроля давления. Обычно это длинная тонкая трубка из нержавеющей стали, изогнутая и заостренная на дистальном конце, обычно имеющая разъем с запорным краном и индикаторами ориентации на проксимальном конце. Может включать в себя стилет для облегчения манипуляций с изделией. Это изделие для одноразового использования. | Наличие | 13 | Соответсвует КТРУ |
|  |  | Длина, см | 71 |  | Соответсвует КТРУ |
|  |  | Диаметр, G | 18 |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |
|  |  | Интегрированный двухходовый кран | на проксимальном конце иглы |  | Необходимо для обеспечения просвета иглы с целью аспирации, инъекций/инфузий, забора крови и мониторинга давления, а также для введения стилета |
|  |  | Материал иглы | Нержавеющая сталь |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |
|  |  | Материал стилета | Нержавеющая сталь |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |
|  |  | Тип кривизны | BRK-1 или LrgCrv |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## •	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## •	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## •	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## •	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## •	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней.

## •	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.