| № | Количество, штук | КТРУ | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 32.50.13.190-00075 Оксигенатор мембранный экстракорпоральный | Полная предварительная сборка контура и оксигенатора; Наличие; отсутствие необходимости ручной сборкинеобходимо для быстрого начала процедуры и предотвращения ошибок при сборке контура. Материал мембраны; Полиметилпентен; для длительного вспомогательного кровообращения требуется мембрана, не проницаемая для плазмы крови. Биосовместимое фосфолипидное (фосфорилхолиновое) покрытие, не содержащее фталатов; Наличие; для обеспечения биологической совместимости контура и крови пациента в течение длительного времени. Первичный объем заполнения мл; Не более 225; малый объём заполнения позволяет использовать оксигенаторы у больных с исходно низким гемоглобином (меньшая степень гемодилюции). Площадь газообмена, м2; ≥ 1.51 и ≤ 2.5; Требование КТРУ. Максимальный кровоток, л/мин; ≥ 4.1 и ≤ 8; Требование КТРУ. Максимальная длительность использования; Не менее 14 суток; обеспечивает по времени большинство процедур ЭКМО. Тип теплообменника; встроенный в оксигенатор, без внешних соединительных магистралей; встроенный теплообменник уменьшает общий объем заполнения оксигенатора. Площадь поверхности теплообменника, м 2; не более 0,08; Уменьшает площадь контакта крови с чужеродной поверхностью. Материал теплообменника; Перфорированные волнообразные трубки из нержавеющей стали; Для обеспечения эффективного теплообмена с использованием биологически инертного материала.. Набор магистралей с биосовместимым негепариновым покрытием; Наличие; для обеспечения биологической совместимости контура и крови пациента в течение длительного времени. Диаметр магистралей и линий контура; 3/8″; для обеспечения оптимального соотношения длины и объема экстракорпорального контура. Газовая линия; с фильтром диаметром 1/4″ длиной не менее 100 см; для обеспечения универсального размещения смесителя газов и оксигенатора. Порты с трехходовыми краниками для измерения давления в контуре; не менее 8 шт; необходим для контроля давления в контуре. Магистраль; диаметр 3/8″ длиной не менее 330 см, в стерильном мешке, разрываемом перед подачей в стерильную зону; для обеспечения быстрого начала процедуры. |
| 2 | 1 | 32.50.13.190-00007696 Насос центробежный для системы искусственного кровообращения | Описание; Стерильное изделие, предназначенное для подключения к приводному блоку (не относящемуся к данному виду) для обеспечения циркуляции крови по экстракорпоральному контуру системы искусственного кровообращения не роликового при помощи механизма центробежной силы для газообмена и реинфузии. Включает вращающийся ротор и каналы потока; подключенный приводной блок использует магнитные свойства для вращения ротора; в дополнение к основному назначению изделие может использоваться в экстракорпоральных поддерживающих контурах для вспомогательной желудочковой системы/поддержки кровообращения. Это изделие для одноразового использования.. Скорость потока, л/мин.; От 0 до 10; Необходим для осуществления ИК у основных категорий пациентов. Площадь поверхности, см.кв.; Не более 190; необходим для снижения риска системно- воспалительного процесса организма. Объем заполнения, мл; Не более 32; снижение риска гемодилюции. Использование головки без замены, часов; Не менее 96; Необходимо для осуществления продолжительного экстракорпорального кровообращения. Тип вращения; Импеллер с4-мя лопастями; Для снижения повреждения форменных элементов крови. Интегрированный датчик пузырьков; Наличие; Необходим для снижения риска воздушной эмболии. |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## • Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## • Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## • Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## • Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 1 рабочего дня.

## • Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.