	№
	Количество, штук
	КТРУ
	Технические характеристики

	1
	1
	32.50.13.190-00075
Оксигенатор мембранный экстракорпоральный
		Полная предварительная сборка контура и оксигенатора
	Наличие
	отсутствие необходимости 
ручной сборкинеобходимо для быстрого 
начала процедуры и предотвращения
ошибок при сборке контура

	Материал мембраны
	Полиметилпентен
	для длительного 
вспомогательного кровообращения 
требуется мембрана, не проницаемая для
 плазмы крови

	Биосовместимое фосфолипидное (фосфорилхолиновое) покрытие, не содержащее фталатов
	Наличие 
	для обеспечения биологической 
совместимости контура и крови пациента в
 течение длительного времени

	Первичный объем заполнения  мл
	Не более 225 
	малый объём заполнения позволяет 
использовать оксигенаторы у больных с
 исходно низким гемоглобином (меньшая
 степень гемодилюции)

	Площадь газообмена, м2
	≥ 1.51  и  ≤ 2.5
	Требование КТРУ

	Максимальный кровоток, л/мин
	≥ 4.1  и  ≤ 8
	Требование КТРУ

	Максимальная длительность использования
	Не менее 14 суток
	обеспечивает по времени большинство
 процедур ЭКМО

	Тип теплообменника
	встроенный в оксигенатор, без внешних соединительных магистралей
	встроенный теплообменник уменьшает
 общий объем заполнения оксигенатора 

	Площадь поверхности теплообменника, м 2
	не более  0,08 
	Уменьшает площадь контакта крови с 
чужеродной поверхностью

	Материал теплообменника
	Перфорированные волнообразные трубки из нержавеющей стали
	Для обеспечения эффективного 
теплообмена с использованием 
биологически инертного материала.

	Набор магистралей с биосовместимым негепариновым покрытием
	Наличие
	для обеспечения биологической 
совместимости контура и крови пациента в
 течение длительного времени

	Диаметр магистралей и линий контура 
	3/8″
	для обеспечения оптимального 
соотношения длины и 
объема экстракорпорального контура

	Газовая линия 
	с фильтром диаметром 1/4″ длиной  не менее 100 см
	для обеспечения универсального  
размещения смесителя газов и оксигенатора

	Порты с трехходовыми краниками для измерения давления в контуре
	не менее 8 шт 
	необходим для контроля давления в контуре

	Магистраль  
	диаметр 3/8″ длиной не менее 330 см, в стерильном мешке, разрываемом перед подачей в стерильную зону
	для обеспечения быстрого начала процедуры 




	2
	1
	32.50.13.190-00007696
Насос центробежный для системы искусственного кровообращения

		Описание
	Стерильное изделие, предназначенное для подключения к приводному блоку (не относящемуся к данному виду) для обеспечения циркуляции крови по экстракорпоральному контуру системы искусственного кровообращения не роликового при помощи механизма центробежной силы для газообмена и реинфузии. Включает вращающийся ротор и каналы потока; подключенный приводной блок использует магнитные свойства для вращения ротора; в дополнение к основному назначению изделие может использоваться в экстракорпоральных поддерживающих контурах для вспомогательной желудочковой системы/поддержки кровообращения. Это изделие для одноразового использования.
	 

	Скорость потока, л/мин.
	От 0 до 10
	Необходим для осуществления ИК у основных категорий
пациентов

	Площадь поверхности, см.кв.
	Не более 190
	необходим для
 снижения риска 
системно-
воспалительного
 процесса организма

	Объем заполнения, мл
	Не более 32
	снижение риска гемодилюции

	Использование головки без замены, часов
	Не менее 96
	Необходимо для осуществления продолжительного экстракорпорального кровообращения

	Тип вращения 
	Импеллер с4-мя лопастями
	Для снижения
 повреждения 
форменных 
элементов крови

	Интегрированный датчик пузырьков
	Наличие
	Необходим для 
снижения риска
 воздушной 
эмболии







Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
• Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
[bookmark: _GoBack]• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
• Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
• Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
• Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 1 рабочего дня.
• Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.         

