Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка оборудования (Санитарный щит - Каталог).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.09.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозатор механический 1-канальный переменного объема, 0,1-2,5 мкл | шт | 2,00 | Диапазон дозирования 0,1-2,5 мкл. Количество каналов – 1 канал. Дискретность – не более 0,002 мкл. Принцип дозирования - воздушное замещение. Точность: объем 0,25 мкл- ± 50,00 % объем 1,2 мкл - ± 10,00 % объем 2,5 мкл - ± 5,00 % Воспроизводимость: объем 0,25 мкл - ± 30,00 % объем 1,25 мкл - ± 6,00 % объем 2,5 мкл - ± 3,00 % Функциональные характеристики: - наличие дисплея. - материал изготовления, устойчивый к коррозии, агрессивным веществам, УФ-излучению; - сбрасыватель наконечников; - полностью автоклавируемый; - механизм регулировки объема. Комплект поставки (вариант), не менее: 1. Дозатор – 1 шт. 2. Ключ для калибровки – 1 шт. 3. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 4. Свидетельство о поверке дозатора. 5. Регистрационное удостоверение РЗН. | Соответствие |
|  | Дозатор механический 1-канальный переменного объема, 0,5-10 мкл | шт | 4,00 | Диапазон дозирования 0,5-10 мкл. Количество каналов – 1 канал. Дискретность – не более 0,02 мкл. Принцип дозирования - воздушное замещение. Точность: объем 1 мкл- ± 2,50 % объем 5 мкл - ± 1,50 % объем 10 мкл - ± 1,00 % Воспроизводимость: объем 1 мкл - ± 1,50 % объем 5 мкл - ± 0,80 % объем 10 мкл - ± 0,40 % Функциональные характеристики: - наличие дисплея. - материал изготовления, устойчивый к коррозии, агрессивным веществам, УФ-излучению; - сбрасыватель наконечников; - полностью автоклавируемый; - механизм регулировки объема. Комплект поставки (вариант), не менее: 1. Дозатор – 1 шт. 2. Ключ для калибровки – 1 шт. 3. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 4. Свидетельство о поверке дозатора. 5. Регистрационное удостоверение РЗН. | Соответствие |
|  | Дозатор механический 1-канальный переменного объема, 10-100 мкл | шт | 4,00 | Диапазон дозирования 10-100 мкл. Количество каналов – 1 канал. Дискретность – не более 0,1 мкл. Принцип дозирования - воздушное замещение. Точность: объем 10 мкл- ± 3,00 % объем 50 мкл - ± 1,00 % объем 100 мкл - ± 0,80 % Воспроизводимость: объем 10 мкл- ± 1,00 % объем 50 мкл - ± 0,30 % объем 100 мкл - ± 0,20 % Функциональные характеристики: - наличие дисплея. - материал изготовления, устойчивый к коррозии, агрессивным веществам, УФ-излучению; - сбрасыватель наконечников; - полностью автоклавируемый; - механизм регулировки объема. Комплект поставки (вариант), не менее: 1. Дозатор – 1 шт. 2. Ключ для калибровки – 1 шт. 3. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 4. Свидетельство о поверке дозатора. 5. Регистрационное удостоверение РЗН. | Соответствие |
|  | Дозатор механический 1-канальный переменного объема, 20-200 мкл | шт | 3,00 | Диапазон дозирования 20-200 мкл. Количество каналов – 1 канал. Дискретность – не более 0,2 мкл. Принцип дозирования - воздушное замещение. Точность: объем 20 мкл- ± 2,50 % объем 100 мкл - ± 0,70 % объем 200 мкл - ± 0,60 % Воспроизводимость: объем 20 мкл- ± 0,70 % объем 100 мкл - ± 0,30 % объем 200 мкл - ± 0,20 % Функциональные характеристики: - наличие дисплея. - материал изготовления, устойчивый к коррозии, агрессивным веществам, УФ-излучению; - сбрасыватель наконечников; - полностью автоклавируемый; - механизм регулировки объема. Комплект поставки (вариант), не менее: 1. Дозатор – 1 шт. 2. Ключ для калибровки – 1 шт. 3. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 4. Свидетельство о поверке дозатора. 5. Регистрационное удостоверение РЗН. | Соответствие |
|  | Дозатор механический 1-канальный переменного объема, 100-1000 мкл | шт | 3,00 | Диапазон дозирования 100-1000 мкл. Количество каналов – 1 канал. Дискретность – не более 1 мкл. Принцип дозирования - воздушное замещение. Точность: объем 100 мкл- ± 3,00 % объем 500 мкл - ± 1,00 % объем 1000 мкл - ± 0,60 % Воспроизводимость: объем 100 мкл- ± 0,6 % объем 500 мкл - ± 0,20 % объем 1000 мкл - ± 0,20 % Функциональные характеристики: - наличие дисплея. - материал изготовления, устойчивый к коррозии, агрессивным веществам, УФ-излучению; - сбрасыватель наконечников; - полностью автоклавируемый; - механизм регулировки объема. Комплект поставки (вариант), не менее: 1. Дозатор – 1 шт. 2. Ключ для калибровки – 1 шт. 3. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 4. Свидетельство о поверке дозатора. 5. Регистрационное удостоверение РЗН. | Соответствие |
|  | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов | шт | 3,00 | Штатив для пипеток выполнен из ABS-пластика, характеризующегося стойкостью к воздействию кислотных и щелочных сред, а также химически агрессивных веществ. Отличается повышенной упругостью и прочностью, обеспечивая надежность и долгий срок службы. Цельная конструкция, крепкое соединение деталей и обработанная поверхность гарантируют повышенную безопасность в использовании. Оригинальная конструкция с полыми углублениями обеспечивает устойчивое и безопасное размещение пипеток. Материал — ABS-пластик; Количество мест — 5; Размер, мм — (250×263) ±5. | Соответствие |