ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку хирургических перчаток

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.

	1
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 
	Описание: Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. 
В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» (утв. Федеральной службой но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г) перчатки ортопедические, обладают повышенной толщиной и прочностью,  для использования во время манипуляций в травматологии и ортопедии. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие для легкости надевания и смены усиливает барьерные свойства медицинских перчаток. Цвет коричневый для уменьшения неблагоприятного воздействия бликов от ярких источников света, таких как операционная лампа.  Форма анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 
Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток двойная, внешняя и внутренняя. Изделие стерильное, одноразового применения.
Одинарная толщина (в области ладони) - не менее 0,30 мм для обеспечения повышенной прочности при операциях в условиях повышенного риска и продолжительных операциях, в том числе в ортопедии и травматологии.
Усилие при разрыве - не менее 28 Н до ускоренного старения.
Удлинение при разрыве - не менее 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 
Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения) - не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004.
Длина перчатки - не менее 295 мм для защиты предплечья. 
Класс потенциального риска применения - не ниже 2а.
Размеры: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 (в соответствии с размером, указанным в заявке Заказчика). 
	пар



Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На момент поставки срок годности Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара. 


