ОКПД 2: 26.51.51.140

Позиция КТРУ: 26.51.51.140-00000004

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термогигрометр Testo 608-H1 с поверкой и элементами питания, Testo Instruments Co. Ltd., Китай | Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
|  |  | Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм | 72×32×18 |
|  |  | Масса ± 10%, г | 28 |
|  |  | Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 3,0 |
|  |  | Диапазон измерений относительной влажности, % | от 20 до 80 |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), % | ±4 |
|  |  | Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, % | 1 |
|  |  | Диапазон измерений температуры, ºС | от 0 до +50 |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС | ±0,5 |
|  |  | Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С | 0.1 |
|  |  | Средний срок службы с даты изготовления, месяцев | 72 |
|  |  | Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут | 1 |
|  |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 |
|  |  | Поверка 24 месяца | Наличие |