## Лист_1
REF | Наименование | Наименование по КТРУ | Код КТРУ | Код НКМИ | Тип характеристики | Характеристики | Значение показателя |  | Обоснование
[7 empty] | Минимальное значение | Максимальное значение
0125-M810-06 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, взрослый, силиконовый с маской. Размер 5 (L) |  |  |  |  | Регистрац. удостоверение №РЗН 2017/6588 от 19.12.2017 Регистрац. удостоверение №РЗН 2017/6588 (Г004-00110-00/02920415) от 20.03.2026 Декларация о соответствии №РОСС RU Д-IL.ГЩ01.В.00067/19 Декларация о соответствии №РОСС RU Д-IL.АБ69.B.00024/18
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 32.50.21.122-00000041 | 121 270 |  | Ручное устройство для принудительной или вспомогательной вентиляции лёгких у пациентов, страдающих апноэ или нарушением дыхания. Оно обычно использует вовлеченный окружающий воздух и состоит из большой эластичной камеры, вентилируемой вручную, емкости для газа, трубок и коннектора для присоединения к лицевой маске или эндотрахеальной трубке; при необходимости может соединяться с источником кислорода (O2). Оно используется службами неотложной медицинской помощи в автомобилях скорой помощи, отделениях интенсивной терапии, при внутренних перемещениях пациента и инцидентах с массовыми жертвами и, как правило, расположены в стратегических местах в больнице. Это устройство многоразового использования.
[5 empty] | Качественная | Аспиратор механический |  |  | В соответствии с требованиями КТРУ
[5 empty] | Качественная | Категория пациентов |  |  | В соответствии с требованиями КТРУ
[5 empty] | Качественная | Клапан ПДКВ |  |  | В соответствии с требованиями КТРУ
[5 empty] | Качественная | Мешок резервный |  |  | В соответствии с требованиями КТРУ
[5 empty] | Качественная | Роторасширитель |  |  | В соответствии с требованиями КТРУ
[5 empty] | Качественная | Трубка кислородная |  |  | В соответствии с требованиями КТРУ
1. Мешок дыхательный
[5 empty] | Качественная | Материал изготовления медицинский силикон | _ | _ | материал, подлежащий автоклавированию, что обеспечивает многоразовое использование изделия
[5 empty] | Количественная | Количество циклов автоклавирования | 15 | 20 | Регламентируют сохранность функциональных и качественных свойств изделия, что способствует его безопасному применению
[5 empty] | Количественная | Объём дыхательного мешка, мл | 1 000 | 1 850 | В соответствии с требованиями КТРУ
[5 empty] | Количественная | Дыхательный объём, мл | 750 | 800 | для обеспечения адекватной искусственной вентиляции лёгких
[5 empty] | Количественная | Объем мёртвого пространства, мл | 75 | 85 | согласно ГОСТ Р ИСО 10651-4-2015 с целью минимизировать повторное попадание выдыхаемого газа в организм пациента
[5 empty] | Количественная | Минутная вентиляция, л/мин | _ | не более 10 | для оценки выедения диоксида углерода из лёгких пациента
[5 empty] | Количественная | Количество дыхательных движений в минуту | _ | не более 12 | для поддержания объёма минутной вентиляции с целью обеспечения адекватной вентиляции лёгких
[5 empty] | Количественная | Сопротивление на вдохе при потоке 50 л/мин, см.вод.ст. | _ | не более 5 | Согласно ГОСТ Р ИСО 10651-4-2015
[5 empty] | Количественная | Сопротивление на выдохе при потоке 50 л/мин, см.вод.ст. | _ | не более 5 | Согласно ГОСТ Р ИСО 10651-4-2015
[5 empty] | Количественная | Клапан ограничения давления | _ | _ | для предупреждения баротравмы легких
[5 empty] | Качественная | Поверхность мешка текстурированная | _ | _ | для надежного захвата и контроля устройства при работе
[5 empty] | Количественная | Время расправления мешка, сек | _ | не более 2 | Обеспечивает быстрое расправление мешка для осуществления повторного цикла вентиляции
[5 empty] | Качественная | Клапан пациента типа "Утконос" | _ | _ | разделяет воздушные потоки, что позволяет обеспечивать обмен газовой смеси внутри дыхательного мешка с окружающей средой
[5 empty] | Качественная | Вертлужный коннектор дыхательного мешка с осью вращения 360˚ | _ | _ | позволяет перемещать мешок, не отсоединяя его от маски
[5 empty] | Качественная | Блок нереверсивных клапанов на дистальном конце мешка | _ | _ | для подачи кислородной смеси без примесей
[5 empty] | Качественная | 2. Мешок резервуарный
[5 empty] | Количественная | Объем резервуарного мешка, мл | 1 700 | 2 000 | для накопления дыхательной смеси с целью подачи дополнительного кислорода
[5 empty] | Количественная | Концентрация подаваемого кислорода с использованием резервуарного мешка, % | 95 | 98 | Согласно ГОСТ Р ИСО 10651-4-2015
[5 empty] | Количественная | Концентрация подаваемого кислорода без применения резервуарного мешка, % | 65 | 70 | Согласно ГОСТ Р ИСО 10651-4-2016
3. Кислородная магистраль
[5 empty] | Количественная | Длина, м | 1,5 | 2 | для обеспечения возможности подключения аппарата ИВЛ к внешнему источнику кислорода
[5 empty] | Качественная | Звездообразный внутренний просвет | _ | _ | обеспечивает устойсивость магистрали к преломам и пергибам
4. Маска анестезиологическая
[5 empty] | Качественная | Материал изготовления силикон | _ | _ | материал, подлежащий автоклавированию, что обеспечивает многоразовое использование изделия
[5 empty] | Качественная | Корпус маски прозрачный | _ | _ | для контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента
[5 empty] | Качественная | По контуру маски проходит силиконовая манжета | _ | _ | для обеспечения герметичного прилегания изделия к лицу пациента
[5 empty] | Количественная | Размер маски | _ | _ | для применения у взрослых пациентов
5. Упаковка, маркировка
[5 empty] | Качественная | Маркировка клапана давления с указанием поддерживаемого давления | _ | _ | для лёгкой идентификации параметров медицинского изделия с целью его безопасного и комфортного применения
[5 empty] | Качественная | Маркировка дыхательного мешка с указанием его объёма | _ | _ | для лёгкой идентификации параметров медицинского изделия с целью его безопасного и комфортного применения
[5 empty] | Качественная | Маркировка резервуарного мешка с указанием его объёма | _ | _ | для лёгкой идентификации параметров медицинского изделия с целью его безопасного и комфортного применения
[5 empty] | Качественная | Маркировка маски анестезиологической с указанием размера маски | _ | _ | для лёгкой идентификации параметров медицинского изделия с целью его безопасного и комфортного применения
[5 empty] | Качественная | Составные части изделия упаковываются в пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски, вместе с инструкцией по применению. | _ | _ | для лёгкой идентификации параметров медицинского изделия с целью его безопасного и комфортного применения
[5 empty] | Качественная | На пластиковый бокс для хранения и переноски нанесена маркировка: информация о производителе, наименование изделия, информация о сроке годности. | _ | _ | для лёгкой идентификации параметров медицинского изделия с целью его безопасного и комфортного применения