1. Трансдюсер инвазивного давления
	Описание
	Трансдюсер инвазивного давления должен представлять собой датчик давления, установленный на пластиковое основание, соединенный с кабелем для подключения к монитору пациента и передачи полученных данных на монитор. 

	Назначение
	Должен быть предназначен для мониторинга инвазивного давления

	Принцип работы
	Должен преобразовывать колебания сигналов гемодинамического давления  в электрические сигналы и передача на монитор пациента 

	Кратность применения
	Должен быть многоразовым

	Стерильность
	Может быть нестерильным

	Тип разъема кабеля
	Должен быть - Мама, 4 pin

	Длина кабеля, см
	≥25 см

	Функция проверки работоспособности датчика Touch Check ™ 
	наличие

	Диапазон давления
	В диапазоне -30 mmHg to +300 mmHg (* - неизменяемый показатель)

	Материалы изготовления
	Основание датчика – поликарбонат (PC)
Кабель датчика – поливинилхлорид (PVC)
Чип сенсора – керамика, поликарбонат (PC)
Задняя пластина – Polylac PA-757 Акрилонитрил
Бутадиен-стирол (ABS)
Пылезащитный колпачок – Полипропилен (PP)

	Совместимость
	Совместимость с одинарными и сдвоенными магистральными кабелями линейки GE Healthcare  Utah / BIOTRANS IBP и монитором пациента GE_________, имеющимся у заказчика 



2. Вертикальный крепёж для трансдьюсера инвазивного давления для мониторов пациента
	Назначение
	для крепления трансдьюсера на стойке

	Материалы
	гипоаллергенны и не содержат латекс и ПВХ,

	Совместимость
	Мониторы B105/125 и 
CARESCAPE 450/650/850

	Характеристики
	Должен быть высокопрочный пластик, с разъемом для крепления роликового купола, обеспечивает герметичное и надежное соединение

	Упаковка
	Должна быть индивидуальная



3. Устройство промывки трансдюсера инвазивного давления
	№ п/п
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Ед. изм.
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	
	
	
	Наименование показателя, ед. изм. показателя 
	Описание, значение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройство промывки трансдюсера инвазивного давления, 5 штук в упаковке
	упак.
	Описание
	стерильная магистраль в сборе с одноразовым куполом

	
	
	
	 Назначение
	для непрерывного измерения инвазивного давления трансдьюссерами на мониторах

	
	
	
	Состав набора:

	
	
	
	инфузионная система для промыва датчика
	наличие

	
	
	
	одноразовая мембрана-преобразователь
	наличие

	
	
	
	трехходовой кран
	наличие

	
	
	
	магистраль высокого давления приточная
	наличие

	
	
	
	магистраль высокого давления отточная
	наличие

	
	
	
	Магистраль для вливания растворов с зажимом роликового типа, закрытая капельница и одноразовый купол для прямого измерения артериального давления 
	соответствие

	
	
	
	Совместимость с многоразовым трансдьюсером Biotrans с базисной пластинкой 
	соответствие

	
	
	
	Совместимость с магистральными кабелями (технология Utah)
	 

	
	
	
	Совместимость с мониторами  GE Healthcare модели ___________
	соответствие

	
	
	
	Материалы изготовления гипоаллергенные
	соответствие

	
	
	
	латекс, ПВХ
	отсутствуют

	
	
	
	Стерильность
	соответствие

	
	
	
	Скорость перегоняемых растворов устройством промывки, см³ в час
	3

	
	
	
	Диапазон измерения инвазивного давления, мм.рт. столба 
	от - 30 до + 300

	
	
	
	Диапазон максимального давления в магистралях, мм. рт. столба
	от -400 до + 4000

	
	
	
	Скорость промывки, мл в час 
	не менее 3

	
	
	
	Длина магистрали высокого давления- приток, см 
	не менее 100 

	
	
	
	Длина магистрали высокого давления- отток , см
	не менее 30

	
	
	
	Все составные части набора биосовместимы
	Соответствие
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