ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


1. Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 
0,1-1 мл

	Основные параметры
	

	Диапазон дозирования
	    0,1-1 мл  
	

	Техника дозирования
	
	

	
	Прямое дозирование
	наличие

	
	Обратное дозирование
	наличие

	
	Метод повторов
	наличие

	Дискретность (шаг)
	1 мкл
	Наличие

	Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность)
	

	1000 мкл
100 мкл
	±1,0%
±1,5%
	наличие

	Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость)
	

	1000 мкл
100 мкл
	0,4%
0,6%
	наличие

	Тип наконечников
	100-1000 мкл
	наличие

	Тип наконечников с Фильтром
	100-1000 мкл
	наличие

	Условия эксплуатации

	Диапазон рабочих температур
	от +10°С до +35°С
	наличие

	Диапазон относительной влажности воздуха
	От 30% до 80%
	наличие

	Средний срок службы
	4 года
	наличие

	Средняя наработка на отказ 
	100000 циклов дозирования
	наличие

	Установка объема дозирования
	Автономный модульный механизм регулировки объема
	наличие

	
	Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования
	наличие

	
	Осуществляется путем поворота кольца для установки объема
	наличие

	Цифровая индикация
	Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора
	наличие

	Метрические параметры дозатора
	Высота на максимальном объеме –240 ±5 мм
	

	
	Вес – 80±5 гр.
	

	Маркировка дозатора
	Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – красный (верхняя часть операционной кнопки)
	наличие

	
	На рукоятке указан объем дозирования
	наличие

	
	На рукоятке указан серийный номер
	наличие

	Ход операционной кнопки
	Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании
	Наличие

	Материалы дозатора

	
	Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению
	наличие

	Калибровка
	Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач
	наличие

	Калибровка
	Калибровка выполняется при помощи специального ключа. Отверстие для калибровки расположено под стикером «ADJ» на рукоятке дозатора
	

	Возможность использования с аксессуарами
	Возможность использования с линейным штативом 6 дозаторов
	наличие

	Комплектация изделия (состав упаковки дозатора)

	Дозатор
	1 шт.
	наличие

	Образец наконечника
	100-1000 мкл - 2 шт.
	наличие

	Смазка
	1 шт.
	наличие

	Калибровочный ключ
	1 шт.
	наличие

	«ADJ» стикер
	5 шт.
	наличие

	Запасные уплотнительные кольца
	2 шт.
	наличие

	Запасные защитные фильтры
	4 шт.
	наличие

	Пинцет для удаления защитного фильтра
	1 шт.
	наличие

	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	наличие

	Паспорт
	1 шт.
	наличие

	Метрологическая поверка
	
	наличие

	Свидетельство о поверке
	
	наличие

	Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 12 месяцев
	наличие

	Срок хранения дозатора
	Не менее 3 лет
	наличие





