| № п/п | КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке 1. Указывают в заявке диапазон значений 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Единица измерения по ОКЕИ | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с По-становлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | КТРУ 32.50.23.000-00003906 | Стержень интрамедуллярный бедренный |  | Описание |  | Стержень, изготавливаемый из металла или другого материала, предназначенный для имплантации в интрамедуллярный канал бедренной кости для фиксации отломков в положении, способствующем их срастанию; также может использоваться для поддержки кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, а также может комплектоваться компонентами, предназначенными для фиксации при патологических состояниях более проксимального или дистального участков кости. Это изделие для одноразового использования. | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 2 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа | Повышает биосовместимость и сопротивление циклическим нагрузкам, механическая обработка поверхности удаляет рыхлый верхний слой, это предотвращает врастание кости, облегчает удаление имлантата, также механическое удаление рыхлого слоя исключает насыщение мягких тканей титановыми крупинками с необработанной поверхности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивная особенность | Миллиметр | Имеет сквозной канюлированный канал, анатомической формы. Вводиться через большой вертел бедренной кости. Конструктивно в проксимальном отделе гвоздь имеет следующие особенности: возможность установки двух шеечных винтов, опорного или стягивающего, диаметром не более 10,5 мм и второго анти-ротационного винта, диаметром 5 мм. | Конструктивные особенности обусловлены медицинскими показаниями для применения по следующим показаниям: - переломы: бедренной кости в проксимальной трети, вертельной области и при переломах шейки бедренной кости; - несращения, неправильные сращения, резекции опухолей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация |  | Установка осуществляется как с рассверливанием костномозгового канала, так и без. Проксимальная часть стержня фиксируется стягивающим винтом, либо стягивающим винтом и антиротационным винтом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Форма |  | Гвоздь имеет характеристики для анатомического соответствия форме бедренной кости и облегчения установки: латеральный изгиб, шеечно-диафизарный угол в варианте 125 ° и/или 130 °. Гвозди универсальны для правой и левой стороны. | Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | Не более 180 мм |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Миллиметр | В диапазоне не уже от 9 до 13 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров | Штук | Не менее 3 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | 32.50.23.000-00003821 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | Описание |  | Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (титановый сплав). Выпускается в разновидностях: спонгиозный, с частичной резьбой, саморезный и канюлированный. Является «стягивающим винтом» и используется для достижения компрессии между фрагментами кости. | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 2 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа | Делает изделие более прочным с учетом анодирования титана, который укрепляет поверхность изделия и делает его более устойчивым к различным видам внешних повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  | Стягивающий | Создание компрессии, улучшение стабильности конструкции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Миллиметр | ≥10,5 | Для совместимости с отверстиями в бедренном стержне | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Резьба |  | Частичная | Для создания компрессии между отломками кости | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | В диапазоне не уже от 70 до 130 | Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров по длине | Штука | ≥10 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | 32.50.23.000-00003821 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | Описание |  | Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (титановый сплав). Выпускается в разновидностях: спонгиозный, с частичной резьбой, саморезный и канюлированный. Является «стягивающим винтом» и используется для достижения компрессии между фрагментами кости. | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 2 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа | Делает изделие более прочным с учетом анодирования титана, который укрепляет поверхность изделия и делает его более устойчивым к различным видам внешних повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  | Анти-ротационный шеечный винт | Для совместимости со стержнем по медицинским показаниям | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Резьба |  | Частичная, самонарезающая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | В диапазоне не уже от 50 до 110 | Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Миллиметр | Не более 5,0 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров | Штук | ≥10 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 4 | 32.50.22.127 | Винт (заглушка) |  | Назначение |  | Для плотного закрытия проксимального конца интрамедуллярного стержня после имплантации. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Особенности конструкции |  | Наличие резьбы для фиксации в бедренном стержне |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | 32.50.22.127 | Винт (заглушка ) |  | Назначение |  | Для плотного закрытия проксимального конца интрамедуллярного стержня после имплантации. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Особенности конструкции |  | Наличие резьбы для фиксации в бедренном стержне. Наличие удлинения в 5мм для восстановления необходимой высоты конструкции стержня бедренного и винта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | 32.50.23.000-00003820 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | Описание |  | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (титановый сплав). Выпускается в разновидностях: кортикальный, с полной резьбой, саморезный. Может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 2 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав | Биосовмесимый материал. Обладает высокими трибологическими свойствами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Резьба |  | Кортикальная, полная | Для надежной фиксации в кости | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Миллиметр | ≥4,9 | Для совместимости с отверстиями в бедренном стержне | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | В диапазоне не уже от 28 до 85 | Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров по длине | Штука | ≥20 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 7 | КТРУ 32.50.22.129-00002439 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная |  | Описание |  | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается из пригодного для имплантации металла -титановый сплав). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Материал |  | Титановый сплав | Биосовместимый материал, обладает высокими трибологическими свойствами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  | Для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома проксимального отдела плечевой кости | Особенности конструкции, присущие данному виду медицинского изделия. Лучшее соответствие анатомии пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Способ фиксации |  | С помощью винтов диаметром не менее 3,5 мм | Для совместимости с поставляемыми компонентами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество отверстий | Штук | В диапазоне не уже от 3 до 5 | Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | В диапазоне не уже от 90 до 114 | Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров | Штук | ≥2 | Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 8 | КТРУ 32.50.23.000-00003820 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | Описание |  | "Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 10 |
|  |  |  |  | Назначение |  | Для фиксации плечевой пластины | Уточнение и конкретизация области применения данного вида медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления |  | Титановый сплав | Биосовместимый материал, обладает высокими трибологическими свойствами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  | Блокирующий | Особенности конструкции, присущие данному виду медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Миллиметр | Не более 3,5 | Для совместимости с отверстиями поставляемых компонентов | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Резьба |  | По всей длине тела винта и на головке винта | Для создания надежной фиксации с пластиной в разных клинических случаях, в том числе в условиях остеопороза, нестабильных переломах, многофрагментных повреждениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | В диапазоне не уже от 10 до 95 | Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров | Штук | ≥30 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 9 | 32.50.23.000-00003820 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | Описание |  | "Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 2 |
|  |  |  |  | Назначение |  | Для фиксации плечевой пластины | Уточнение и конкретизация области применения данного вида медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления |  | Титановый сплав | Биосовместимый материал, обладает высокими трибологическими свойствами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  | Самонарезающий кортикальный | Особенности конструкции, присущие данному виду медицинского изделия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Миллиметр | Не более 3,5 | Для совместимости с отверстиями поставляемых компонентов | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Резьба |  | По всей длине винта | Для создания надежной фиксации с пластиной в разных клинических случаях, в том числе в условиях остеопороза, нестабильных переломах, многофрагментных повреждениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Миллиметр | В диапазоне не уже от 10 до 150 | Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество типоразмеров | Штук | ≥35 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |