	№ п/п
	КТРУ
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара
	Инструкция по заполнению характеристик
в заявке

1. Указывают в заявке диапазон значений
2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
3. Указывают в заявке только одно значение характеристики
4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики
5. Указывают в заявке все значения характеристики
6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Выбирается одно из условий  и указывается для каждой характеристики
	Единица измерения по ОКЕИ
	Количество товара

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателей
	Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с По-становлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145.
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	1
	КТРУ 32.50.23.000-00003906
	Стержень интрамедуллярный бедренный 

	
	Описание 
	
	Стержень, изготавливаемый из металла или другого материала, предназначенный для имплантации в интрамедуллярный канал бедренной кости для фиксации отломков в положении, способствующем их срастанию; также может использоваться для поддержки кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, а также может комплектоваться компонентами, предназначенными для фиксации при патологических состояниях более проксимального или дистального участков кости. Это изделие для одноразового использования.
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	2

	
	
	
	
	Материал
	
	Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа
	Повышает биосовместимость и сопротивление циклическим нагрузкам, механическая обработка поверхности удаляет рыхлый верхний слой, это предотвращает врастание кости, облегчает удаление имлантата, также механическое удаление рыхлого слоя исключает насыщение мягких тканей титановыми крупинками с необработанной поверхности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Конструктивная особенность 
	Миллиметр
	Имеет сквозной канюлированный канал, анатомической формы. Вводиться через большой вертел бедренной кости. Конструктивно в проксимальном отделе гвоздь имеет следующие особенности: возможность установки двух шеечных винтов, опорного или стягивающего, диаметром не более 10,5 мм и второго анти-ротационного винта, диаметром 5 мм. 
	Конструктивные особенности обусловлены медицинскими показаниями для применения по следующим показаниям: - переломы: бедренной кости в проксимальной трети, вертельной области и при переломах шейки бедренной кости; - несращения, неправильные сращения, резекции опухолей. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Фиксация 
	
	Установка осуществляется как с рассверливанием костномозгового канала, так и без. Проксимальная часть стержня фиксируется стягивающим винтом, либо стягивающим винтом и антиротационным винтом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Форма 
	 
	Гвоздь имеет характеристики для анатомического соответствия форме бедренной кости и облегчения установки: латеральный изгиб, шеечно-диафизарный угол в варианте 125 ° и/или 130 °. Гвозди универсальны для правой и левой стороны.
	Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина 
	Миллиметр 
	Не более 180 мм
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	Миллиметр
	В диапазоне не уже от 9 до 13
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров 
	Штук 
	Не менее 3
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2
	32.50.23.000-00003821
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный 

	
	Описание 
	
	Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (титановый сплав). Выпускается в разновидностях: спонгиозный, с частичной резьбой, саморезный и канюлированный. Является «стягивающим винтом» и используется для достижения компрессии между фрагментами кости.
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	2

	
	
	
	
	Материал
	
	Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа
	Делает изделие более прочным с учетом анодирования титана, который укрепляет поверхность изделия и делает его более устойчивым к различным видам внешних повреждений.  
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид 
	
	Стягивающий
	Создание компрессии, улучшение стабильности конструкции
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Диаметр 
	Миллиметр
	≥10,5
	Для совместимости с отверстиями в бедренном стержне
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Резьба
	
	Частичная
	Для создания компрессии между отломками кости
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина 
	Миллиметр 
	В диапазоне не уже от 70 до 130
	Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по длине
	Штука 
	≥10
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3
	32.50.23.000-00003821
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный 

	
	Описание 
	
	Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (титановый сплав). Выпускается в разновидностях: спонгиозный, с частичной резьбой, саморезный и канюлированный. Является «стягивающим винтом» и используется для достижения компрессии между фрагментами кости.
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	2

	
	
	
	
	Материал
	
	Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа
	Делает изделие более прочным с учетом анодирования титана, который укрепляет поверхность изделия и делает его более устойчивым к различным видам внешних повреждений.  
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид
	
	Анти-ротационный шеечный винт
	Для совместимости со стержнем по медицинским показаниям 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Резьба
	
	Частичная, самонарезающая 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина 
	Миллиметр 
	В диапазоне не уже от 50 до 110
	Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	Миллиметр
	Не более 5,0
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров 
	Штук 
	≥10
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	4
	32.50.22.127
	Винт (заглушка)

	
	Назначение 
	
	Для плотного закрытия проксимального конца интрамедуллярного стержня после имплантации.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	1

	
	
	
	
	Материал 
	
	Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Особенности конструкции
	
	Наличие резьбы для фиксации в бедренном стержне
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	32.50.22.127
	Винт (заглушка
)
	
	Назначение 
	
	Для плотного закрытия проксимального конца интрамедуллярного стержня после имплантации.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	1

	
	
	
	
	Материал 
	
	Титановый сплав с поверхностной обработкой титаном с анодированием 2-го типа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Особенности конструкции
	
	Наличие резьбы для фиксации в бедренном стержне. Наличие удлинения в 5мм для восстановления необходимой высоты конструкции стержня бедренного и винта
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	32.50.23.000-00003820
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный 

	
	Описание 
	
	Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (титановый сплав). Выпускается в разновидностях: кортикальный, с полной резьбой, саморезный. Может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	2

	
	
	
	
	Материал
	
	Титановый сплав
	Биосовмесимый материал. Обладает высокими трибологическими свойствами
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Резьба 
	
	Кортикальная, полная 
	Для надежной фиксации в кости
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Диаметр 
	Миллиметр
	≥4,9
	Для совместимости с отверстиями в бедренном стержне
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Длина 
	Миллиметр 
	В диапазоне не уже от 28 до 85
	Для возможности выбора подходящего размера по медицинским показаниям и антропологическим особенностям пациента 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по длине
	Штука 
	≥20
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	7
	КТРУ 32.50.22.129-00002439
	 Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная
	
	 Описание 
	
	Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается из пригодного для имплантации металла -титановый сплав). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	1

	
	
	
	
	Материал
	
	Титановый сплав
	Биосовместимый материал, обладает высокими трибологическими свойствами
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид 
	
	Для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома проксимального отдела плечевой кости 
	Особенности конструкции, присущие данному виду медицинского изделия. Лучшее соответствие анатомии пациента
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Способ фиксации 
	
	С помощью винтов диаметром не менее 3,5 мм
	Для совместимости с поставляемыми компонентами
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	

	
	
	
	
	Количество отверстий
	Штук 
	В диапазоне не уже от 3 до 5
	Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина
	Миллиметр
	 В диапазоне не уже от 90 до 114
	Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров 
	Штук 
	≥2
	Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	8
	КТРУ 32.50.23.000-00003820
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный

	
	 Описание 
	
	"Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием."
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	10

	
	
	
	
	Назначение 
	
	Для фиксации плечевой пластины
	Уточнение и конкретизация области применения данного вида медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Материал изготовления
	
	Титановый сплав
	Биосовместимый материал, обладает высокими трибологическими свойствами
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид 
	
	Блокирующий
	Особенности конструкции, присущие данному виду медицинского изделия

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	Миллиметр
	Не более 3,5
	Для совместимости с отверстиями поставляемых компонентов
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Резьба
	
	По всей длине тела винта и на головке винта
	Для создания надежной фиксации с пластиной в разных клинических случаях, в том числе в условиях остеопороза, нестабильных переломах, многофрагментных повреждениях 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина
	Миллиметр
	В диапазоне не уже от 10 до 95
	Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	Штук 
	≥30
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	9
	32.50.23.000-00003820
	[bookmark: _GoBack]Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный

	
	 Описание 
	
	"Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием."
	Соответствует описанию КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	2

	
	
	
	
	Назначение 
	
	Для фиксации плечевой пластины
	Уточнение и конкретизация области применения данного вида медицинского изделия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Материал изготовления
	
	Титановый сплав
	Биосовместимый материал, обладает высокими трибологическими свойствами
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Вид
	
	Самонарезающий кортикальный
	Особенности конструкции, присущие данному виду медицинского изделия

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	Миллиметр
	Не более 3,5
	Для совместимости с отверстиями поставляемых компонентов
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Резьба
	
	По всей длине винта
	Для создания надежной фиксации с пластиной в разных клинических случаях, в том числе в условиях остеопороза, нестабильных переломах, многофрагментных повреждениях 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Длина
	Миллиметр
	В диапазоне не уже от 10 до 150
	Для возможности выбора размера по антропометрическим особенностям пациента
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	Штук 
	≥35
	
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	



