Техническое задание
[bookmark: _GoBack]ОКПД 2- 32.50.13.190

II. Набор для неинвазивного использования, индивидуальный, для аппарата для интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких на платформе Phasitron, производства Percussionaire Corporation (для модификации IPV 2C)
	1.
	комплектация
	- фазитрон индивидуальный
- аэрозольный генератор 
- комплект интерфейсных трубок с трех цветовой кодировкой 
(длина желтой трубки 107 см, белой трубки 125 см, красной трубки 125 см )
-  мундштук (длина 4 см. диаметр  входа в фазитрон 22 мм, входа пациента 3 см х 1.2 см)

	2
	назначение
	Дыхательный контур для стационарного использования


	3.
	материал изготовления
	Полимер

	4
	встроенный небулайзер
	Наличие

	5
	высокочастотный контур Вентури
	Наличие

	6
	Диапазон скоростей
	0-999 импульсов в минуту


	7
	Диапазон давления
	0-150 см H2O

	8
	Поток аэрозоля

	20 л/мин

	9
	Предохранительный клапан
	30-50 см Н2О

	10
	Фильтр для красной трубки
	1-5 микрон, гидрофобный

	11
	Рабочий диапазон
	Температура от 0 – до 49 С
Диапазон относительной влажности от 15% до 90% без конденсации

	12
	Назначение
	- доставка лечебного аэрозоля в периферические дыхательные пути – это повышает эффективность процесса рекрутирования дистальных отделов легких во время процедуры интрапульмональной перкуссионной вентиляции (IPV®).
- Доставлять лекарство/физраствор в виде аэрозоля в дыхательные пути, увлажняя дыхательную смесь и уменьшая потерю влаги в легочных структурах.






